Приложение № 1

Описание объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации — слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых) в 2024 году.

ОКПД 26.60.14.120

26.60.14.120-00000006 - Аппарат слуховой костной проводимости с креплением на голове, не имплантируемый

Предмет государственного контракта - поставка технических средств реабилитации — слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых) в 2024 году, в количестве 2 шт.

| Наименование изделия | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 17-01-15 Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (не имплантируемый) должен иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУС 90 (пиковый ВУС 90 дБ УЗД), не менее 120 дБ Максимальный ВУC 60 (пиковый ВУС 60 дБ УЗД), не менее 108 дБ Кол-во каналов цифровой обработки звука, не менее 8 Кол-во программ прослушивания, не менее 4 Нижняя граница частотного диапазона, не менее125 Гц Верхняя граница частотного диапазона, не более 9600 Гц Коэффициент гармоник, не более 3% Уровень собственных шумов, дБ, не более 26 Задержка при обработке и передаче сигнала, мс, не более 8 Функция переключения программ – наличие Функция регулировки громкости – наличие Запирающийся батарейный отсек – наличие Программируемые параметры: общее усиление, регулировка (ограничение) ВУС в каждом из каналов, количество программ, режим работы микрофонов, режим работы системы шумоподавления – наличие Автоматическая регулировка усиления - наличие Система динамического подавления обратной связи – наличие Слуховой аппарат и костный вибратор в едином корпусе – наличие | 2 |

В обязательном порядке указать срок пользования изделия.

Слуховые аппараты - электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытания».

Слуховые аппараты – изделия, подлежащие обязательной сертификации.

Требования к качеству товара

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р МЭК 61669-2023 «Электроакустика. Определение акустических характеристик слуховых аппаратов по измерениям в реальном ухе».  ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке».

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок слуховых аппаратов должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания получателем (инвалидом) акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 45 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

При передаче Товара получателю (инвалиду) обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

При передаче получателям (инвалидам), Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

В случае обнаружения в ходе приема-передачи Товара ненадлежащего качества (неисправного или имеющего дефекты либо некомплектного Товара), такой Товар подлежит замене Поставщиком в течение 14 дней, начиная с даты обнаружения, на аналогичный Товар надлежащего качества либо доукомплектованию согласно комплектации технического средства реабилитации и условий государственного контракта.

Требования к комплектации, упаковке и отгрузке товара

Упаковка слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Упаковка слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям - по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование хранение».

Транспортирование слуховых аппаратов, крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40°С, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP.

Хранение слуховых аппаратов должно осуществляться в упаковке изготовителя.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Требования к безопасности

Материалы, из которых изготавливаются слуховые аппараты, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Место, условия и сроки поставки

Поставка осуществляется по месту проживания Получателя или, по месту нахождения Поставщика (его Представителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При передаче Получателю слухового аппарата обязательно должна производиться его настройка специалистом, имеющим лицензию на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингогологии или осуществление деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)». Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также представить инструкцию или правила эффективного и безопасного использования на русском языке.

В случае, если Поставщик поставил Товар, характеристики которого не соответствуют требованию Технического задания, то Товар должен быть заменен на товар с соответствующими техническими характеристиками, установленными контрактом. Замена производится в пределах срока поставки товара, и не может выходить за рамки действия контракта.

Срок поставки товара в Камчатский край не должен превышать 45 дней со дня заключения Государственного контракта.

Окончательный срок поставки Товара Получателям на основании выданного реестра Получателей - "01" августа 2024 года.