**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Сроки поставки товара**: С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 01.06.2022 года включительно.

**Место поставки товара**: Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по направлениям на получение технических средств реабилитации.

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.**

|  |
| --- |
| Настройка слуховых аппаратов осуществляется на основании действующей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии - оториноларингологии, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 или при осуществление участником закупки деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)».До выдачи товара Поставщик осуществит:- проведение осмотра (сбор анамнеза и жалоб, визуальное исследование, отоскопия) врачом сурдологом – оториноларингологом;- настройку слухового аппарата;- выдачу слухового аппарата, с одновременной передачей Получателю технического паспорта Изделия, инструкции пользователя на русском языке, документа, подтверждающие гарантию;- осуществлять донастройку слухового аппарат в течение сроков действия контракта.- обучение Получателя правилам пользования предоставленным слуховым аппаратом, консультация Получателя по функциональным возможностям слухового аппарата;- осуществление технического обслуживания и гарантийного ремонта слухового аппарата;- создание условий для оказания услуг, включая предоставление бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге;- оформление медицинской документации в соответствии с требованиями действующего законодательства.  |
| №п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | Кол-во |
| Наименование показателя [[2]](#footnote-2)(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)(неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Слуховой аппарат костной проводимости (не имплантируемый)  | Максимальный ВУС 90 (пиковый ВУС 90 дБ УЗД), дБ  |  | не менее 115 | 2 |
| Кол-во каналов цифровой обработки звука,  |  | не менее 8 |
| Кол-во программ прослушивания,  |  | не менее 4 |
| Нижняя граница частотного диапазона, Гц.  |  | не более 125 |
| Верхняя граница частотного диапазона, Гц.  |  | не менее 8000 |
| Коэффициент гармоник, %  |  | не более 3 |
| Уровень собственных шумов, дБ,  |  | не более 26 |
| Задержка при обработке и передаче сигнала, мс,  |  | не более 6 |
| Автоматическая система шумоподавления | Наличие |  |
| Прямой аудиовход | Наличие |  |
| Кнопка переключения программ  | Наличие |  |
| Регулятор громкости | Наличие |  |
| Запирающийся батарейный отсек наличие | Наличие |  |
| Программируемые параметры: общее усиление, регулировка (ограничение) ВУС в каждом из каналов, количество программ, режим работы микрофонов, режим работы системы шумоподавления | Наличие |  |
| Автоматическая регулировка усиления  | Наличие |  |
| Система динамического подавления обратной связи  | Наличие |  |
| Комплектация: Мягкий головной бандаж, инструкция на русском языке  | Наличие |  |
| Гарантийное обслуживание системы, мес,  |  | не менее 12 |
| **Возможность установки и синхронизации с имеющимся имплатном (Alpha)** |

1. 1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)