ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | | | |
| Для выполнения функций по обеспечению креслами-стульями с санитарным оснащением в части описания функциональных и технических характеристик, заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разработанными федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, с учетом антропометрических и социально бытовых особенностей получателей, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности получателей.  Кресла стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  Кресла-стулья с санитарным оснащением должны обеспечивать удобное размещение в них пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.  Кресла-стулья должны соответствовать требованиям статической, ударной и усталостной прочности. Кресла-стулья с санитарным оснащением должны быть исправными в процессе и после воздействия ударных нагрузок (связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, опрокидыванием кресла-стула) и статических нагрузок.  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» устанавливает, что кресла-стулья с санитарным оснащением должны быть пригодны к использованию в условиях окружающей среды, оговоренных (объявленных) изготовителем в качестве условий, пригодных к использованию TCP по назначению.  Если существуют ограничения для использования кресел-стульев с санитарным оснащением, изготовитель должен в эксплуатационной документации четко описать условия, которые необходимо избегать, и последствия воздействия на кресла-стулья потенциально опасных для них воздействующих факторов.  Металлические части TCP должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.  Требования к безопасности Товара:  Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее – Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.  Кресла-стулья с санитарным оснащением должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. В эксплуатационной документации на изделия, при необходимости, должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий.  Требования к упаковке, отгрузке:  В комплект поставки кресла-стула должны входить:  - эксплуатационная документация на русском языке;  - инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы.  Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» эксплуатационная документация должна содержать данные и характеристики кресел-стульев с санитарным оснащением, а также указания о мерах предосторожности или ограничениях, необходимых для обеспечения гарантии безопасности пользователя.  На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.  Товар (в транспортной упаковке) должен быть устойчив к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, и воздействиям климатических факторов, обладать вибропрочностью и ударопрочностью, должен быть исправным после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».  Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный производителем не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем, гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Товара. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.  Срок службы Товара должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».  Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:  - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".  Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.  Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.  Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» ноября 2024 года. | | | |
| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Ед. изм.- я | Гарантийный срок (мес.) |
| 23-01-01. Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением на колесах должен быть предназначен для использования в жилых помещениях и стационарных медицинских учреждениях.  Рама должна быть стальной, иметь полимерное покрытие, и не должна быть подвержена коррозии при контакте с водой.  Сиденье с накладной крышкой и ведро съемные должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика.  Поручни складные вниз.  Сиденье должно иметь 5 уровней регулировки по высоте на 100 мм.  Ножки оборудованы транспортировочными колесами со стояночными тормозами.  Ширина сиденья – не менее 45 см.  Глубина сидения (регулируемая) – не менее 42,5 см не более 46,5см.  Максимальная допустимая нагрузка – не менее 120 кг.  Вес изделия – не более 9 кг. | Шт. | Не менее 12 |
| 23-01-02. Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением без колес должен быть предназначен для использования в жилых помещениях.  Рамная конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб, иметь полимерное покрытие, неподверженное коррозии при контакте с водой.  Кресло-стул должен быть оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Ножки должны регулироваться по высоте. Расстояние между поручнями – не менее 45 см.  Максимально допустимая нагрузка – не менее 120 кг.  Вес изделия – не более 7 кг. | Шт. | Не менее 12 |
| 23-01-03. Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа без колес повышенной грузоподъемности должен быть предназначен для использования в жилых помещениях.  Рамная конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб, иметь полимерное покрытие, неподверженное коррозии при контакте с водой.  Кресло-стул должен быть оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой.  Поручни должны быть оснащены пластиковыми подлокотниками, ножки – регулироваться по высоте.  Спинка должна быть жесткой**,** изготовленной из прочного легко моющегося пластика и оснащена специальной ручкой для удобного перемещения.  Ширина сиденья – не менее 50 см.  Максимальная допустимая нагрузка – не менее 150 кг.  Вес изделия – не более 5 кг. | Шт. | Не менее 12 |
| 23-01-05. Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа на колесах должен быть предназначен для использования в жилых помещениях и стационарных медицинских учреждениях.  Рамная конструкция должна быть складной, из тонкостенных стальных труб, иметь полимерное покрытие и не должна быть подвержена коррозии при контакте с водой.  Кресло-стул должен быть оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой.  Спинка должна быть съемная, регулируемая по высоте, изготовлена из искусственной кожи.  Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте.  Задние колеса должны быть оборудованы стояночными тормозами, колеса – оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.  Ножные опоры должны быть съемные, откидные, регулируемые по высоте.  Подножки должны быть съемные, оснащены держателем голеней.  Расстояние между поручнями – не менее 43 см.  Максимально допустимая нагрузка – не менее 120 кг.  Вес изделия – не более 14 кг. | Шт. | Не менее 12 |