Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованного протезом бедра

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра с микропроцессорным управлением с несущей гильзой, индивидуального изготовления по слепку из углепластика на основе ортокриловых смол, вкладная гильза из эластичного пластика (две пробные гильзы термопласта). Крепление протеза полимерным чехлом с использованием двухточечной ременной системы. Коленный модуль одноосный гидравлический, с полностью электронным контролем фазами опоры и переноса в реальном времени, автоматическая подстройка под условия и скорость ходьбы. Патентованная система управления на основе 3D анализа движений и действующих сил. Улучшенная защита при спотыкании. Интуитивная функция опоры, ручная функция блокировки. Безопасное движение спиной вперед. Функция приседания. Защита от влаги (IP67, устойчив к брызгам, без погружения). Управление через специальное приложение для смартфона. Пользовательские режимы (велосипед и т.п.). Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Время работы без подзарядки до 48 часов. Стопа из углепластика с расщеплённой носочной частью, отведённым большим пальцем. Разделенный передний отдел стопы обеспечивает высокую стабильность, безопасность во время ходьбы и остановок. Пяточная пружинная система из карбона обеспечивает эффективную амортизацию. Взаимозаменяемые пяточные клинья. Стопа подходит для широкого диапазона активностей, от повседневных до спортивных. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Функциональные узлы протеза имеют конструктивно-технологическую завершенность. Наличие защитного протектора для коленного модуля. Тип протеза постоянный. | 1 |

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», ГОСТ Р ИСО 13405-2-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей», ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 8549-1-2021 «Протезирование и ортезирование». Словарь. Часть 1. Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам», ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытания», ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания».

Работы по изготовлению получателям протезов нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, должен быть направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Выполнение работ по изготовлению получателям протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Протез нижней конечности для купания должен выполнять функцию опоры для возможности получателю самостоятельно принимать гигиенические процедуры. Работы по изготовлению получателям протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.