Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению в 2024 году протезов нижней конечности  с целью социального обеспечения лица, проживающего на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** | Объем работ (количество изготавливаемых изделий), шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: полужесткая. Косметическая оболочка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1, Количество пробных гильз – 1. Материал пробной гильзы: термопласт. Материал приемной гильзы: углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Стопа: энергосберегающая карбоновая, с регулировкой высоты каблука. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием* | 1 |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая или отсутствует. Косметическая оболочка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1, Количество пробных гильз – 1. Материал пробной гильзы: термопласт. Материал приемной гильзы: углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Стопа: карбоновая, выступает в качестве модуля стопы для плавания, изменяя его назначение при помощи нажатия кнопки. Стопа адаптирована для плавания в ластах путем нажатия кнопки. Стопа защищена от пресной, соленой и хлорированной воды. Голеностопный сустав фиксируется подошвенным сгибанием 0° или 70°. Тип протеза по назначению: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием* | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 2 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н.

**Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей получателя.

Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ, маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия, техническим и функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечности – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижней конечности получателя с помощью протезов конечности. (п.2 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Протезы нижней конечности – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие или имеющие врожденные дефекты нижние конечности и служащие для восполнения косметического и/или функционального дефектов. (п.7 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022 ).

Работы по обеспечению получателя протезами нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у получателя частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижней конечности с помощью протезов.

Работы по изготовлению протезов нижней конечности предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 и выдачу технических средств реабилитации.

Работы по обеспечению получателя протезами нижней конечности выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы нижней конечности классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

Требования  к качеству и безопасности

Протезы изготовлены с учетом индивидуальных особенностей получателя, из новых узлов протезов нижней конечности, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленные протезы не имеют дефектов, являются новыми и, согласно п.5.1 ГОСТ Р 53869-2021, соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021 по пунктам, применимым к протезам конкретного вида, требованиям стандарта ГОСТ Р 53869-2021  и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Протезы собраны из узлов, соответствующих ГОСТ Р 53868-2021 и ГОСТ Р 51191-2019 в части предъявляемых требований и характеристик с учетом предельной массы тела пользователя (п.5.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы применяемые при изготовлении протезов соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 п.5.1 (п.9.1 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы, из которых изготовлены приемные гильзы протезов и/или вкладные элементы, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с кожей пользователей, удовлетворяют требованиям биологической безопасности ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ  ISO 10993-5-2011, ГОСТ  ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015 в части предъявляемых требований и характеристик (п.9.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Термопластичные материалы приемных гильз протезов обеспечивают термическую и механическую подгонку (подформовку) (п.9.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов (п.9.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз не деформируются в процессе эксплуатации протезов (п.9.5 ГОСТ Р 53869-2021).

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия должны иметь декларацию о соответствии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Внутренняя форма приемных гильз соответствует индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывает чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. (п.8.1.5.1 ГОСТ Р 53869-2021).

На внутренней поверхности гильз нет неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки (п.8.1.5.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Приемные гильзы и крепления изделий не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделиями (п.5.1.7 ГОСТ Р 57765-2021).

Элементы креплений протезов надежно удерживают протез на культях Пользователей и не вызывают потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений (8.1.5.6 ГОСТР 53869-2021).

Узлы ремонтопригодные или работоспособные в течение срока службы (п.5.2 ГОСТ Р 51191-2019).

Приемные гильзы устойчивы к дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке (п.6.3 ГОСТ Р 51191-2019).

Узлы и детали изделия устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи) (п.6.4 ГОСТ Р 51191-2019).

Металлические детали изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п.6.5 ГОСТ Р 51191-2019).

На поверхности металлических деталей нет трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материалов, заусенец и острых кромок (п.5.1.16  ГОСТ Р 57765-2021).

В комплект поставки протеза входит:

- протез;

- инструкция по эксплуатации (памятка по пользованию) - по ГОСТ Р 2.601-2019 (п.10.1, п.10.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Требования к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Упаковку протезов проводят при их выдаче пользователям (п. 12.1 ГОСТ Р 53869-2021).

В зависимости от размеров протезы упакованы в оберточную бумагу ГОСТ 8273-75 или в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 или в коробку из картона ГОСТ 7933-89 и(или) в чехол из хлопчатобумажной ткани ГОСТ 29298-2005 (п. 12.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Упакованный протез перевязан шпагатом ГОСТ 17308-88 или оклеен клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251-87 или полиэтиленовой лентой с липким слоем ГОСТ 20477-86 (п. 12.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: - допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней,  следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не ранее 01.01.2024г. (в зависимости от того, какой срок  наступит позднее), и не позднее 29 февраля 2024 года (в зависимости от того, какой срок  наступит ранее).

Место выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения  протезов нижней конечности

Российская Федерация, ___________________________________

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.