Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (в индивидуальной комплектации) для обеспечения в 2023 году инвалида, проживающего на территории Пермского края. Количество – 1 штука.

| № п/п | Наименование ПОИ Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку | Объем работ (количество протезно-ортопедических изделий, шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 2. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется чехол полимерный с антибактериальной добавкой. Крепление протеза бедра с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа карбоновая с высокой степенью энергосбережения с торсионным адаптером. Коленный шарнир моноцентрический с управляемым механизмом торможения, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Возможность индивидуальной настройки под пациента. Гидравлический контроль фазы переноса позволяет ходить с разными скоростями. Гидравлический контроль фазы опоры делает возможным подгибание под нагрузкой, что особенно важно при спуске по ступенькам и наклонной поверхности. Поддержка при приседании, снятие нагрузки с здоровой конечности благодаря сопротивлению сгибания в фазе опоры. Большой угол сгибания 150°. Наличие поворотного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Выполнение работ по изготовлению для инвалида протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидом (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия), имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов. Приемная гильза протеза изготавливается по индивидуальному параметру инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности. Функциональный узел протеза выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части. Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии для инвалида должно осуществляться Участником закупки лично, без привлечения соисполнителя. Участник закупки должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми) (п. 46. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности", Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "СКОЛКОВО")). Работы по обеспечению инвалида протезом бедра модульным, в том числе при врожденном недоразвитии, следует считать выполненными, если у инвалида созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, для инвалида должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Требования к гарантийному сроку На протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Гарантийный срок выполненных работ на изготовленный протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия инвалиду. Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) дней. Срок службы изготовленного протеза бедра модульного должен составлять не менее 2 (Двух) лет (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). |  |  |

Срок действия государственного контракта – 29.09.2023 года.