**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных и комнатных для обеспечения в 2022 году детей-инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 45 штук.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):** Кресло-коляска- техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных. Кресло-коляска соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. Кресло-коляска соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности. На кресло – коляске нет какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000± 10) мм. Кресло-коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не более 3 мм. Кресло-коляска соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочные, не растягивающиеся. Упаковка кресло-коляски обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресло-коляски во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресло-коляски или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Маркировка упаковки кресло-колясок включает: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя), адрес производителя, обозначение типа (модели кресла-коляски в зависимости от модификации), дату выпуска (месяц, год), артикул модификации кресла-коляски, серийный номер данного кресла-коляски.

Гарантийный срок - 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий.  Характеристики:  - складная, облегчённая рама (складывается в «трость»), изготовленная из алюминия, стали и пластика.  - высококачественная синтетическая обивка;  - передние и задние колёса литые;  - сдвоенные задние быстросъемные колёса;  - амортизация задних колёс;  - раздельные стояночные тормоза задних колёс;  - возможность блокировки передних колёс;  - ножной упор для преодоления бордюров;  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени;  Комплектация:  - барьер;  - подголовник;  - клин-абдуктор;  - 5-ти точечный ремень безопасности;  - поясничный валик, регулируемый по высоте;  - 2 боковые съемные подушечки на сидение;  - 2 боковые съемные подушечки на спинку;  В комплект поставки входит:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от не менее 20 до не более 60 градусов;  - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне не менее 10 см с шагом не менее 25 мм;  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до не менее 90 градусов;  - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне не более 8 см;  - ручки для сопровождающего лица имеют не менее 2 вариантов расположения, вверх или вниз.  - поставка включает кресло-коляски не менее двух типоразмеров при ширине сиденья – не менее 25 см и не более 34 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей), либо кресло-коляски с регулируемой шириной сиденья в диапазоне от не менее 25 см до не более 34 см;  - диаметр передних колес – не менее 18 см;  - диаметр задних колес – не менее 22 см;  - вес коляски – не более 17 кг;  - максимальная грузоподъемность – не менее 50 кг;  - максимальный рост пользователя- 140 см.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 30 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.  Характеристики:  - складная, облегчённая рама (складывается в «трость»), изготовленная из алюминия, стали и пластика;  - высококачественная синтетическая обивка;  - передние и задние колёса литые;  - сдвоенные задние быстросъемные колёса;  - амортизация задних колёс;  - раздельные стояночные тормоза задних колёс;  - возможность блокировки передних колёс;  - ножной упор для преодоления бордюров;  Комплектация:  - барьер;  - подголовник;  - клин-абдуктор;  - 5-ти точечный ремень безопасности;  - поясничный валик, регулируемый по высоте;  - 2 боковые съемные подушечки на сидении;  - 2 боковые съемные подушечки на спинку;  Размеры коляски:  В комплект поставки входит:  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от не менее 20 до не более 60 градусов;  - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне не менее 10 см с шагом не менее 25 мм;  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени;  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до не менее 90 градусов;  - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне не более 8 см;  - ручки для сопровождающего лица имеют не менее 2 вариантов расположения, вверх или вниз.  - поставка включает кресло-коляски при ширине сиденья – не менее 25 см и не более 34 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей), либо кресло-коляски с регулируемой шириной сиденья в диапазоне от не менее 25 см до не более 34 см;  - диаметр передних колес – не менее 18 см;  - диаметр задних колес – не менее 22 см;  - вес коляски – не более 17 кг;  - максимальная грузоподъемность – не менее 50 кг;  - максимальный рост пользователя- 140 см.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 6 (Шести) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 15 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания детей-инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **30.11.2022 года.**