Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку технических средства реабилитации — кресел-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней, в 2023 году.

Предмет государственного контракта — поставка технических средств реабилитации — кресел-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней в 2023 году, в кол-ве 2 шт.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- |
| 7-04-01 Кресло- (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресло-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. Угол наклона основания сиденья должен быть не менее 2° и не более 6°; Максимальная скорость не менее 8 км/ч; Запас хода не менее 30 км; Грузоподъемность не менее 125 кг; Вес кресла-коляски не более 70 кг; Мощность электродвигателя не менее 320 Вт или мощность электродвигателей 2 мотор-колес не менее 125 Вт каждый. Пульт управления должен иметь возможность установки на правую или левую стороны кресла-коляски. Кронштейн, на котором установлен пульт управления, должен иметь регулировку по длине относительно подлокотника. Пульт управления должен иметь возможность программирования всех параметров. Рама кресла-коляски: - должна быть изготовлена из металлических труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий; - должна складываться с помощью крестообразного механизма с уменьшением её габаритных размеров в вертикальном направлении. Спинка кресла-коляски: - должна иметь ремни натяжения; - иметь съемную распорку жесткости. - с регулируемым углом наклона Сидение кресла-коляски - должно быть выполнено из полиэфирной ткани с антивоспламеняющейся пропиткой, должно быть усиленно нейлоновыми ремнями. - с регулируемым углом наклона Подлокотники кресла-коляски должны быть: - съемные или откидные; - регулируемые по высоте от не менее 13 см до не более 32 см; - должны быть оснащены защитными щитками; - на боковых поверхностях подлокотников должны быть светоотражающие элементы. Накладки подлокотников кресла-коляски: - должны быть из вспененного полиуретана. Подножки кресла-коляски должны быть: - быстросъемные; - поворотные; - регулируемые по высоте (в зависимости от длины голени пользователя), не менее 350 мм и не более 550 мм. Опоры для стоп должны быть: - откидные; - регулируемые по углу наклона; - оснащены упором для пятки. Задние и передние колеса должны иметь: - пневматические шины из немаркой резины, не оставляющие следы при торможении. - диски переднего и заднего колеса должны быть сделаны из алюминия или любого другого металлического сплава; - вилки передних колес должны быть изготовлены из прочной стали и иметь регулировку по высоте не менее чем в 2х положениях. Кресло-коляска должна иметь два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 33 А/ч, 12V или два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 17 А/ч, 12V, оснащенную мотор-колесами. Аккумуляторы должны находиться в пластиковом, легко съёмном боксе, оборудованном ручкой. Кресло-коляска должна быть оснащена светоотражающими элементами. Кресло-коляска соответствует следующим техническим характеристикам: - ширина сиденья: 48 см; глубина сиденья: 48 см; высота спинки: 50 см; высота подножки: 48 см. В комплекте валик или ремень для сохранения зазора между ногами. - ширина сиденья: 45 см; глубина сиденья: 42 см; высота спинки: 45 см; высота подлокотника: 25 см; высота подножки: 42 см. Коляски имеют: Привод - центральный привод Кресло-коляска должна быть укомплектована: - фиксирующим ремнем для туловища; - набором с инструментами; - зарядным устройством; - противопролежневой подушкой; - антиопрокидывателями (антиопрокидыватели должны быть съемными без каких-либо инструментов). | 2 |

- Требования к безопасности Товара

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях (ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры), а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.

Резьбовые соединения должны быть доступны для регулирования и надежно затянуты. Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания не допускаются. Для изготовления кресел-колясок используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации (ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски Общие технические условия»). Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

2.Требования к качеству Товара

Товар должен иметь действующую Декларацию о соответствии (пункт 3 Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2021 года № 2425 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ).

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись, в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным производителем) должны быть обеспечены замена товара на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков кресла-коляски (гарантийный ремонт).

В случае отказа Получателя от получения товара, Поставщик обязан составить Акт об отказе от получения товара и в течение 3-х рабочих дней, но не позднее конечного срока поставки товара, установленного контрактом, предоставить Заказчику указанный Акт.

Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть представленный Акт и незамедлительно направить Поставщику мотивированное решение.

3.Сроки предоставления гарантии качества

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее одного года с момента передачи ее (коляски) Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случай нарушения Получателем Товара, условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие, входящие в состав кресла-коляски, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

4.Требования к упаковке Товара

При отправке товара в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с «ГОСТ 15846-2002. Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Хранение товара должно осуществляться в упаковке изготовителя.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

5.Требования к маркировке Товара

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя

6.Место, условия и сроки поставки

Перед поставкой кресел-колясок в Камчатский край Поставщик должен созвониться с получателями (представителями получателей) для уточнения параметров получателей (вес, рост) на момент поставки.

Поставка товара осуществляется по месту жительства Получателя или, при необходимости, по месту нахождения Поставщика (его представителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок поставки Товара в соответствии с Приложением № 3 «Календарный план» государственного контракта