Приложение № 1

к извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

 **Оказание услуг по обеспечению слуховыми аппаратами в 2023 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края.**

**Количество – 755 штук.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики услуг):** Обеспечение техническими средствами реабилитации - слуховыми аппаратами является комплексным реабилитационным мероприятием и включает в себя:

- индивидуальную настройку слухового аппарата,

-инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию слуховым аппаратом,

- выдача слухового аппарата Получателю.

**Слуховые аппараты** соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 6,7), ГОСТ Р 51407-99, ГОСТ Р 51024-2012, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312. Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия). Транспортирование слуховых аппаратов осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок на товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **1** | **Слуховые аппараты** **цифровые заушные сверхмощные** | **Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные.**Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные имеют:1. Аудиовход.2. Программируемые параметры: - общее усиление, - регулировка ВУЗД в каждом канале, - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков, - значение компрессии в каждом канале,- двойная система подавления обратной связи (включая динамическое подавление обратной связи без снижения усиления),3. Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. 4. Элемент питания - 2 шт.5. 3 стандартных вкладыша*.* | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь:1. Диапазон частот - не более 0,1 и не менее 4,5 кГц.2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 138 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 75 дБ.4. Тип обработки цифрового сигнала: бесканальный, либо количество каналов цифровой обработки звука –не менее 4.5. Количество программ прослушивания - не менее 4.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 249 |
| **2** | **Слуховые аппараты** **цифровые заушные** **мощные** | **Слуховые аппараты цифровые заушные мощные.** Слуховые аппараты цифровые заушные мощные имеют:1. Автоматическую направленность.2. Направленный микрофон.3. Подавление шумов микрофона (тихих шумов).4. Аудиовход.5. Автоматическое переключение в программу телефон.6. Раздельную регулировку усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале.7. Динамическое подавление обратной связи без потери усиления.8. Систему шумоподавления.9. Возможность открытого протезирования.10. FM совместимость.11. Звуковую индикацию регулировки громкости, разряда батареи, переключения программ, режим телефонной катушки.12**.** Элемент питания - 1 шт.13. 3 стандартных вкладыша. | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь:1. Диапазон частот - не более 0,1 и не менее 5,2 кГц.2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 60 дБ.4. Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 4.5. Количество программ прослушивания - не менее 4.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 493 |
| **3** | **Слуховые аппараты** **цифровые заушные** **средней мощности** | **Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности.**Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности имеют:1. Систему адаптивного шумоподавления.2. Адаптивную направленность.3. Направленный микрофон. 4. Систему подавления шумов микрофона (тихих шумов).5. Аудиовход.6.Элемент питания — 1 шт. 7. Тиннитус-маскер. 8. 3 стандартных вкладыша. | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь:1. Диапазон частот не более 0,1 и не менее 7,5 кГц. 2. Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 4. 3. Количество программ прослушивания - не менее 4.4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 120 дБ. 3. 5. Максимальное усиление – от 55 дБ. и выше.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 13 |

Место оказания услуги: Российская Федерация, Пермский край. Оказание услуг осуществляется в специализированных помещениях, расположенных на территории Пермского края (не менее 2 помещений, находящихся на территории Пермского края и г. Перми).

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

**Срок действия государственного контракта – 29.09.2023 года.**