**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг по КТРУ** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | **Единица измерения** |
| 1 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки шагающие | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00000012 | Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы при нарушении функций опорно-двигательного аппарата, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя. | | | | Штука | 500 |
| Рукоятки (ручки) ходунков | неабсорбирующий материал, обладающий низкой теплопроводностью, и имеют форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), легкость чистки и санитарной обработки | |  |
| Максимальная грузоподъемность | не менее 100 | | килограмм |
| Наконечники ходунков | обеспечивают надежное их удержание на опорах, изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения | |  |
| Высота ходунков | не менее 820 не более 900 | | миллиметр |
| Механизм регулировки высоты ходунков | имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения | |  |
| Регулировка высоты и складывание ходунков осуществляется пользователем без применения специальных инструментов | | | |
| Металлические детали ходунков | из коррозийно-стойких материалов или защищены покрытием от коррозии | |  |
| Поверхности всех деталей ходунков | не имеют заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю | |  |
| Материалы, из которых изготавливаются ходунки, касающиеся тела человека | разрешены к применению Минздравом, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации | |  |
| Ходунки не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С. | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие | | |
| Гарантийный срок – 12 месяцев. | | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ИСО 11199-1-2022  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011  Р 52770-2023 | |  |
| 2 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки на колесах | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00000012 | Вспомогательное техническое средство с двумя или более колесами и двумя рукоятками, предназначенное для облегчения ходьбы пользователя при нарушении функций опорно-двигательного аппарата, управляемое обеими руками пользователя. | | | | Штука | 80 |
| Рукоятки (ручки) ходунков | неабсорбирующий материал, обладающий низкой теплопроводностью, и имеет такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), легкость чистки и санитарной обработки | |  |
| Максимальная грузоподъемность | не менее 100 | | килограмм |
| Высота ходунков | не менее 830 не более 960 | | миллиметр |
| Механизм регулировки высоты ходунков | имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения | |  |
| Регулировка высоты и складывание ходунков осуществляется пользователем без применения специальных инструментов | | | |
| Металлические детали ходунков | из коррозийно-стойких материалов | |  |
| Система торможения | наличие | |  |
| Материалы, из которых изготавливаются ходунки, касающиеся тела человека | разрешены к применению Минздравом, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации | |  |
| Ходунки не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С.  Ходунки на колесах и материалы, входящие в их состав не имеют раздражающего и сенсибилизирующего действия, не оказывают негативного санитарно-химического и токсикологического воздействия. | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие | | |
| Гарантийный срок –12 месяцев. | | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ИСО 11199-1-2022  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011  Р 52770-2023 | |  |
| 3 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки с опорой на предплечье | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00000012 | Вспомогательное техническое средство с колесами для облегчения ходьбы пользователя при нарушении функций опорно-двигательного аппарата | | | | Штука | 50 |
| Приспособления ходунков | опора на предплечье в форме горизонтальной поддерживающей стойки или двух опор для предплечья | |  |
| Система торможения | наличие | |  |
| Колеса | наличие | |  |
| Рукоятки (ручки) ходунка | неабсорбирующий материал, обладающий низкой теплопроводностью, и имеет такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), легкость чистки и санитарной обработки | |  |
| Максимальная грузоподъемность | не менее 100 | | килограмм |
| Высота ходунков | не менее 950 не более 1500 | | миллиметр |
| Механизм регулировки высоты ходунков | имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения | |  |
| Регулировка высоты и складывание ходунков осуществляется пользователем без применения специальных инструментов | | | |
| Металлические детали ходунков | из коррозийно-стойких материалов или защищены покрытием от коррозии | |  |
| Материалы, из которых изготавливаются ходунки, касающиеся тела человека | разрешены к применению Минздравом, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации | |  |
| Ходунки не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С. | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | наличие | |
| Гарантийный срок –12 месяцев. | | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ИСО 11199-1-2022  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011  Р 52770-2023 | |  |
| 4 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки с подмышечной опорой | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00000012 | Ходунки оборудованы | двойным механизмом регулировки высоты рамы и подмышечников | |  | Штука | 35 |
| Основание | из прочных металлических сплавов | |  |
| Механизм регулировки высоты ходунков | имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения | |  |
| Максимальная грузоподъемность | не менее 100 | | килограмм |
| Регулировка высоты и складывание ходунков осуществляется пользователем без применения специальных инструментов | | | |
| Металлические детали ходунков | из коррозийно-стойких материалов или защищены покрытием от коррозии | |  |
| Рама ходунков снабжена ручками | | | |
| Рукоятки (ручки) рамы ходунков | неабсорбирующий материал, обладающий низкой теплопроводностью, и имеет такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате) | |  |
| Материалы, из которых изготавливаются ходунки, касающиеся тела человека | разрешены к применению Минздравом, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации | |  |
| Ходунки не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С. | | | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | наличие | |
| Гарантийный срок эксплуатации –12 месяцев. | | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ИСО 11199-1-2022  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011  Р 52770-2023 | |  |
| 5 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки-роллаторы | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00000012 | Вспомогательное средство для ходьбы, оборудованное колесами, тормозами и корзиной. | | | | Штука | 35 |
| Рукоятки (ручки) рамы ходунков | неабсорбирующий материал, обладающий низкой теплопроводностью, и имеет такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате) | |  |
| Максимальная грузоподъемность | не менее 100 | | килограмм |
| Высота ходунков | не менее 850 не более 900 | | миллиметр |
| Механизм регулировкивысоты ходунков | имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения | |  |
| Регулировка высоты и складывание ходунков осуществляется пользователем без применения специальных инструментов | | | |
| Конструкция ходунков предполагает | сиденье;  перекладину – упор для спины | |  |
| Материалы, из которых изготавливаются ходунки, касающиеся тела человека | разрешены к применению Минздравом, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации | |  |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | наличие | |
| Гарантийный срок эксплуатации –12 месяцев. | | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ИСО 11199-1-2022  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011  Р 52770-2023 | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | Штука | 700 |

*Участник закупки должен конкретизировать в своей заявке характеристики по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

***-*** *«****или****» - участником закупки должно быть представлено конкретное значение по своему выбору;*

***- «не менее X»****- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики;*

***-«не менее X не более Y» -*** *значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше* ***X****, но равно или меньше* ***Y****;*

***- «не более Х не менее Y»*** *- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или меньше* ***X,*** *но равно или больше* ***Y****.*

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***