Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку слуховых аппаратов цифровых заушных для детей

| - № - п/п | Наименование Товара | Основные функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за ед, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный) 17-01-05 | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь границы диапазона частот не более 0,1 и не менее 6,0 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 8 и программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть от 136 до 139 дБ. Максимальное усиление не менее 78 дБ. Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь следующие дополнительные функции: - двойную бинауральную систему подавления обратной связи (включая динамическое подавления обратной связи без снижения усиления) – наличие; - трехуровневую систему 8-канального цифрового шумопонижения – наличие; - FM-совместимость, аудиовход – наличие; - бинауральную координацию – наличие; - многополосную трехрежимную направленность – наличие; - аналоговый регулятор громкости с функцией заглушения – наличие; - световой индикатор состояния работы аппарата, разряда батареи, переключения программ и рекомендованного положения регулятора громкости – наличие. Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале – наличие; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие; - значение компрессии в каждом канале – наличие; - диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки – наличие; - мониторинг (память) – наличие; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие; - возможность беспроводного программирования – наличие; - педиатрический режим настройки – наличие; - возможность беспроводного управления – наличие. Источник питания – батарейка 13 типоразмера. | 25 | 26 006,12 | 650 153,00 |
| 2 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (Слуховой аппарат цифровой заушный мощный) 17-01-06 | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь диапазон частот не более 0,1 и не менее 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 не менее 133 дБ Максимальное усиление не менее 61 дБ. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее – 8. Количество программ прослушивания не менее – 4. Должны иметь следующие параметры: Система направленных микрофонов с адаптивной направленностью. Адаптивная система шумоподавления – наличие. Беспроводная бинауральная координация регулятора громкости и переключения программ. Автоматическое переключение в программу телефон. Программируемые параметры: общее усиление, регулировка ВУЗД, раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков в любой точке частотного диапазона. Динамическое подавление обратной связи без снижения усиления, адаптивное шумоподавление, менеджер тихих шумов, регистрация данных ношения аппарата, FM – совместимость, аудиовход. Программируемые опции: режим телефонной катушки, индикатор разряда батареи, переключения программ. | 16 | 23 557,41 | 376 918,56 |
| 3 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности) 17-01-07 | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь границы диапазона частот не более 0,1и не менее 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 16 и программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 129 дБ. Максимальное усиление не менее 60 дБ. Должны иметь следующие дополнительные функции: - оперативный выбор направления прослушивания – наличие, - система направленных микрофонов с 12-канальной адаптивной направленностью и интегрированным алгоритмом пространственного шумоподавления – наличие, - оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные – наличие, - трёхпозиционная автоматическая система смешения программ – наличие, - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом – наличие, - имитация функции ушной раковины – наличие, - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления – наличие, - многополосная система подавления шума – наличие, - подавление шума ветра – наличие, - подавление импульсных звуков – наличие, - бинауральная координация – наличие, - специальные дополнительные автоматические программы (телефон, Bluetooth, аудио и FM) – наличие, - автоматическое изменение усиления по результатам ношения СА (РГ-изучение) – наличие, - дневник регистрации данных по результатам ношения СА – наличие, - In-situ аудиометрия – наличие, - аудиовход – наличие, - возможность открытого протезирования – наличие, - возможность беспроводного программирования – наличие, - возможность беспроводного управления – наличие, - нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет СА от воздействия факторов внешней среды. Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале – наличие, - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков – наличие, - значение компрессии в каждом канале – наличие, - диапазон регулятора громкости – наличие, - режим телефонной катушки – наличие, - звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ – наличие. | 4 | 24 185,97 | 96 743,88 |
| ИТОГО |  |  | 45 | Х | 1 123 815,44 |

Требования к качественным, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Сроки и условия поставки товара

Поставить Товар Получателю в сроки, указанные в Графике поставки Товара Получателям, которые не должны превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в случае обеспечения Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи 7 (семи) календарных дней со дня получения Реестра Получателей.

При передаче Товара Получателю осуществить подбор слухового аппарата согласно медицинским показаниям, индивидуальную настройку слухового аппарата, разъяснить Получателю требования к условиям эксплуатации Товара, порядок обеспечения гарантийного ремонта Товара, а также вручить гарантийный талон. В случае необходимости производить дополнительную индивидуальную настройку слухового аппарата в течение срока действия настоящего Контракта.

Предоставить Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Контракта копию лицензии на оказание услуг по сурдологии-оториноларингологии на территории Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), выданной на имя Участника закупки, либо копию такой лицензии, выданной на имя соисполнителя и копию договора субподряда на оказание услуг по сурдологии-оториноларингологии на территории Пензенской области.

Сроки предоставления гарантии качества на слуховые аппараты.

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов – не менее 12 месяцев.

Единица измерения срока предоставления гарантии качества товара определяется в месяцах.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».