Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалида протезами кистей с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти

Выполнение работ по обеспечению инвалида протезами кистей с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти.

Объем работ: протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти – 2 шт.

В соответствии Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» протез кисти – функциональный элемент протезов верхних конечностей, который замещает некоторые из динамических и сенсорных признаков естественной конечности, предназначены для замещения некоторых функций естественной руки и могут быть косметическими, функционально-косметическими, активными или комбинированными; протезы могут приводиться в действие внешним источником энергии или энергией мышц (п.06 18 24).

Протез кисти должен соответствовать требованиям Государственных стандартов:

- ГОСТ Р 59226-2020 «Протезы верхних конечностей с внешним источником энергии. Общие технические требования.»;

- ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

В соответствии с п. 5.1. ГОСТ Р 59226-2020 протезы должны быть собраны из узлов.

Электропитание протезов должно быть осуществлено от внутреннего источника электрического питания в виде аккумуляторной батареи (п. 5.5. ГОСТ Р 59226-2020).

Работы должны включать в себя обеспечение протезом кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти со следующими характеристиками. Протез кисти должен состоять из приемной гильзы с интегрированной системой управления, система питания на браслете, и непосредственно модулей пальцев с индивидуальными электромеханическими приводами. Управление пальцами происходит за счет регистрации на поверхности кожи электромиографического сигнала посредством датчиков, зафиксированных во внутренней гильзе, и последующим формированием управляющего сигнала для осуществления схвата.

Настройка и отключение жестов происходит через мобильное приложение, подключенное к протезу на базе Android.

Применение косметической внешней оболочки не предусматривается.   Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками.

В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный аккумулятор.

Максимальное усилие схвата - 2,2 кгс.

Максимальный вес переносимых предметов до 8 кг.

Скорость схвата - 60 мм/с.

Приемные гильзы и крепления не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользованиями изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ.

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения инвалида правилам пользования протезом. Работы по обеспечению инвалида должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Выполнение работ должно осуществиться на основании направления.

Срок пользования протезом, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять – не менее 3 лет.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять 24 месяца.

Гарантийный ремонт протеза или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Протез должны быть ремонтопригодным в течение всего срока службы.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Сроки выполнения работ: до 30.09.2022 года.