*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

Предмет Контракта: Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением в 2024 г. (для субъектов малого предпринимательства)

**ИКЗ** **24-17106015458710601001-0022-001-3250-323**

**Описание объекта закупки**

1. Кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для использования в качестве туалета, а также в душевых и туалетных помещениях при самообслуживании или уходе за людьми с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-стул с санитарным оснащением может использоваться с бытовым унитазом. Конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб.
2. Кресла-стулья с санитарным оснащением должны отвечать требованиям Государственного стандарта ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».
3. Эргономика кресла-стула должна обеспечивать удобное размещение в нем, и свободу движений при перемещениях.
4. Для возможности использования кресла-стула возле кровати, стул должен быть оснащен съемным приемником-резервуаром с крышкой. Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенического пластика. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом.
5. Кресла-стулья должны быть оснащены подлокотниками, расстояние между которыми должно быть не менее 420 мм.
6. Конструкция кресел-стульев должна быть оснащена обычной или поясничной спинкой.
7. Кресла-стулья на колесах должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресел-стульев с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку.
8. Кресла-стулья с санитарным оснащением с колесами должны иметь четыре колеса для высокой маневренности в ограниченном пространстве санузла, должны быть снабжены ведущими колесами. Поворотные колеса кресел-стульев должны быть самоориентирующимися и проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий.
9. Шины колес кресел-стульев должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.
10. Конструкция кресел-стульев (исключая кресла-стулья без колес) должна быть снабжена не скользящими рукоятками для перемещения пользователя сопровождающим лицом
11. Оба задних колеса должны быть оборудованы стояночными тормозами.
12. Кресла-стулья при эксплуатации, транспортировании и хранении должны быть устойчивыми к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».
13. Конструктивные элементы кресел-стульев, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.
14. Наружные поверхности кресел-стульев не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека.
15. Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.
16. Элементы кресел-стульев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).
17. Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84.
18. Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193- 78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.
19. Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.
20. На каждом кресле-стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ 12969- 67, на которой должны быть указаны:
21. - товарный знак предприятия-изготовителя;
22. - обозначение типа (модели) кресла-стула;
23. - обозначение стандартов или технических условий на кресло-стул;
24. - дата изготовления (год, месяц);
25. - надпись страны-изготовителя;
26. - номер регистрационного удостоверения.
27. Упаковка должна соответствовать ГОСТ Р 50444-2020.
28. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
29. Транспортирование и хранение — по ГОСТ Р 51083-2021.
30. В комплектацию кресла-стула с санитарным оснащением должны входить:
31. - упаковочная коробка;
32. - кресло-стул;
33. - приемник-резервуар;
34. - инструкция по эксплуатации (паспорт).
35. Кресло-стулья с санитарным оснащением должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
36. **Гарантийные обязательства**: Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.
37. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.
38. Кресло-стулья с санитарным оснащением должны иметь установленный производителем срок службы не менее 4 (четырех) лет со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.
39. Срок предоставления гарантии качества на кресло-стулья с санитарным оснащением устанавливается со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара и должен составлять 12 (двенадцати) месяцев.
40. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-стула), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.
41. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.
42. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).
43. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).
44. При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его получателю. В случае, если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  товара | Технические характеристики товара | Кол-во товара, шт. | Цена за единицу (шт) руб. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)  01.28.23.01.01 | Кресло-стул должен быть предназначен для получателей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, должен использоваться в качестве туалета.  Рама кресла-стула должна быть из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-стул должен иметь съемный, легко санируемый приемник-резервуар с пластиковой крышкой. Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенического пластика.  Кресло-стул должен быть оснащен четырьмя колесами, оба задних колеса должны быть оборудованы стояночными тормозами.  Наружные поверхности кресла-стула не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека.  Должны быть следующие характеристики:  - ширина сидения не менее 360 мм (в зависимости от потребности Получателя);  - сиденье, регулируемое по высоте,  - расстояние между подлокотниками должно быть не менее 420 мм,  - грузоподъемность – не менее 100 кг. | 40 | 5066,67 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)  01.28.23.01.02 | Кресло-стул должен быть предназначен для получателей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, должен использоваться в качестве туалета.  Рама кресла-стула должна быть из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Кресло-стул должен иметь съемный, легко санируемыйприемник-резервуар с пластиковой крышкой. Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенического пластика.  Наружные поверхности кресла-стула не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека.  Должны быть следующие характеристики:  - ширина сидения не менее 360 мм (в зависимости от потребности Получателя);  - рама металлическая,  - сиденье, регулируемое по высоте,  - расстояние между подлокотниками должно быть не менее 420 мм,  - грузоподъемность – не менее 100 кг. | 250 | 4433,33 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)  01.28.23.01.03 | Кресло-стул должен быть предназначен для получателей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, должен использоваться в качестве туалета.  Каркас кресла-стула должен быть выполнен из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Крепление должно быть на винтах, для усиления каркаса.Расстояние между подлокотниками и площадь сидения должны быть расширены.  Кресло-стул должен иметь съемный, легко санируемыйприемник-резервуар с пластиковой крышкой. Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенического пластика.  Наружные поверхности кресла-стула не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека.  Должны быть следующие характеристики:  - сиденье, регулируемое по высоте,  - ширина сиденья не менее 55 см, (в зависимости от потребности Получателя);  - грузоподъемность – не менее 175 кг.  должны быть снабжены наконечниками, сконструированными так, чтобы исключить его протыкание во время испытаний на статическую прочность и усталость. Наконечники должны быть съемными, но надежно закрепленными без перекосов, обеспечивать безопасность от произвольного скольжения | 10 | 4966,67 |
| ИТОГО | | 300 | - |

1. **Место поставки товара:** г. Тула и Тульская область. По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя или по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара, организованном Поставщиком в г. Туле и Тульской области.
2. Для приема Получателя или его представителя, и для возможности Заказчиком осуществить проверку поставляемого Товара, на территории г. Тулы и Тульской области Поставщик должен обеспечить функционирование стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
3. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.
4. **Срок и условия поставки:** поставка Товара осуществляется поэтапно.
5. Сроки отдельных этапов исполнения Контракта:
6. - первый этап (с даты заключения Контракта до01.05.2024г.) в количестве - 161 шт.;
7. - второй этап (с 01.04.2024 г. до 02.10.2024г.) в количестве - 139 шт.
8. поставка Товара осуществляется поэтапно. Поставка Товара Получателю не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателя, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее «01» сентября 2024 года. Поставщик не имеет право поставлять Товар Получателю до проведения Заказчиком проверки Товара, в порядке, предусмотренном Контрактом.
9. Передача Товара Получателю (представителю Получателя) осуществляется при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя.
10. При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке и гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданном Товаре. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото-/видеоматериалов Заказчику.

Проинформировать Получателя (представителя Получателя) о порядке и сроках гарантийного обслуживания, а также о месте нахождения и режиме работы пункта приема Получателя Товара (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенного в г. Туле и Тульской области.

Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:

- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;

- обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

Обеспечить корректное обращение с Получателем (представителем Получателя) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателя при получении Товара.

Информировать Заказчика о наступлении гарантийных случаев, предусмотренных Контрактом, и об исполненных по ним обязательствам.

1. Предоставить Получателю право выбора одного из способов получения Товара:
2. - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающем факт доставки Товара;
3. - в стационарном пункте выдачи, организованном в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».