Техническое задание

| № п/п | Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-03-01 | Кресла-коляски активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска активного типа должна быть предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов и при помощи сопровождающих лиц. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестообразную конструкцию четырехтрубного исполнения. Приводные колеса должны иметь пневматические шины, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены ободами. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Кресло-коляска должна быть оснащена адаптером приводного (заднего) колеса, обеспечивающим регулировку по горизонтали не менее чем в 4-х положениях и вертикали не менее чем в 4 положениях. Кресло-коляска должна иметь возможность изменения развала задних колес. Кресло-коляска должна иметь съемные, регулируемые по вертикали, горизонтали и углу наклона боковые щитки задних колес. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 8 см и не более 12 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 3 позиций установки положения колеса, должна быть быстросъемная (без применения инструмента). В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Спинка должна быть оснащена ремнями, обеспечивающими регулировку натяжения обшивки спинки. Высота спинки должна быть не менее 34 см, регулируемая не менее чем в 4-х положениях. Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте. Ширина сиденья должна быть не менее 36 см и не более 48 см и иметь не менее 4-х типоразмеров (в зависимости от потребности получателя). Подножки должны быть фиксированные. Опора для стоп должна быть регулируемая по высоте не менее чем на 11,5 см, складная, соединенная в единую подножку. Кресло-коляска должна иметь съемные мягкие боковые упоры для голени. Кресло-коляска должна быть оснащена: - складными ручками для сопровождающего лица c кнопочной фиксацией, - противопролежневой подушкой с повышенным воздухообменом, - стояночными тормозами, - антиопрокидывателями на колесной опоре, регулируемыми по высоте. – ремнем безопасности, регулируемым по длине. Вес кресла-коляски должен быть не более 16 кг. Максимальный вес пользователя: не менее 120 кг включительно. В комплект поставки должны входить: -руководство пользователя на русском языке, -технический паспорт, -гарантийный талон на сервисное обслуживание | 20 |
|  | Итого: |  |  | 20 |

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Международный стандарт. Монохлорамин ХБ технический. Технические условия» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы. В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» поставщик указывает срок службы колясок, в том числе их комплектующих, а также ГОСТы и ТУ в соответствии с которыми изготовлены кресла-коляски.

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост- гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации ТСР. Поставка изделий должна осуществиться в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Поставщик оказывает сопутствующие услуги, гарантийный ремонт, сервисное обслуживание. К сопутствующим услугам относятся: сборка, введение в эксплуатацию, обучение пользованию изделием.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «01» сентября 2024 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в течение действия государственного контракта, но не позднее «10» сентября 2024 года.

Не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.