Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки.

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению в 2023 году для лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, протеза плеча с микропроцессорным управлением.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД 2 | Наименование работ* /номер вида ТСР | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий, а также товара, поставляемого при выполнении работ** |  | Объем работ (кол-во изготовленных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение |  |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча с микропроцессорным управлением 08.04.03 | Описание: | Протез плеча с внешним источником энергии 2-х канальный, с электромеханической кистью и с составной приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика. С локтем ErgoArm® или эквивалент. Шарнир способен выдерживать нагрузку до 230 Н при длине локтевого сегмента 305 мм.Протез предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов плеча при сохранении плечевого сустава. Протез состоит из: -модуля кисти с электромеханическим приводом пальцев; -механизма пассивной ротации кисти; -модуля локтя: ErgoArm® или эквивалент. Шарнир способен выдерживать нагрузку до 230 Н, угол допустимого сгибания от 15º до 145º градусов; -систем управления и электроснабжения, включая ЭМГ-датчики, электрокабели, плату управления, аккумулятор; -культеприемной гильзы; -гильзы плеча (внешняя гильза). Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы - по одной на каждый палец и на активную ротацию большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. Протез может запомнить 8 различных жестов. По умолчанию в протезе настроен первый жест - кулак, остальные жесты могут настраиваться индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования или после, самим пользователем. Переключение и настройка жестов происходит через мобильное приложение или командой от ЭМГ датчиков. Все пальцы оснащены электромеханическим управлением. Система управления протезом обеспечивает позиционное управление каждого пальца, а именно - сгибание/разгибание. | 1 |
|  |  |  | Внешний вид: | Предусмотрен дизайнерский пластиковый корпус кисти, окрашенный в выбранный цвет. Пользователь определяет: -цвет для каждой пластиковой детали протеза отдельно: из базовой палитры цветов. -тип поверхности пластиковых деталей протеза: глянцевый или матовый; -цвет гильзы плеча; -цвет культеприемной гильзы. Применение косметической внешней оболочки НЕ предусматривается. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Могут быть оснащены токопроводящими (touchscreen) напальчниками черного цвета. |  |
|  |  |  | Управление: | Управление протезом происходит за счет регистрации на поверхности кожи культи, электромиографического сигнала посредством миодатчиков, расположенных во внутренней гильзе. Управление протезом двухканальное. |  |
|  |  |  | Питание: | В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка - стандартный разъем USB-Type C. |  |
|  |  |  | Ротация кисти относительно предплечья: | Протез имеет пассивную ротацию кисти относительно предплечья (при длинной культе, включая вычленение в лучезапястном суставе или наличие рудимента кисти, ротация кисти относительно предплечья отсутствует). |  |
|  |  |  | Внешняя гильза: | Изготавливается по индивидуальной приемной гильзе путем ламинации. |  |
|  |  |  | Культеприемная гильза: | Приёмная гильза изготавливается из термолина. Удержание протеза на культе за счет за счёт системы строп, перекинутых через плечевой пояс. |  |
|  |  |  | В комплекте: | Набор чехлов на культю, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием. * |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1 |

* срок пользования изделием устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к качеству, материалам, надежности и безопасности работ

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и/или функционального дефектов. п. 7 раздел 2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Протезы верхних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации п.6 ГОСТ Р ИСО 9999 – 2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Протез изготовлен с учетом индивидуальных особенностей Получателя, из новых узлов протезов верхних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленный протез соответствует п. 5.2,5.3 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» и п.4.2, 4.3 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

В соответствии с п.2. ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», протезирование верхних конечностей заключается в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение  косметических дефектов верхних конечностей с помощью протезов.

Приемная гильза протеза верхних конечностей  изготавливается по индивидуальным параметрам пациента, предназначена для размещения в нем культи и обеспечивает взаимодействие человека с протезом конечности п. 39. раздел 2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Элементы крепления протеза надежно удерживают его на культе пользователя и не вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений п 5.5.7 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Материалы, применяемые в протезах, соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 (подраздел 5.1) «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». п.5.6.1 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Материалы приемных гильз протеза, контактирующие с телом пользователя, соответствуют требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Часть 5. п.5.6.2 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Протез ремонтопригоден в течение срока службы. п.5.2.2 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Указания по эксплуатации (применению по назначению) и, при необходимости, по техническому обслуживанию, предназначенные для пользователя изложены в инструкции по применению (памятке по обращению с изделием) в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019. п.5.2.6 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Протез выдерживает ударные нагрузки, возникающие при неправильном обращении и случайном падении с высоты 1 м на жесткую поверхность, - по ГОСТ Р 51632-2021. п.5.3.5 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Протез устойчив к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота), приспособлен (доступен) для чистки (от пыли и/или загрязненных материалов), дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки и выдерживает дезинфекцию и чистку простыми чистящими средствами и дезинфицирующими средствами без повреждений протеза п. 5.3.6 - 5.3.7 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Движения в подвижных соединениях протеза плавные и без заеданий. Внешние обводы протеза не вызывают нарушений целостности и повышенного износа формообразующей и косметической оболочек, одежды пользователя и других лиц 5.5.5- 5.5.6 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

На поверхности металлических и пластмассовых деталей нет трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок. 5.5.8 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Средства регулировки или управления элементов или узлов протеза легкодоступны и эргономически удобны для пользователя 5.4.4 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

В комплект протезов верхних конечностей, в соответствии с п.5.7 ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» входит:

- протез;

- инструкция по применению (памятка по обращению с изделием).

Требования к маркировке и упаковке изделия

Маркировка протеза соответствует п. 13.2 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». Протез имеет этикетку, на которой указаны ссылки на соответствующие стандарты и/или технический (ие) документ (ы), а также условия и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения п.11.2.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения  и транспортирования к месту использования по назначению п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

В инструкцию по применению п.13.3 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» включена информация:

- допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному или ортопедическому устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство;

- данные узлов и/или элементов, которые могут быть использованы в протезном или ортопедическом устройстве.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

- восстановлении изделия не более 20 (двадцати) рабочих дней;

- изготовлении нового изделия не более 30 (тридцати) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, снятия слепков, примерки, получения протеза:

| Челябинская область, г. Челябинск, |  |
| --- | --- |
|  | (указывается конкретный адрес)* |

Прием заказа, снятие слепков, примерка и т.д.  в случае болезни может осуществляться по месту жительства Получателя.

Срок выполнения работ: не более 30  (тридцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.