Описание объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации  - электронных стационарных видеоувеличителей

в 2024 году

Наименование товара

Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения - электронные стационарные видеоувеличители способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

Требования к качеству и безопасности товара

Электронные стационарные видеоувеличители должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к функциональным характеристикам товара

Электронно-оптические средства должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями  посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

На изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

На каждом аппарате должно  быть указано:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);

- обозначение технических условий (при наличии);

- дата изготовления  - год, месяц (при наличии).

Упаковка технического средства реабилитации  должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки.

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области. Получателям предоставляется право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в пунктах выдачи.

Срок поставки до 15 сентября 2024 года

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики/ требования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-01-03 | Электронный стационарный видеоувели-читель (ЭСВУ) | Электронный стационарный видео-увеличитель (ЭСВУ) должен обеспечивать слабовидящим пользователям возможность чтения плоскопечатных текстов, рассматривания иллюстраций и мелких объектов, письма и выполнения других ручных работ со зрительным контролем. ЭСВУ должен иметь следующие технические и функциональные характеристики: - Регулировка кратности увеличения в диапазоне не менее 2 и не более 100 крат с автоматической фокусировкой и отображением на экране установленной кратности увеличения. Возможность фиксации выбранной кратности увеличения. - Частота обновления изображения, кадров в секунду не более 50. - Фиксация фокусировки в плоскости бумаги при письме. - Наличие подсветки, сохранение последних настроек (в том числе увеличение и яркости света). - Количество языков распознавания и чтения не более 10. - Количество цветовых режимов не более 30 шт. - Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 20 и не более 27 дюймов, разрешающей способностью не менее 1440х900. - Питание от сети переменного тока 100-240 В. - Вес не более 20 кг. Класс энергетической эффективности «А» и выше. Интерфейс ЭСВУ может содержать USB; HDMI. ЭСВУ должен быть выполнен в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, подвижный столик, осветитель и стойку. Подвижный двухкоординатный столик с длиной не менее 370 мм и шириной не менее 360 мм. Свободная высота над поверхностью столика не менее 170 мм. Столик устройства должен быть оснащен двухрежимным фиксатором, который должен давать пользователю возможность блокировать перемещение как по оси XY, так и по оси Y раздельно. Органы управления должны быть рельефными и обеспечивать удобство пользования человеку с пониженным зрением, иметь крупные размеры и контрастные цвета. Все надписи, знаки и символы, в том числе указывающие на назначение органов управления и регулирования отдельных компонентов TCP, маркировка TCP и т.п., а также знаки и символы на шкалах любых отсчетных устройств выполняют рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами русского алфавита, арабскими цифрами, элементами символов. Комплект поставки: Электронный стационарный видео-увеличитель – 1 шт. Сетевой кабель – 1 шт. Руководство по эксплуатации и паспорт на русском языке – 1 шт. Упаковочная коробка – 1 шт. Информация, содержащаяся в эксплуатационной документации, должна быть доступна для восприятия пользователями с нарушением функций зрения. | 25 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р.