**Описание объекта закупки**

**на поставку опор для стояния для детей-инвалидов**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

**Описание функциональных и технических характеристик:**

**Опоры для стояния для детей-инвалидов** (далее – опоры) – приспособления, предназначенные для поддержания и контроля положения тела у детей с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Опоры должны соответствовать требованиям стандарта:

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

В соответствии с пунктом 4.6.4. ГОСТ Р 51632-2021 металлические части опоры должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали опоры при ее нормальной эксплуатации.

Края изделия должны быть без заусенцев и отслоений.

Мягкие элементы опор для стояния должны быть обтянуты материалом, не пропускающим органические выделения, устойчивым к их воздействию и поддающимся санитарной обработке.

При поставке опор Поставщик должен осуществлять индивидуальный подбор изделий.

На каждое Изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия. Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

К поставке должны быть предложены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ вида ТСР** | **Наименование и характеристика товара** | **Единицы измерения** | **Количество** |
| 6-09-01 | **Опоры для стояния для детей-инвалидов**:опора для стояния должны быть с изменяемым углом наклона вперед и назад и должны иметь регулировку угла наклона. Опоры должны иметь крепления не менее чем в 4- х местах, в том числе должны быть оборудована ремнем для груди и ремнем для таза, а также иметь крепление для стоп и крепление на голени.Опоры должны иметь абдуктор.Опоры должны иметь держатель спинки, подлокотники, боковые упоры для груди, упор для таза, подножки.К поставке должны быть представлены опоры для пользователей ростом не менее 83 см и не более 152 см.Опоры должны быть предназначены для постепенной адаптации пациента, находящегося в положении лежа на спине, в положение стоя. | Шт. | 15 |
| 6-09-01 | **Опоры для стояния для детей-инвалидов:**опоры для стояния должны быть с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения. Опоры должны иметь крепления не менее чем в 4- х местах, в том числе для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени; должна иметь абдуктор, головодержатель, регулируемый по высоте и ширине.Голова должна фиксироваться подголовниками.В комплект должна входить регулируемая по высоте столешница. Высота столика над подножкой опоры для стояния должна регулироваться.Крепления колен должны регулироваться по высоте.Крепления для стоп (сандалии) должны регулироваться, и должны быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч». Тазобедренное крепление должно регулироваться по высоте.К поставке должно быть представлено не менее 3 типоразмеров опор:1-ый размер: рост до 90 см.2-ой размер: рост до 125 см.3-ий размер: рост до 150 см.Опоры должны быть предназначена для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя. | Шт. | 33 |

Функциональные и качественные характеристики опор для стояния должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение срока службы данного вида технического средства реабилитации, который должен составлять не менее 2 лет.

Гарантийный срок эксплуатации опор должен быть 12 месяцев.