# Описание объекта закупки

### Наименование товара

Трости опорные (далее – трость) предназначены для облегчения самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, трости белые – инвалидам с нарушением зрительных функций.

Трость обеспечивает увеличение площади опоры и вертикальной устойчивости пользователя, а также снижает нагрузку на поврежденную сторону, способствует симметричности девиации тела при ходьбе.

Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

| № п/п | Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Описание функциональных, технических, эксплуатационных характеристик |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Трость должна быть регулируемой по высоте без применения специальных инструментов. Трости могут быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму регулирования высоты (см. таблицу типоразмеров). Вес трости не более 500 гр. Трость должна выдерживать нагрузку не менее 100 кг. | Трости должны быть изготовлены из металлических либо иных легких и прочных материалов, должны быть виброустойчивы, ударопрочны при эксплуатации и транспортировке. Поверхность всех деталей тростей должна быть гладкой и не иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, которые могут повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю. Ручки тростей должны быть из ударопрочного полистирола, резины или других высокопрочных материалов, не ухудшающих качество изделий и должны иметь такую форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения руки при захвате. Ручки должны иметь страховочный ремешок или отверстие для его крепления. Наконечники тростей могут иметь различные формы (форму шара, колеса, цилиндра и др.) и должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. | 10 |
| 2 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость должна быть регулируемой по высоте без применения специальных инструментов. Трости могут быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму регулирования высоты (см. таблицу типоразмеров). Трость должна быть оснащена устройством противоскольжения. Вес трости не более 500 гр. Трость должна выдерживать нагрузку не менее 100 кг. |  | 1000 |
| 3 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость должна быть регулируемой по высоте без применения специальных инструментов. Трости могут быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму регулирования высоты (см. таблицу типоразмеров). Трость должна иметь три опорные ножки. Трость должна быть снабжена устройством противоскольжения. Вес трости не более 900 гр. Трость должна выдерживать нагрузку не менее 100 кг. |  | 20 |
| 4 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость должна быть регулируемой по высоте без применения специальных инструментов. Трости могут быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму регулирования высоты (см. таблицу типоразмеров). Трость должна иметь четыре опорные ножки. Трость должна быть снабжена устройством противоскольжения. Вес трости не более 1000 гр. Трость должна выдерживать нагрузку не менее 100 кг. |  | 5 |
| 5 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трости должны быть выполнены в белом цвете со светоотражающими элементами. Трость должна быть регулируемой по высоте без применения специальных инструментов. Трости могут быть сразу нескольких типоразмеров благодаря механизму регулирования высоты (см. таблицу типоразмеров). Трость должна быть оснащена устройством противоскольжения. Вес трости не более 500 гр. Трость должна выдерживать нагрузку не менее 100 кг. |  | 30 |

Таблица типоразмеров тростей в миллиметрах:

| Типоразмер трости | Максимальный рост пользователя | Высота трости |  | Длина рукоятки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 900 | 350 | 550 | 65 |
| 2 | 1100 | 450 | 650 | 70 |
| 3 | 1300 | 550 | 750 | 80 |
| 4 | 1550 | 650 | 850 | 90 |
| 5 | 1800 | 750 | 950 | 100 |
| 6 | 2050 | 850 | 1100 | 110 |

Требования к качеству и безопасности товара

Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными.

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия», ГОСТ Р ИСО 11334-4-2017 «Средства для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытания. Часть 4. Трости для ходьбы с тремя и более ножками», ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Защитно-декоративное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения», должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, не прокрашенных участков.

Материалы, из которых изготавливаются изделия, касающиеся тела человека, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, и не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

На поставляемые изделия должны быть предоставлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке товара

Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок со дня передачи изделия Получателю должен составлять не менее 12 месяцев. В течение этого срока Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичное изделие надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта либо замены Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их Получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации  о техническом регулировании и стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы инвалидов и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара (выполняемой работы) данным потребностям.

Подготовила:

Никитина М.Н.