**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Характеристика изделия | Единица измерения | Кол-во |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии  | Приемная гильза голени скелетированная индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте при помощи силиконового чехла, выполненного из силиконов двух видов жесткости, имеющего волнистую структуру и замкового устройства для полимерных чехлов. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Стопа из углепластика с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем, двойным С-образным карбоновым килем, влагозащищенная. Косметическая оболочка – модульная полужесткая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические перлоновые. | шт. | 2 |

**Требование к качеству работ**

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р 51632-2021 (разд.4)

Обязательно предоставление деклараций о соответствии (при наличии).

**Срок выполнения работ:**

Работы выполняются в срок, не превышающий 60 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю, но не позднее 31.08.2023 г.

**Требования к месту выполнения работ:**

 Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка и выдача результатов работ (Изделий) осуществляется по согласованию с Получателем:

- либо по месту жительства (пребывания) Получателя в пределах Тамбовской области;

- либо в пункте приема по обслуживанию Получателей, организованном Исполнителем, по месту нахождения Исполнителя.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ:**

Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя изделия бесплатно.