**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в целях социального обеспечения (выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (2) для обеспечения в 2024 году застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве).

1. **Перечень, характеристики и количество изделий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги\* | Наименование характеристики | Количество, штук |
| 1 | 8-07-09  Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии предназначается для получателей с повышенным и высоким уровнем активности и должен иметь:  -одну пробную диагностическую гильзу, которая должна быть индивидуального изготовления из термопластичного материала.  -постоянную силовую гильзу, которая должна быть изготовлена из слоистого пластика на основе акриловых смол с усилением имеет нагрузки угле- и стекловолоконным наполнением;  - углепластиковую стопу, которая должна быть с высоким уровнем энергосбережения, с разделенной передней частью, должна быть адаптирована как для повседневного использования, так и для занятий спортом, с возможностью выбора косметической оболочки в зависимости от пола получателя. Должна быть предназначена для получателей с повышенным и высоким уровнем двигательной активности;  - полимерный чехол, который должен быть без дистального соединения;  -полуфабрикаты, которые должны быть из титана на нагрузку до 125 кг;  - чехлы махровые;  - чехлы перлоновые.  Косметическое покрытие должно быть из вспененного полиуретана повышенной плотности телесного цвета и трикотажный чулок телесного оттенка с резинкой.  Крепление на получателе должно быть за счет вакуумного клапана и герметизирующего наколенника.  Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который должен предоставлять на весь срок пользования изделием.  Соответствие государственным стандартам:  - ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»; | 1 |
| 2 | 8-07-04  Протез голени для купания | Протез голени для купания имеет:  - несущую приемную гильзу из слоистого пластика;  - стопу, которая должна быть бесшарнирная, влагозащищенная, с повышенной упругостью носочной части для получателей с низким и средним уровнем двигательной активности;  - чехлы махровые;  - чехлы перлоновые;  -полуфабрикаты должны быть на нагрузку до 150 кг.  Косметическая облицовка должна быть немодульная – слоистый пластик или протез должен быть без косметической облицовки.  Крепление протеза на получателе должно быть за счет формы гильзы и полимерного наколенника.  Протез для купания должен быть с высокой степенью влагозащищенности.  Соответствие государственным стандартам:  - ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»; | 1 |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара** |
| Передача Изделия Получателю осуществляется в городе Москве в стационарном пункте выдачи, оборудованном с учетом установленных требований доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», или должна осуществляться адресная доставка Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя). |
| 1. **Срок действия контракта** |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 27декабря 2024 |
| 1. **Условия и порядок поставки товара, выполнения работ (услуг)** |
| Не более 60 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н.  Выполнение работ по изготовлению Изделий включает: - прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве в стационарном пункте, организованном Исполнителем и удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в Московской области в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - индивидуальное изготовление Изделия; - передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи в городе Москве, организованном Исполнителем, или адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя; - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку** |
| Срок пользования устанавливается приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и должен составлять для протеза голени модульного в том числе при недоразвитии не менее 2 лет.  -для протеза голени для купания не менее 3 лет.  Гарантийный срок на изготовленное Изделие устанавливается предприятием-изготовителем и должен составлять не менее 2 лет.  Ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия осуществляется за счет Исполнителя  Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.  Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.  В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):  - прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия;  - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;  - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в Московскую область для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя). |