Приложение 3

к Извещению электронного аукциона

**Техническое задание на поставку слуховых аппаратов цифровых**

**заушных мощных на 2024 год**

**Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов**

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

**Срок службы [[1]](#footnote-1)** **слухового аппарата цифрового заушного мощного**, установленный изготовителем составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107 н, определяется изготовителем согласно

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем установлен срок службы изделия )

 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

 Технические характеристики к слуховым аппаратам (должны быть: максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии с стандартом IEC 118-7 2сс (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.

 Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, должны быть установлены в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия).

 Транспортирование слуховых аппаратов, должно быть проведено по группе 5 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» раздел 10.

 Условия хранения слуховых аппаратов, в упаковке изготовителя – должны быть по группе 1 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» раздел 10.

 Упаковка слуховых аппаратов, должна, обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

 На каждом слуховом аппарате должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

 Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии либо сертификата соответствия на товар – обязательно.

**Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки слуховых аппаратов**

 **Место поставки**: Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга и Калужская область) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (до 30.08.2024 года) с момента получения направленного заказчиком реестра Получателе товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению выданного Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра Получателей товара произвести выдачу товара получателю на основании направления Заказчика.

Срок действия государственного контракта до 30.09.2024 года

Срок поставки товара на территорию г. Калуги, Калужской области в течении 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

 **Условия поставки**: При выдаче (передаче) инвалидам слуховых аппаратов производится настройка слуховых аппаратов, поскольку поставка слуховых аппаратов и оказание услуг по их настройке технологически и функционально взаимосвязаны, каждая их которых является необходимой составной частью услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами.

 **Требования к сроку предоставления гарантии качества слуховых аппаратов**

 Гарантийный срок на слуховые аппараты цифровые заушные мощные устанавливается со дня выдачи изделия в эксплуатацию и составляет не менее 12 месяцев с даты передачи товара.

 **Сведения о включенных в цену контракта расходах:** Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

 Технические параметры слуховых аппаратов приводятся в соответствии со стандартами IEC 118-7 2 CC (измерения для 2-хкубовой камеры) и указаны в технических требованиях к слуховым аппаратам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинского изделия предлагаемого к поставке (с указанием шифра (модели), указанного в регистрационном удостоверении | КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик | Количество,шт. |
| **Слуховой аппарат цифровой заушный мощный** | Слуховой аппарат цифровой заушный мощныйКТРУ 26.60.14.120-00000004(Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | **17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный**Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 130 не более 135 дБ;Максимальное усиление – не менее 70 не более 75 дБ;Диапазон частот: нижний предел - не менее 100 Гц;Верхний предел - не менее 5500 Гц;Количество каналов цифровой обработки звука - не менее 8;Количество программ прослушивания – не менее 4;В наличии:-адаптивная система шумоподавления;- элемент питания (батарея № 13)Комплект поставки:- слуховой аппарат;- элементы питания;- футляр;-паспорт слухового аппарата;-инструкция по эксплуатации слухового аппарата. | 250 |
|  | ИТОГО | 250 |

Наличие у Поставщика лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от .01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») или при осуществлении поставщиком или соисполнителем, в случае его привлечения к исполнению контракта по договору, деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 226н, наличие документа, подтверждающего квалификацию специалиста.

 Настройка слухового аппарата должна производиться врачом-сурдологом или сурдоакустиком.

**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Периоды (этапы) поставки на 2024год | Количество (шт.) |
| 1 | **17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный** | В течении 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта  | 250 |
|  | **ИТОГО** |  | **250** |

1. Срок службы слухового аппарата цифрового заушного мощного, устанавливается изготовителем. [↑](#footnote-ref-1)