Описание объекта закупки на поставку слуховых аппаратов (включая настройку) в 2024 году

| Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 17-01-05 взрослые | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 7,0 кГц 2. Количество каналов – не менее 8 3.Программ прослушивания – не менее 6 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 141 дБ 5. Максимальное усиление – не менее 81 дБ 6. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление - адаптивная направленность - возможность подключения аудио-устройств - кнопка переключения программ - встроенный тиннитус-маскер - звуковая индикация переключения программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 20 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 17-01-05 дети | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 5,4 кГц, 2. Количество каналов – не менее 8, 3. Программ прослушивания – не менее 2, 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 139 дБ. 5. Максимальное усиление – не менее 70 дБ. 6. Педиатрическая формула настройки 7. Блокировка батарейного отсека от детей 8. Дополнительные параметры: - адаптивная система подавления обратной связи; - система подавления шума и выделения речи; - адаптивная направленность; - контроль обработки речи и других входящих аудиосигналов в режиме реального времени; - автоопределение телефона; - педиатрическая формула настройки; Звуковая индикация состояния аппарата (разрядка батареи, переключения программ); - телефонная катушка; - прямой аудиовыход. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1шт. элемент питания -2 шт. | 30 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,0 кГц 2. Количество каналов – не менее 6 3. Программ прослушивания – не менее 2 4. Максимальный ВУЗД 90 – не более 130дБ 5. Максимальное усиление – не более 70 дБ 6. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - возможность подключения аудио-устройств - регулятор громкости - цифровая компрессия полного динамического диапазона в каждом канале (WDRC) - кнопка переключения программ - звуковая индикация при переключении программ, включении и выключении аппарата; - индукционная катушка - автоопределение телефонной трубки Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 30 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 17-01-06 трим | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,0 кГц 2. Количество каналов – не менее 2 3. Программ прослушивания – не менее 3 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ 5. Максимальное усиление – не более 65 дБ 6. В наличии 2 триммера (конфигурация триммеров устанавливается при заказе аппарата на заводе-изготовителе). 7. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление - аналоговый регулятор громкости - кнопка переключения программ - звуковая индикация при переключении программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 40 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушные мощный 17-01-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушные мощный должен иметь: 1. Диапазон частот не более 0,2 кГц – не менее 4,7 кГц 2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 134 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 65 дБ. 4. Регулировки (две из нижеперечисленных): - тембра низких частот (ТНЧ); - ВУЗД; В наличии должен быть: регулятор громкости, телефонная катушка Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 30 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный 17-01-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен иметь: 1. Диапазон частот не уже 0,2 кГц–4,7 кГц 2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 139 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 78 дБ. 4. Регулировки: - тембра низких частот (ТНЧ); - регулировка ВУЗД В наличии должны быть: регулятор громкости, телефонная катушка, аудиовход. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш - 1 шт. элемент питания не мене 2 шт. | 8 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности 17-01-03 | 1.Слуховой аппарат должен иметь диапазон частот: минимальное значение 0,1 кГц, максимальное значение 7,0 кГц, наличие регулировки ТНЧ. 2. Максимальный выходной уровень звукового давления при входном уровне звукового давления, равной 90 дБ, слуховых аппаратов средней мощности – не более 125 дБ. 3. Максимальное усиление должно быть не более 55 дБ. 4.Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: стандартные вкладыши не менее 3-х типоразмеров: маленький, средний и большой – по 1шт. каждого вида, элемент питания не менее 2 шт. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт и настройку изделия во время гарантийного срока пользования. | 1 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 1. Диапазон частот не уже 0,1 – 7,0 кГц количество каналов не менее 8 программ прослушивания не менее 6 2. Максимальный ВУЗД 90 не менее 128 дБ 3. Максимальное усиление не более 70 дБ Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление по 128 полосам - адаптивная направленность - возможность подключения аудио-устройств - возможность блокировки батарейного отсека (защита от детей) - регулировка частоты разделения каналов - раздельная регулировка усиления тихих, речевых и громких звуков - кнопка переключения программ - регулятор громкости с возможностью отключения - адаптивная автоматическая регулировка усиления - дневник регистрации данных о пользовании аппаратом - генератор сигналов для измерений In-Situ - встроенный тиннитус-маскер - мультитональная мелодии при переключении программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка - нанопокрытие корпуса и внутренних узлов | 1 |

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Слуховые аппараты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными.

Слуховые аппараты должны отвечать требованиям безопасности для пользователя.  Материалы, применяемые для изготовления слуховых аппаратов не должны содержать токсичных компонентов, наружные поверхности должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

При поставке Поставщик должен произвести настройку слуховых аппаратов (самостоятельно или с помощью соисполнителя по договору) обучить получателя правилам пользования слуховым аппаратом, обеспечить инструктаж и консультативную помощь. Настройка слухового аппарата производится при наличии у Поставщика (представителя поставщика, соисполнителя) лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии–оториноларингологии.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности: Республика Адыгея г. Майкоп.

Слуховые аппараты - изделия, подлежащие обязательной сертификации в связи, с чем предлагаемый к поставке товар должен иметь сертификаты и регистрационные удостоверения.

Требования к гарантийному сроку товара: Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) обеспечивается замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В случае отсутствия специализированных стационарных мест обслуживания на территории Республики Адыгея, Поставщик обязан в течение гарантийного срока своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта, технического обслуживания и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара.

Требование к порядку поставки товара: Срок поступления товара в Республику Адыгея должен быть до 20.01.2024 в объеме 100% по Государственному контракту на территорию Республики Адыгея на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, для осуществления проверки соответствия  требованиям Заказчика к качеству, техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до начала доставки Товара Получателю.

Оказание услуг осуществляется в день обращения Получателя с Направлением Заказчика по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности в Республике Адыгея г. Майкоп Поставщика или Соисполнителя или по месту жительства Получателя с учетом состояния здоровья (степени тяжести его заболевания) на территории Республики Адыгея в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления списков Получателей от Заказчика к Поставщику, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком направленных списков Получателей услуг (но не позднее 01.10.2024).

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «01» ноября 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Обоснование начальной (максимальной) на поставку слуховых аппаратов (включая настройку) в 2024 году

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) произведено в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Для расчета НМЦК использованы источники информации в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.09.2017 N 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р»: предложения поставщиков, содержащие информацию о ценах на технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам, полученные по результатам размещения заказчиком запросов цен посредством использования единой информационной системы в сфере закупок, реестр контрактов, заключенных заказчиками, в части информации о ценах на технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам, по исполненным в течение последних 3 лет контрактам на территории субъекта Российской Федерации, в котором расположен заказчик, и на территории сопредельных с местом расположения заказчика субъектов Российской Федерации.

Реестр контрактов ЕИС:

- Государственный контракт № 411 от 28.10.2022 г. (1010501691422000113)

- Государственный контракт № 246 от 11.07.2022 г. (1010501691422000069)

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000135:

- исх. № МД 2023-1483 от 10.10.2023 вх. № 20/31988 от 11.10.2023;

- исх. № 2023-356 от 10.10.2023 вх. № 20/31836 от 11.10.2023;

- исх. № СР-2023-1465 от 09.10.2023 вх. № ТК-01-20/31571-отв1 от 11.10.2023

Расчет НМЦК

Расчет среднего квадратичного отклонения произведен по следующей формуле:

где:

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Расчет коэффициента вариации произведен по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации.

Расчет НМЦК (позиции) произведен по следующей формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

1.Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный

Реестр контрактов ЕИС:

- Государственный контракт № 411 от 28.10.2022 г. (1010501691422000113) -16833,33 руб.

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000135:

- исх. № МД 2023-1483 от 10.10.2023 вх. № 20/31988 от 11.10.2023-33900,00 руб.

- исх. № 2023-356 от 10.10.2023 вх. № 20/31836 от 11.10.2023-22770,00 руб.

- исх. № СР-2023-1465 от 09.10.2023 вх. № ТК-01-20/31571-отв1 от 11.10.2023 – 21200,00

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 23675,83 руб.

Коэффициент вариации составляет: 30,68%.

Количество: 20 штук.

НМЦК позиции: 473516,60 руб.

2.Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный

Реестр контрактов ЕИС:

- Государственный контракт № 411 от 28.10.2022 г. (1010501691422000113) -33500,00 руб.

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000135:

- исх. № МД 2023-1483 от 10.10.2023 вх. № 20/31988 от 11.10.2023-39000,00 руб.

- исх. № 2023-356 от 10.10.2023 вх. № 20/31836 от 11.10.2023-34000,00 руб.

- исх. № СР-2023-1465 от 09.10.2023 вх. № ТК-01-20/31571-отв1 от 11.10.2023 -33400,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 34975 руб.

Коэффициент вариации составляет: 7,71%.

Количество: 30 штук.

НМЦК позиции: 1049250,00 руб.

3.Слуховой аппарат цифровой заушный мощный

Реестр контрактов ЕИС:

- Государственный контракт № 411 от 28.10.2022 г. (1010501691422000113) – 14933,33 руб.

- Государственный контракт № 246 от 11.07.2022 г. (1010501691422000069) – 14186,67 руб.

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000135:

- исх. № СР-2023-1465 от 09.10.2023 вх. № ТК-01-20/31571-отв1 от 11.10.2023 – 20900,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 16673,33 руб.

Коэффициент вариации составляет: 22,07%.

Количество: 30 штук.

НМЦК позиции: 500199,90 руб.

4.Слуховой аппарат цифровой заушный мощный

Реестр контрактов ЕИС:

- Государственный контракт № 411 от 28.10.2022 г. (1010501691422000113) – 11733,33 руб.

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000135:

- исх. № МД 2023-1483 от 10.10.2023 вх. № 20/31988 от 11.10.2023-13200,00 руб.

- исх. № 2023-356 от 10.10.2023 вх. № 20/31836 от 11.10.2023-13000,00 руб.

- исх. № СР-2023-1465 от 09.10.2023 вх. № ТК-01-20/31571-отв1 от 11.10.2023 -12760,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 12673,33 руб.

Коэффициент вариации составляет: 5,14%.

Количество: 40 штук.

НМЦК позиции: 506933,20 руб.

5.Слуховой  аппарат  аналоговый заушные мощный

Реестр контрактов ЕИС:

- Государственный контракт № 411 от 28.10.2022 г. (1010501691422000113) – 7546,67 руб.

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000135:

- исх. № МД 2023-1483 от 10.10.2023 вх. № 20/31988 от 11.10.2023-12550,00 руб.

- исх. № 2023-356 от 10.10.2023 вх. № 20/31836 от 11.10.2023-12700,00 руб.

- исх. № СР-2023-1465 от 09.10.2023 вх. № ТК-01-20/31571-отв1 от 11.10.2023 -11000,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 10949,17 руб.

Коэффициент вариации составляет: 21,87%.

Количество: 30 штук.

НМЦК позиции: 328475,10 руб.

6.Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный

Реестр контрактов ЕИС:

- Государственный контракт № 411 от 28.10.2022 г. (1010501691422000113) – 9946,67 руб.

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000135:

- исх. № МД 2023-1483 от 10.10.2023 вх. № 20/31988 от 11.10.2023-12900,00 руб.

- исх. № 2023-356 от 10.10.2023 вх. № 20/31836 от 11.10.2023-13000,00руб.

- исх. № СР-2023-1465 от 09.10.2023 вх. № ТК-01-20/31571-отв1 от 11.10.2023 – 11500,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 11836,67 руб.

Коэффициент вариации составляет: 12,12%.

Количество: 8 штук.

НМЦК позиции: 94693,36 руб.

7.Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000135:

- исх. № МД 2023-1483 от 10.10.2023 вх. № 20/31988 от 11.10.2023-12400,00 руб.

- исх. № 2023-356 от 10.10.2023 вх. № 20/31836 от 11.10.2023-12500,00 руб.

- исх. № СР-2023-1465 от 09.10.2023 вх. № ТК-01-20/31571-отв1 от 11.10.2023 -11200,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 12033,33 руб.

Коэффициент вариации составляет: 6,01%.

Количество: 1 штук.

НМЦК позиции: 12033,33 руб.

8.Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000135:

- исх. № МД 2023-1483 от 10.10.2023 вх. № 20/31988 от 11.10.2023-33000,00 руб.

- исх. № 2023-356 от 10.10.2023 вх. № 20/31836 от 11.10.2023-22150,00 руб.

- исх. № СР-2023-1465 от 09.10.2023 вх. № ТК-01-20/31571-отв1 от 11.10.2023 -20900,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 25350,00 руб.

Коэффициент вариации составляет: 26,25%.

Количество: 1 штук.

НМЦК позиции: 25350,00 руб.

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной  2 990 451 (два миллиона девятьсот девяносто тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 49 коп.