Описание объекта закупки на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов.

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Слуховые аппараты - электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком, предназначены для компенсации ограниченной жизнедеятельности.

К поставке должны быть предложены:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 40 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 200 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 60 |

Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

Минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 4,7 кГц включительно.

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 12, программ прослушивания не менее 3-х.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 138 дБ.

Максимальное усиление не менее 80 дБ.

Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

Минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 6,0 кГц включительно.

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 12, программ прослушивания не менее 3-х.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 133 дБ.

Максимальное усиление не менее 70 дБ.

Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны соответствовать следующим функциональным характеристикам:

Минимальная частота не более 0,1 кГц максимальная частота не менее 6,5 кГц включительно.

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 12, программ прослушивания не менее 3-х.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не более 133 дБ.

Максимальное усиление не менее 45 дБ.

Слуховые аппараты цифровые заушные должны иметь следующие дополнительные параметры (функциональные и качественные характеристики):

-подавление шумовой составляющей звука;

-адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки;

-подавление обратной акустической связи;

-система направленных микрофонов с возможностью адаптивной направленности;

-адаптивная программа детектирования и классификации окружающей акустической обстановки;

-адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки;

-перенос высокочастотных звуков в область слышимых более низких частот (данная функция позволяет переносить высокочастотные звуки, поступающие в слуховой аппарат, в более низкочастотный диапазон, где у пользователя сохранена чувствительность слуха);

-самообучение пользовательским настройкам громкости (позволяет слуховому аппарату в автоматическом режиме следить за акустическими характеристиками окружающей среды и запоминать предпочтительные для пользователя настройки громкости);

-возможность беспроводной регулировки основных параметров настройки слуховых аппаратов (дает возможность в отсутствие физического (кабельного) соединения слухового аппарата с источником настроек, осуществлять регулировку основных параметров слухового аппарата);

-дневник регистрации данных о режимах работы слухового аппарата.

При обращении Получателя Поставщик должен обеспечить настройку слухового аппарата в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Настройка слуховых аппаратов должна осуществляться при наличии соответствующей лицензии (сурдология-отоларингология). В случае отсутствия вышеуказанных лицензий у Поставщика, Поставщик вправе привлечь соисполнителя, имеющего такую лицензию.

Слуховые аппараты представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» Вспомогательные средства для прослушивания (слуха). 22.06 в национальном стандарте Российской Федерации.

В соответствии с п.5.2. ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в комплект поставки должны входить: слуховой аппарат, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации.

Упаковка слуховых аппаратов цифровых заушных должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики слуховых аппаратов цифровых заушных должны обеспечивать возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы слуховых аппаратов должен быть не менее 4 (четырёх) лет.

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок слухового аппарата должен составлять 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.