Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку  технических средств реабилитации - слуховых аппаратов цифровых заушных с последующей настройкой для обеспечения ими в 2024 году

| № п/п |  |  | Наименование Товара Код КТРУ |  |  | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара* |  |  | Значения показателей |  |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности 26.60.14.120-00000004 |  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь: - индукционную катушку; - регулятор усиления; -переключатель программ; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; - автоматический подбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки и направления прихода звуковой волны; - систему адаптации к слуховому аппарату; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - раздельную регулировку усиления тихих, средней громкости и громких звуков; - раздельную регулировку (ограничение) ВУЗД; - in-situ аудиометрия (или эквивалент) – функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - переключение на режим работы с телефонным аппаратом. |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не более 128 дБ (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное усиление должно быть не менее 49 дБ (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот не уже 0,1 - 5,5 кГц. (указать конкретный диапазон). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания не менее 3-х (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Возможные способы обработки цифрового сигнала – многоканальный (не менее 16 каналов цифровой обработки) (указать конкретное значение) или безканальный. |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
| 2 |  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь: - индукционную катушку; - регулятор усиления; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении - подавление шумов низкого уровня; - автоматический подбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки и направления прихода звуковой волны; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; - поддержку подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; - возможность беспроводной настройки; - раздельную регулировку усиления тихих и громких звуков; - раздельную регулировку (ограничение) ВУЗД; - in-situ аудиометрия (или эквивалент) - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ -автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом. |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 не менее 133 (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Максимальное усиление не более 75 дБ (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон частот не уже 0,1 - 6,5 кГц (указать конкретный диапазон). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки не менее 6 (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания не менее 4 (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
| 3 |  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь: - индукционную катушку; - регулятор усиления; - адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; - адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; - подавление шумов низкого уровня; - автоматический подбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки и направления прихода звуковой волны; - синхронное изменение параметров громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; - in-situ аудиометрия (или эквивалент) - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; - автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - регистрацию данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 не более 134 дБ (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Максимальное усиление не менее 68 дБ (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон частот не уже 0,1 - 5,5 кГц (указать конкретный диапазон). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки не менее 16 (указать конкретное значение) или бесканальный |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
| 4 |  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: - индукционную катушку; - регулятор усиления; - переключатель программ; - автоматический подбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки и направления прихода звуковой волны; - автоматическое изменение оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; - адаптивное подавление сигнала обратной акустической связи при его возникновении; - изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; - систему автоматической адаптации к слуховому аппарату; -понижение высокочастотного состава входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; - синхронное изменение параметров громкости и программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; - информирование пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; - переключение на режим работы с телефонным аппаратом; - поддержание подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; - in-situ аудиометрия (или эквивалент) - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; - возможность беспроводной настройки; - возможность регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. |  |  |  |  |  | 160 |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 139 дБ (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Максимальное усиление не менее 79 дБ (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон частот не уже 0,1 – 5,0 кГц (указать конкретный диапазон) |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания не менее 4 (указать конкретное значение). |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки не менее 16 (указать конкретное значение). или бесканальный. |  |  | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |

Количество – 450 шт.

Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Слуховые аппараты должны иметь регистрационные удостоверения, действующие декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с учетом изменений и дополнений).

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

1) Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Типы и основные параметры»,

5. «Общие технические требования»,

8. «Транспортирование и хранение».

2) ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1.  «Область применения»,

4. «Общие технические требования».

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

стандартный вкладыш – 1шт.

элемент питания – 2шт.

индуктор заушный   – 1шт.

паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке

слуховой аппарат -1 шт.

Поставщик либо привлеченный им соисполнитель, должны осуществлять деятельность по дополнительной индивидуальной настройке слухового аппарата в течение всего срока действия государственного контракта на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности  в области сурдологии-оториноларингологии.

Слуховые аппараты должны выдаваться индивидуально подобранные и настроенные врачом-сурдологом или сурдоакустиком, включая все его принадлежности: футляр, элемент питания, паспорт на изделие и (или) инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон.

Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппаратов врачом-сурдологом или сурдоакустиком осуществляются в г. Белгороде и /или Белгородской области.

Сырье и материалы применяемые для изготовления слуховых аппаратов должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его  нормальной эксплуатации.

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места нахождения специализированного кабинета  выдачи изделий или места жительства инвалидов (дом, квартира). На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в  стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Настройка слухового аппарата осуществляется по месту нахождения Поставщика или его соисполнителя, указанного в лицензии на осуществление медицинской деятельности по сурдологии-оториноларингологии на территории города Белгорода и/или Белгородской области.

Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик обеспечивает Получателя гарантийным талоном на Товар и информирует его об условиях проведения гарантийного обслуживания (место нахождения и режим работы пункта приема Товара  (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных на территории Белгородской области, инструкцией (памяткой) об условиях и требованиях к эксплуатации. Копии указанных документов предоставляются Заказчику.

Сроки предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Поставщик должен обеспечить техническое обслуживание, ремонт, устранение недостатков товара, а также замену товара ненадлежащего качества после его выдачи инвалиду, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и требованиями государственного контракта.

При поставке товара обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт или замену товара ненадлежащего качества.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (изделия).

Недостатки товара должны быть устранены Исполнителем в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Поставщик отвечает за недостатки товара, кроме случаев, когда они возникли после передачи товара получателю вследствие нарушения получателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).