Раздел 1. Описание объекта закупки

Поставка кресел-колясок

|  | Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.28.07.01.02.05 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Отсутствует в КТРУ | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Конструкция кресла-коляски должна иметь возможность регулировки: - съемных, откидных подножек: по длине голени, углу наклона; - откидных опор для стоп: по углу наклона; - съемных опор для икр: по высоте, глубине и по углу наклона; - спинки: по углу наклона не менее чем на 400 при помощи пневмоцилиндров; - сиденья: по углу наклона по углу наклона не менее, чем на 150 при помощи пневмоцилиндров, по глубине и по ширине; - съемного подголовника: по углу наклона и положению; - съемных подлокотников: по длине вылета, высоте и ширине относительно сиденья; - съемного абдуктора: по глубине; - боковых поддерживающих устройств: по высоте, по глубине; - съемных устройств противоопрокидывания с колесными опорами: по высоте. Кресло-коляска должна комплектоваться: - регулируемыми стояночными тормозами; - мягкими боковыми подушечками для колен; - съемными боковыми подушками на грязезащитных щитках; - передние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметром не менее 195 мм. - задние колеса должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметром не менее 600 мм, с ободом от колеса. - подушки сидения и спинки должны быть съемные, анатомической формы; - должны быть мягкие противоударные элементы на боковых поддерживающих устройствах; - должны быть рукоятки управления барабанными тормозами, с функцией стояночного тормоза и рукоятки управления пневмоцилиндрами для изменения угла наклона сидения и спинки, установленные на ручке для толкания; - съемные чехлы всех мягких элементов. Должны быть следующие габаритные размеры: Ширина сиденья должна быть: 40 см +/- 1 см, 45 +/- 1 см. Глубина сиденья должна быть: не более 480 мм. Высота спинки- должна быть не более 570 мм. Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. Вес коляски должен быть не более 43 кг. | 7 |
| 2 | 01.28.07.02.02.05 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Отсутствует в КТРУ | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Конструкция кресла-коляски должна иметь возможность регулировки: - съемных, откидных подножек: по длине голени, углу наклона; - откидных опор для стоп: по углу наклона; - съемных опор для икр: по высоте, глубине и по углу наклона; - спинки: по углу наклона не менее чем на 400 при помощи пневмоцилиндров; - сиденья: по углу наклона по углу наклона не менее, чем на 150 при помощи пневмоцилиндров, по глубине и по ширине; - съемного подголовника: по углу наклона и положению; - съемных подлокотников: по длине вылета, высоте и ширине относительно сиденья; - съемного абдуктора: по глубине; - боковых поддерживающих устройств: по высоте, по глубине; - съемных устройств противоопрокидывания с колесными опорами: по высоте. Кресло-коляска должна комплектоваться: - регулируемыми стояночными тормозами; - мягкими боковыми подушечками для колен; - съемными боковыми подушками на грязезащитных щитках; - передние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметром не менее 195 мм. - задние колеса должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, с пневматическими или цельнолитыми шинами диаметром не менее 600 мм, с ободом от колеса. - подушки сидения и спинки должны быть съемные, анатомической формы; - должны быть мягкие противоударные элементы на боковых поддерживающих устройствах; - должны быть рукоятки управления барабанными тормозами, с функцией стояночного тормоза и рукоятки управления пневмоцилиндрами для изменения угла наклона сидения и спинки, установленные на ручке для толкания; - съемные чехлы всех мягких элементов. Должны быть следующие габаритные размеры: Ширина сиденья должна быть: 40 см +/- 1 см, 45 +/- 1 см. Глубина сиденья должна быть: не более 480 мм. Высота спинки- должна быть не более 570 мм. Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. Вес коляски должен быть не более 43 кг. | 7 |
| 3 | 01.28.07.02.01.12 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА 7-02-01 - Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов | Отсутствует в КТРУ | Объём бёдер: до 90 см; ширина сиденья: 40 см; глубина сиденья: 35 см; высота сиденья: 40 см; высота подлокотника: 20 см; высота подножки: 35 см; Вид спинки: с регулируемым углом наклона; Вид сиденья: с регулируемым углом наклона; Вид подлокотника: регулируемые по высоте; Подножка: регулирующаяся по высоте; Приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 15 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Требования к функциональным характеристикам.

Кресло-коляски для инвалидов и детей-инвалидов прогулочные и комнатные - техническое средство реабилитации, предназначенное для транспортировки инвалидов и детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для использования в помещениях и на дорогах с твердым покрытием при правильной фиксации тела в положении сидя и полулежа. Коляски обеспечивают ребенку безопасное, комфортное и стабильное положение, предотвращает дальнейшее развитие костных деформаций. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица.

Требования к качеству

Поставщик поставляет 	кресло-коляску, имеющее действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия, либо декларацию о соответствии (Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

Обслуживание проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации Получателем.

Расходы на эксплуатацию при их возникновении оплачиваются Поставщиком.

Осуществление монтажа и наладки поставляемых кресел-колясок производится Поставщиком.

Обучение инвалидов правилам пользования и обслуживания производится Поставщиком.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Кресло-коляска соответствует  требованиям государственных    стандартов, технических    условий    на    кресла-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска   новая (не    бывшая    ранее    в употреблении), свободна от прав третьих лиц.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке должны быть выполнены на русском языке и содержать информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийные обязательства осуществляются в течение гарантийного срока, установленного производителем товара. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара (Изделия).

Гарантийный срок составляет 24 месяца.

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия, Поставщик    обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Объем предоставления гарантий качества:

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Товара до истечения его гарантийного срока, возмещаются за счет средств Поставщика