Объект закупки

Описание объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего на производстве, протезом кисти с микропроцессорным управлением.

Протез верхней конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта.

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ           Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования" протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента верхней конечности.

Работы по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших на производстве протезами верхних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протезы должны соответствовать требованиям Межгосударственных стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Для наиболее полного удовлетворения потребностей застрахованного лица, пострадавшего на производстве, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, учитывая рекомендации медико-технического заключения, выполняемые работы должны включать в себя обеспечение протезами со следующими характеристиками:

| Характеристика работ | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, должен состоять из приемной гильзы и интегрированной системой управления, системой питания на браслете и непосредственно модулем пальцев с индивидуальными электромеханическими приводами. Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по слепку из мягкого термопластичного материала. Управление пальцами должно происходить за счет регистрации на поверхности кожи электромиографического сигнала посредством датчиков, зафиксированных во внутренней гильзе и последующим формированием управляющего сигнала для осуществления схвата. Настройка и отключение жестов осуществляется через мобильное приложение, подключенное к протезу на базе Android. Пользователь должен иметь возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты под различные предметы и действия. Должны быть три преднастроенных жеста. Ладонь и проксималные фаланги должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Пользователь должен иметь возможность выбрать варианты цвета и формы модуля кисти. Применение косметической внешней оболочки не предусматривается. Крепление протеза должно осуществляться с помощью браслета на предплечье с мягкими контактными застежками. | 1 |

Выполняемые работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего на производстве протезом верхней конечности должны производиться с учетом анатомических дефектов верхней конечности, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности.

Выполнение работ по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего на производстве, протезом должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователем.

Протез должен выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность.

Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Протез должен быть устойчив к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки.

Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения застрахованного лица, пострадавшего на производстве, правилам пользования протезами.

При наличии в конструкции протезов металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего на производстве протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению.

Протез должен быть ремонтопригодным в течение всего срока службы.

Срок службы протеза верхних конечностей, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять:

– Протез кисти с микропроцессорным управлением не менее 3 лет.

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 40 (сорока) дней со дня получения направления (направлений), выдаваемого Заказчиком, в местах выполнения работ.

Место выполнения работ: Алтайский край, г. Барнаул, в пункте приема Получателя по адресу, указанному Исполнителем

Требования к гарантийному сроку товара: Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет:

– протез кисти с микропроцессорным управлением -24 месяца.

Гарантийный ремонт протезов или замена изделий в связи с обеспечением изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должна осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.