Описание объекта закупки

«Выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве                                   протезами верхней конечности»

1. Требования к условиям выполнения работ:

1.1. Все работы проведены в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Требования к количеству работ – 5 штук.

- Изделия с индивидуальными параметрами изготовления, изготавливаются по заказу пользователей (пациентов) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначенное исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного пользователя (п.3.1.2 ГОСТ Р 56137-2021 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ОРТЕЗИРОВАНИЕ. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления);

- Заказы оформляются в виде документов, разрабатываемых медицинским работником, и содержат сведения об анатомо-функциональных особенностей пользователя размерах изделия, применяемых материалах, узлах, и схеме построения (п.3.1.3 ГОСТ Р 56137-2021);

- Подрядчик (Соисполнитель) осуществляет сборку протезов, заключающуюся в установке узлов (установки элементов) протеза конечности с назначенной схемой построения (п.13 ГОСТ Р 51819-2022 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения);

- В случае обнаружения при примерке и пробной носки недостатков сборки Подрядчик (Соисполнитель) проводит подгонку протезов конечности в целях ее устранения (п.14 ГОСТ Р 51819-2022);

- В случае обнаружения недостатков в схеме построения протезов Подрядчик (Соисполнитель) осуществляет регулировку протезов конечности (изменяет положение в пространстве узлов и элементов протеза конечности относительно друг друга и/или опорно-двигательного аппарата пострадавшего на производстве) (п.15 ГОСТ Р 51819-2022);

- С целью выявления недостатков протеза, надетого на пострадавшего на производстве, производится примерка. Примерка осуществляется на базе протезно-ортопедического предприятия, учреждения со специальным центром ортезирования или передвижной протезной мастерской (п.18 ГОСТ Р 51819-2022). Количество примерок по назначению врача ортопеда;

- Подрядчик осуществляет ремонт протезов с учетом коррекции патологии, изменения антропометрических данных инвалида (пострадавшего на производстве) в течении срока службы протезов (п.4.5 ГОСТ Р 59544-2021 Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг.  Срок службы на изделие определен Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").

| Наименование результата работ (изделия) | КОЗ | КТРУ | обоснование | Характеристики результата работ (изделия) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | 03.29.08.04.02 / Протез предплечья с микропроцессорным управлением | отсутствует | Характеристики изделий обоснованы программой реабилитации пострадавших на производстве, заключением медико-технической комиссии | Протез предплечья с микропроцессорным управлением изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем. Приемная гильза протеза конечности (узел, элемент протеза конечности) должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента (пострадавшего на производстве) предназначена для размещения в нем культи (пораженной конечности) и обеспечивает взаимодействие человека с протезом конечности. Протез предплечья с микропроцессорным управлением состоит из следующих узлов: гильзы предплечья индивидуального изготовления, кисти, электродов, аккумулятора, зарядного устройства, косметической оболочки. Постоянная гильза должна быть выполнена с применением литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол со смягчающим вкладышем или без него, по назначению медицинского работника. Материал примерочной гильзы – термопластик; Крепление протеза осуществляется за cчет выстроения анатомической формы культи пациента внутри гильзы. Узел локоть-предплечье отсутствует. Кисть электромеханическая. Система управления кисти-миоэлектрическая с двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой хвата. Кисть укомплектована сменным аккумулятором и зарядным устройством к нему. Протез имеет две косметические оболочки кисти из силикона с армирующей сеткой, ПВХ/Пластизоль с покрытием, по назначению медицинского работника, с подбором цветовых характеристик. Без косметической облицовки. Без ротации кисти. Количество примерочных гильз определяется медицинским работником. Тип протеза постоянный. Масса протеза- 0,8; 0.9; 1,0; 1,1; 1.2 кг | 1 |
| Протез предплечья косметический | 03.29.08.01.03/ Протез предплечья косметический |  |  | Протез предплечья косметический изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем. Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; Материал примерочной гильзы – термопластичный материал; Кисть, косметическая силиконовая. Пальцы кисти наполнены вспененным силиконовым наполнителем с проволочным каркасом, позволяющим устанавливать на пальцах кисти желаемые углы сгибания. Вкладыш в гильзу из термопластичного материала или аналога с безаллергенными свойствами материала или без вкладыша - по назначению врача-ортопеда. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы с использованием синтетических полуфабрикатов (или аналогов с безаллергенными свойствами материала) или за счет индивидуального крепления по назначению врача-ортопеда. Тип протеза постоянный. Материал приемной гильзы - слоистый пластик на основе акриловых смол. Количество примерочных гильз по назначению врача ортопеда Масса протеза - 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 кг. | 1 |
| Протез плеча косметический | 03.29.08.01.04 / Протез плеча косметический |  |  | Протез плеча косметический изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем. Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида (пострадавшего на производстве). Материал приемной гильзы-слоистый пластик. Материал примерочной гильзы-термопластик. Количество примерочных гильз по назначению врача ортопеда. Кисть унифицированная косметическая. Материал оболочки кисти силикон, ПВХ/Пластизоль по назначению врача-ортопеда. Узел-локоть-предплечье экзоскелетного типа с бесступенчатой фиксацией. Без косметической оболочки, косметической оболочкой по назначению врача-ортопеда. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза должно осуществляться за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов. С ротационным кольцом. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза – 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1кг | 1 |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 03.29.08.01.02 / Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |  |  | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен быть изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем. Кисть унифицированная; Протез кисти косметический должен иметь детализированные папиллярные линии, вены, суставы и специальное скользящее покрытие (для облегчения надевания одежды). Ногти протеза кисти косметического должны быть выполнены по технологии, позволяющей по внешнему виду быть очень близкими к естественным (в том числе акриловые ногти для женской кисти). Металлическая арматура в протезных пальцах должна позволять производить установку пальцев в физиологическое положение. Пластмассовые защитные колпачки, размещенные на кончиках пальцев, предохраняют оболочку от разрывов. Без косметической индивидуальной облицовки; Крепление протеза специальное - встроенная застежка молния; Без ротационного кольца; Внешний вид и форма протеза должны соответствовать внешнему виду и форме здоровой конечности и иметь антропометрическое сходство с соответствующими сегментами конечности пользователя Материал оболочки кисти должен быть силикон, толщиной - 2мм, изготовлена по технологии микро-пигментации, и позволять добиться реализма цветовой гаммы. Приемная гильзы должна быть индивидуальная, формируется внутри косметической оболочки с помощью двухкомпонентного формовочного силикона. Тип протеза постоянный | 1 |
| Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 03.29.08.02.01 / Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |  |  | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен быть изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем. Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; материал примерочной гильзы – термопластичный материал; Кисть отсутствует; Ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок; Комплект рабочих насадок (по выбору получателя); Протез кисти рабочий должен быть без косметической оболочки; Протез должен комплектоваться вкладышем в гильзу из мягкого термопластичного материала; Крепление протеза должно быть индивидуальное по назначению врача ортопеда. Система управления сохранившейся рукой или противоупором по назначению врача ортопеда; Тип протеза постоянный. Материал приемной гильзы слоистый пластик; Количество примерочных гильз по назначению врача. | 1 |
| ИТОГО | 5 |

Требования к функциональным характеристикам

Протез конечности – протезно-ортопедическое изделие, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Услуги по протезированию верхних конечностей, предоставляемые инвалидам, направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности и имеют конечной целью содействие их социальной адаптации, достижению ими материальной независимости и их интеграции в общество

Требования к эксплуатационным характеристикам

Протезное или ортопедическое устройство прочное и выдерживает нагрузки, возникающие при его применении лицами с ампутированными конечностями или с другими физическими недостатками, способом, назначенным изготовителем для такого устройства и установленным в инструкции по применению.

Требования к качественным характеристикам

Работы по обеспечению протезами соответствуют следующим    государственным    стандартам (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

# ГОСТ Р 59544-2021 Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг

# ГОСТ Р 56137-2021 Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления

# ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования

# ГОСТ Р 52114-2021 Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний

# ГОСТ Р 57765-2021 Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования

ГОСТ Р 51819-2022 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ОРТЕЗИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Требование к состоянию результата работ

Поставляемые результаты работ, все материалы для проведения работ новые (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

# Монтаж, подготовку, регулировку, а также техническое обслуживание, предусмотренные нормативно-техническими документами, а также ремонт протеза осуществляет изготовитель протеза (п.6.5 ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования).

# Масса протеза минимально возможна при обеспечении необходимых эксплуатационных требований и указана в технических условиях или нормативном документе на протезно-ортопедические изделия конкретного вида (п. 5.1.3 ГОСТ Р 57765-2021 Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования)

В комплект поставки протеза входит:
- протез;
- инструкция по применению (памятка по обращению с изделием).

Протезное устройство, заявленное изготовителем, имеет этикетку с указанием ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы) (п. 13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний).

Инструкция по применению протезного или ортопедического устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя информацию о допустимых максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному или ортопедическому устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство, информацию об узлах и/или элементах, которые могут быть использованы в протезном или ортопедическом устройстве (п.13.3 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний)

Требования к размерам, маркировке, упаковке и отгрузке

Маркировка протезов соответствует ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний, подраздел 13.2, с дополнениями, указанными в ТУ на протез конкретного типа.

# Упаковка протезного или ортопедического устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования (п.14 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний)

Требования к сроку службы изделий

и (или) объему предоставления гарантий их качества

Установленный срок службы протеза должен соответствовать срокам пользования протезно-ортопедическими изделиями, установленными Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены", а их составляющих узлов (локтевые узлы, кисти и др.) - сроку службы, установленному соответствует п.5 ГОСТ Р 52114-2021 "Узлы механические протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний" (5.2.1 ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования).

Срок службы протеза:

| Наименование изделия | срок службы протеза |
| --- | --- |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Не менее 3 лет с даты получения изделия (подписания акта-приема передачи между Подрядчиком и Пользователем (пострадавшим на производстве)) |
| Протез предплечья косметический | Не менее 2 лет с даты получения изделия (подписания акта-приема передачи между Подрядчиком и Пользователем (пострадавшим на производстве)) |
| Протез плеча косметический | Не менее 2 лет с даты получения изделия (подписания акта-приема передачи между Подрядчиком и Пользователем (пострадавшим на производстве)) |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Не менее 3 месяцев с даты получения изделия (подписания акта-приема передачи между Подрядчиком и Пользователем (пострадавшим на производстве)) |
| Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Не менее 2 лет с даты получения изделия (подписания акта-приема передачи между Подрядчиком и Пользователем (пострадавшим на производстве)) |

Монтаж, подготовку, регулировку, техническое обслуживание, предусмотренные технической документацией, а также ремонт протеза осуществляет изготовитель (п.5.2.5 ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования).

Установленный   производителем     срок   эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия, Подрядчик (Соисполнитель) обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Место выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Подрядчика (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки изделий и выдачи готовых изделий по месту жительства Получателя, указанного в Направлении или по месту нахождения стационарного пункта выдачи результата выполнения работ (по выбору инвалида (пострадавшего на производстве).

Требования к этапам и срокам выполнения работ

Срок выполнения работ - выполнение работ по обеспечению Получателя изделием осуществляется с даты заключения государственного контракта, в течение 60 дней со дня получения Подрядчиком (Соисполнителем) письменной заявки или реестра направлений от заказчика либо направления от получателя.

Количество этапов – 1

| Наименование результата работ (изделия) | Количество изделий в этапе | Начало исполнения этапа | Последняя по времени доставка изделий | Окончание этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ЭТАП |  |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | 1 | С даты заключения контракта | 01.09.2023 | 20.09.2023 |
| Протез предплечья косметический | 1 |  |  |  |
| Протез плеча косметический | 1 |  |  |  |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 1 |  |  |  |
| Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 1 |  |  |  |
| ИТОГО | 5 |  |  |  |