Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

### Техническое задание

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Количество изделий: 6 штук, описание функциональных и технических характеристик Изделий отражено в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

# Место выполнения работ: Московская область

# Срок выполнения работ: до «01» декабря 2022 года.

# Таблица№1

| Наименование Изделий | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во изделий (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением КОЗ 03.29.08.04.02 ОКПД2 32.50.22.121 | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, из HTV силикона. Материал несущей гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте должно быть за счет формы приемной гильзы. Должна быть электронная, транскарпальная кисть с регулируемой силой и скоростью схвата. Управление кистью должно быть за счет электродов, установленных в приемную гильзу протеза. Должна быть сменная косметическая оболочка кисти из ПВХ, с возможностью удаления загрязнений, максимально приближенная к естественному виду здоровой кисти. Должен индивидуально подбираться под пациента цвет кожных покровов. Крепление должно быть за счет формы приемной гильзы. | 1 |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти КОЗ 03.29.08.01.02 ОКПД2 32.50.22.121 | Кисть искусственная косметическая должна быть изготовлена из силикона, максимально приближенная к естественному виду здоровой кисти, позволяющая проводить гигиеническую обработку мыльным раствором, в том числе и для быстрого удаления типографской краски, армированная нейлоновой сеткой. Применяется скользящее покрытие, армированные пальцы, детализированные папилярные линии, костные выступы, вены, рельефы. Должен индивидуально подбираться под пациента цвет кожных покровов. Крепление на пациенте индивидуальное. | 1 |
| Протез предплечья рабочий КОЗ 03.29.08.02.02 ОКПД2 32.50.22.121 | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз должно быть из термопласта. Крепление на пациенте за счет формы приемной гильзы. Без искусственной кисти. Протез должен быть укомплектован специализированными рабочими насадками с целью компенсации утраченных функции усеченной конечности. | 1 |
| Протез плеча косметический КОЗ 03.29.08.01.04 ОКПД2 32.50.22.121 | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, скелетированная. Материал постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз должно быть из термопластика. Допускается изготовление вкладная гильза из гипоаллергенного HTV-силикона (по назначению врача-ортопеда). Крепление на пациенте должно быть вакуумное. Пассивный локтевой шарнир должен быть с возможностью фиксации в различных положениях, пассивная ротация кисти. Искусственная силиконовая кисть должна быть повышенной косметичности с армированными пальцами, детализированные папиллярные линии, вены, рельефы, индивидуально подбираемый под пациента цвет кожных покровов. Косметическая оболочка должна быть из поролона. | 1 |
| Протез предплечья рабочий КОЗ 03.29.08.02.02 ОКПД2 32.50.22.121 | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз должно быть из термопласта, крепление на пациенте за счет формы приемной гильзы. Без искусственной кисти. Протез должен быть укомплектован рабочими насадками для увеличения самообслуживания в быту в количестве 8 шт. | 1 |
| Протез предплечья косметический КОЗ 03.29.08.01.03 ОКПД2 32.50.22.121 | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Кисть искусственная косметическая должна быть из силикона, максимально приближенная к естественному виду здоровой кисти, позволяющая производить гигиеническую обработку мыльным раствором, в том числе и для быстрого удаления типографской краски, армирована нейлоновой сеткой. Должно применяться скользящее покрытие, армированные пальцы, детализированные папилярные линии, костные выступы, вены, рельефы. Должен индивидуально подбираться под пациента цвет кожных покровов. Крепление на пациенте должно быть за счет формы приемной гильзы. | 1 |

Обеспечение получателей протезами верхних конечностей должно осуществляться в комплекте со всеми необходимыми комплектующими: чехлами, косметическими оболочками.

При выполнении работ по изготовлению протезов должно осуществляться наблюдение и контроль при примерке и обеспечении граждан указанными средствами реабилитации. Указанные наблюдение и контроль должны осуществляться в протезно-ортопедическом предприятии. Граждане не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Протезы должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения». ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками». ГОСТ Р 58267-2018 «Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к обеспечению Изделиями.

Обеспечение протезами верхних конечностей должно включать в себя:

- изготовление и подборку протезов верхних конечностей индивидуально, с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние застрахованного, его индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты;

- ремонт и замену протезов верхних конечностей, в случаях, установленных Контрактом;

- консультативно-практическую помощь по использованию, обучение правилам эксплуатации протезов верхних конечностей.

Требования к безопасности выполняемых работ: выполнение работ по обеспечению протезами верхних конечностей для застрахованных граждан должны осуществляться при наличии: регистрационных удостоверений; деклараций соответствия на продукцию, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия. Исполнителем предоставляются те документы, которые имеются в наличии на протезы верхних конечностей, указываемых в заявке Участником.

Материалы, применяемые при изготовлении Изделий, контактирующие с телом пациента, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций.

Требования к результатам выполняемых работ:

Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Выполнение работ по изготовлению протезов должны быть осуществлены по индивидуальным заказам пациентов, при наличии направлений Филиала Заказчика.

Гарантийный срок на протезы верхних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет не менее 24 месяца. В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Изделие пригодно для ремонта в течение времени его эксплуатационного назначения.