Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей

| № | Описание работ; технические характеристики изделия | Результат работ |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | Наименование протезно-ортопедического изделия | Количество (штук) |
| 1 | Протез состоит из кисти, приемной гильзы и крепления. Приемная гильза должна быль изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, материал гильзы слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол. Крепление осуществляется кожаной гильзой плеча с локтевыми шинами, с замком или без него, либо манжетой (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Кисть косметическая изготавливается из силикона с нейлоновой армирующей сеткой. | Протез предплечья косметический | 15 |
| 2 | Протез предплечья рабочий изготавливается без модулей пальцев, пястей и кистей. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, с манжеткой. Крепление осуществляется ремнем через плечо. Протез должен быть оснащен комплектом рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий инвалида. | Протез предплечья рабочий | 5 |
| 3 | Протез предплечья изготавливается с тяговым управлением. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление протеза осуществляется петлей, кожаной манжеткой на плечо или кожаной гильзой с локтевыми шинами, в зависимости от медицинских показаний и пожеланий инвалида. Кисть с активным схватом и раскрытием изготавливается из пластмассы, покрывается косметической оболочкой. | Протез предплечья активный (тяговый) | 8 |
| 4 | Протез должен состоять из приемной гильзы надплечника, который изготавливается по слепку с культи инвалида индивидуально, лучезапястного узела, узла «локоть-предплечье», каркасного плечевого шарнира. Кроме того, протез оснащается кистью с косметической оболочкой. Протез покрывается косметической облицовкой эластичной мягкой модульной, должен иметь облицовочный чехол и кольцо для крепления чехла. Крепление протеза индивидуальное при помощи жилета из слоистого пластика на основе ортокриловой смолы со смягчающей прокладкой из вспененных материалов. | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | 3 |
| 5 | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Конструкция протеза должна состоять из двух частей – каркасных (активных) элементов и приемной гильзы. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинированияиз термолина или из термопластиков, непосредственно по культе и должна иметь две шарнирно соединенные части, одна из которых фиксируется на предплечье, вторая плотно облегает культю кисти. Функция схвата пальцев кисти осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Протез позволяет выполнять приведения и отведения кисти, в случае сохранения такой возможности культи кисти. Протез должен иметь возможность фиксации схвата в закрытом состоянии. Кисть и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуаьно. Модуль кисти изготавливается из полиамида, наконечники пальцев изготавливаются из силикона. | Протез кисти активный (тяговый) | 2 |
| 6 | Протез плеча рабочий изготавливается без модулей пальцев, пястей и кистей. Протез состоит из кисти косметической из поливинилхлорида, ротатора кистевого с адаптером для присоединения рабочих насадок. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, с манжеткой. Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов. Управление протезом осуществляется сохранившейся рукой или противоупором (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Протез должен быть оснащен комплектом рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий инвалида. | Протез плеча рабочий | 1 |
| 7 | Протез изготавливается из комплекта узлов для протеза плеча косметического приемной гильзы по слепку с культи инвалида, кисти косметической силиконовой с нейлоновой армирующей сеткой. Материал для изготовления гильзы: слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол. Протез должен быть оснащен пластмассовым узлом «локоть-предплечье». Крепление протеза осуществляется плечевым ремнем. Протез покрывается косметической облицовкой из листового поролона и косметическим покрытие в виде ортопедического чулка. | Протез плеча косметический | 2 |
| 8 | Протез предплечья изготавливается с тяговым управлением. Протез оснащается кистью с активным схватом и раскрытием, которая изготавливается из пластмассы и покрывается косметической оболочкой, а также узлом локоть-предплечье для активного сгибания и разгибания в локтевом суставе. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Протез крепится ремнем через плечо. | Протез плеча активный | 1 |
|  |  | Итого: | 37 |

Требования к результатам работ. Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению протезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя ампутационный и функциональный дефекты верхней конечности.

Изделие должно быть изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», ГОСТ ИСО 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", "ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ИСО 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний".

Требования к безопасности изделия.

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользования и выдача изделий производится в Удмуртской Республике по выбору Получателя: по месту жительства инвалида или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ: с 01.01.2023г. до 01.12.2023г.

Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным исполнительным органом Фонда, исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки – не более 60 (шестьдесят) календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации протеза верхней конечности 12 месяцев с даты выдачи готового изделия и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем.