Техническое задание на выполнение работ по изготовлению протеза предплечья с микропроцессорным управлением с целью обеспечения застрахованного лица, получившего повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве

Объект закупки

Протез конечности: техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезирование конечности: процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Протезно-ортопедическая помощь: комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Срок службы протеза предплечья с микропроцессорным управлением составляет            месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н, определяется изготовителем согласно ____________________________________________________________.                                  (указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия)

Требования к качеству работ

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемной гильзы, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлический протез должен быть изготовлен из коррозийно-стойких материалов или защищен от коррозии специальными покрытиями.

Протез предплечья должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска" и быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2021 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний», подразделу 5.1.3. Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протезов верхних конечностей изготовлена по индивидуальным параметрам пациентов и предназначаются для размещения в них культи и пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протезов верхних конечностей выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протеза должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Требования к количественным и качественным характеристикам

| Шифр по ТУ | Описание по функциональной классификации | Кол-во протезов, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Протез предплечья с микропроцессорным управлением (8-04-02) - Протез предплечья с микропроцессорным управлением, должен быть активный, должен быть 2-х канальный, должен быть с электромеханической кистью с не менее, чем двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата. Каждый палец электромеханической кисти должен быть оснащен собственным приводом. Большой палец должен иметь не менее 2 положений. Кисть должна позволять выполнять не менее 14 различных видов позиционирования пальцев, настраиваемых при помощи программного обеспечения. Время открытия и закрытия кисти не должно превышать 1 секунды. Максимальная вертикальная нажимная нагрузка (через костяшки пальцев) не менее 90 кг. Должно быть наличие различных программ управления, позволяющих протезировать с одним или двумя электродами. С не менее 14 типами захвата и положениям кисти искусственная кисть помогает легко выполнять повседневные действия: самостоятельно есть, носить сумки, открывать двери, включать свет и печатать на компьютере. Отдельные двигатели на всех пальцах должны позволятьточно управлять кистью и выполнять координированный, естественный захват. Запястье должно быть с электрическим быстрым отсоединением Запястье должно позволять вращающим движением снять кисть при необходимости. Пользователь должен быстро повернуть и снять или присоединить устройство. - Оболочка должна быть косметическая силиконовая или косметическая оболочка должна быть с возможностью управления устройствами с сенсорными дисплеями. Гильза должна быть индивидуальной, геометрической копией сохранившейся руки, должна быть из литьевого слоистого пластика на связующих смолах. - Зарядное устройство должно быть с электропитанием от промышленной сети переменного тока, в комплект входят не менее двух аккумуляторных батареи. Крепление должно быть индивидуальное. Тип протеза: постоянный. Комплектация: протез – 1 шт., должна быть сумка для протеза. | 1 |
|  | ИТОГО: | 1 |

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

результата работ

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических    средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения, - 
по ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 30324.0-95/ГОСТ Р 50267.0-92 и ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателя протезом следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателя протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Работы по обеспечению Получателя протезом – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, а именно: протез предплечья с микропроцессорным управлением не менее 36 месяцев, включая защиту от любых случайных повреждений.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделия  (г. Калуга) или, при необходимости по месту жительства получателя (в части обмера, примерки, выдачи) по индивидуальному заказу пострадавшего, при наличии направления Заказчика в течение 15-ти календарных дней со дня обращения пострадавшего к Подрядчику с направлением Заказчика.

Осуществлять прием Получателя по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделия, по месту нахождения стационарного пункта (пунктов) приема, расположенного на территории г. Калуга Калужской области, организованного Подрядчиком на момент заключения государственного контракта.  Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие право Подрядчика использовать помещения пунктов приема. Количество пунктов приема - не менее одного.

Пункт должен обеспечивать прием Получателя не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов)  должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для получателей, в случае необходимости, пункт (пункты) приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения получателей. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения получателями, со свободным доступом Получателя. Адреса и график работы пунктов должны быть предостпвлены Заказчику в день заключения государственного контракта. Максимальное время ожидания Получателя в очереди не должно превышать 15 минут.

Давать справки Получателю по вопросам, связанным с изготовлением Изделия. Для звонков Получателю должен быть выделен телефонный номер, соответствующую информацию представить Заказчику в день заключения Контракта.

Предоставлять Получателю право выбора способа получения Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) приема).

Вести журнал телефонных звонков из Реестра выполнения работ (передается по запросу Заказчика) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места и времени доставки Изделия.

Срок выполнения работ по 31 октября 2023 года.

Срок действия Государственного контракта по 30 ноября 2023 года.

Срок предоставления документов не позднее 21 ноября 2023 года.

Место приемки выполненных работ

До передачи результата работ (изделия) Получателю Заказчик осуществляет приемку выполненной работы (ее результата) по месту жительства Получателя.