Техническое задание

для проведения электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению

протезов верхних конечностей в 2023 году.

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее - Изделие) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | - Протез изготавливается по индивидуальному техническому процессу для сложного протезирования, с приемной гильзой по слепку. Протез кисти рабочий состоит из культеприемной силиконовой гильзы кисти, несущей гильзы установленной на ручку самоката или велосипеда. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения. Протез кисти рабочий предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте кисти. Протез представляет собой искусственную конечность, предназначенную для протезирования инвалидов всех половозрастных групп, имеющих ампутационные или врожденные дефекты верхних конечностей. Протез кисти рабочий предназначен управления велосипедом, самокатом. Данная насадка может быть непосредственно установлена на грипсу руля велосипеда, самоката. | 1 | 167 200,00 | 167 200,00 |
| 2 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез предназначен для расширения функциональных возможностей пациентов с усечениями и врожденными недоразвитиями на уровне кисти. Примерочная гильза из термопласта, постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами, несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол. Несущая гильза состоит из шарнирно соединенных гильз культей пястья и запястья. На несущей гильзе крепятся модули активных пальцев с тяговой системой управления. Сгибательно-разгибательные движения культи кисти обеспечивают схват и раскрытие пальцев протеза. Либо через натяжение тесемочного крепления. В случае отсутствия большого пальца протез снабжается модулем первого пальца с двумя степенями подвижности – активное сгибание и пассивное регулируемое противопоставление. Искусственные пальцы покрыты силиконовыми оболочками. Косметической оболочкой не комплектуется. | 1 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 3 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический, предназначен при утрате эстетических параметров на уровне плеча. Протез изготавливается индивидуально с использованием 3D сканирования протезируемой конечности для оценки деформации цифровыми методами. Протез состоит из индивидуального силиконового лайнера, комплекта узлов для протеза плеча косметического, пассивного узла локоть-предплечье, узла запястья, пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из силикона. Узлы протеза покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом. По желанию пациента может быть выбран нейлоновый рукав с рисунком, имитирующим тату. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная несущая гильза в виде силиконового чехла. Несущая гильза предплечья из композитных материалов на основе связующих смол. Крепление в виде индивидуального силиконового лайнера с замком или вакуумным клапаном (в зависимости от индивидуальных особенностей пациента). | 1 | 298 800,00 | 298 800,00 |
| 4 | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный, предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию. Приемная и несущая гильза плеча изготавливается индивидуально с использованием 3D сканирования протезируемой конечности для оценки деформации цифровыми методами. Протез состоит из гильзы плеча и предплечья, локтевых шин, узла запястья, кисти с гибкой тягой, косметической и формообразующей оболочками. Примерочная гильза из термопласта. Постоянная гильза плеча состоит из приемной гильзы, изготовленной по слепку с культи инвалида, из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами и несущей гильзы, изготовленной по индивидуальной модели из композитных материалов на основе акриловых смол. Приемная гильза протеза может быть снабжена системой фиксации BOA, для компенсации булавовидности и надежной фиксации. Цвет композитной гильзы по выбору пациента. Крепление протеза выполнено в виде подмышечной петли из капроновой ленты с клапанами и эластичными оттяжками на стороне протеза для удержания протеза и присоединения пальцевой тяги. Локтевые шины с возможность фиксации в 7 положениях с шагом 7,2 градуса. Искусственная тяговая кисть с гибкой тягой с пружинным схватом. Косметическая оболочка силиконовая, соответствует типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида. | 1 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| Итого |  |  | 4 | - | 1 096 000,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 096 000 (Один миллион девяносто шесть тысяч) рублей  00 копеек.

Сроки выполнения работ (срок изготовления): в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком Реестра Получателей, но не позднее 24 ноября 2023 года (включительно).

Место выполнения работ: по месту изготовления изделий.

Снятие мерок, примерки и получение Изделий: по месту жительства Получателя либо по месту изготовления Изделий.

Требования к качеству работ

## Протезы должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р  56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к техническим и функциональным

характеристикам работ

Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалида указанным средством реабилитации. Инвалид не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию растворителей при гигиенической обработке.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и должна предназначаться для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

-  функциональный узел протеза конечности должен  выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

Изделия должны быть стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании.

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к безопасности работ

Работы по изготовлению для инвалидов протезов должны осуществляться при наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на соответствующие протезно-ортопедические изделия.

Требования к результатам работ

Работы по изготовлению для инвалидов протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка изделия должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, отгрузке и хранении.

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия.