**Приложение №1**

**Описание объекта закупки**

Выполнение в 2023 году работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве, проживающего на территории Пермского края.

.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | **Наименование ПОИ****Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку** |
| 1 | **Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии.** Формообразующая часть косметической оболочки облицовки – без облицовки. Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: карбон, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление с использованием съемной вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный шарнир одноосный с гидравлическим контролем как в фазе переноса, так и в фазе опоры, с раздельной регулировкой гидравлического сопротивления в фазе переноса, уровня гидравлического подтормаживания при сгибании, степени укорочения (подъема пятки) при ходьбе, уровня нагрузки на носок для разблокировки колена и перехода к фазе переноса. С автоматической адаптацией под скорость ходьбы за счет изменения гидравлического сопротивления. Со встроенным замковым и велосипедным режимами, влагостойкий (не боится погружения в воду). Коленный модуль позволяет спускаться и подниматься по лестницам переменным шагом, преодолевать сложные рельефы местности. Электронный сенсор, крепящийся к несущему модулю, позволяет изменять скорость ходьбы. Стопа с высоким уровнем энергосбережения, низкопрофильная с интегрированным торсионно-демпферным устройством, с расщепленным носком. Поворотное устройство присутствует. Тип протеза: постоянный. |
| **Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам.** Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 22523-2007.  Выполнение работ по изготовлению для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протеза должносодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованным лицом получившим повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедических изделий), имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов. Приемная или постоянная гильза протеза изготавливается по индивидуальному параметру застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности. Функциональные узлы протеза выполняют заданные функции и имеют конструктивно-технологическую завершенность. Выполнение работ по изготовлению протеза для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должно осуществляться Участником закупки лично, без привлечения соисполнителя. Участник закупки должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности **по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми)** (п. 46. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности", Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "СКОЛКОВО")).Работы по обеспечению застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезом следует считать выполненными, если у него созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протеза для застрахованного лица получившего повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.**Требования к гарантийному сроку**На протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитииустанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Гарантийный срок выполненных работ на изготовленный протез нижней конечности составляет – 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия застрахованному лицу.Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми. Срок выполнения работ; в течение 30 (Тридцати) дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика.Срок службы изготовленного протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитиидолжен составлять не менее 2 (Двух) лет (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). |

**Срок действия государственного контракта по 25.12.2023 года.**