Приложение № 1

к Извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

| Наименование Товара (по 86 н) (Наименование по КТРУ) | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности. Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,1 - 4,9 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 – не менее 142 дБ; Максимальное акустическое усиление – не менее 82 дБ; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 16 каналов цифровой обработки; Количество акустических программ прослушивания не менее 4-х. Обязательное наличие: - оперативный выбор направления прослушивания; - система направленных микрофонов с адаптивной направленностью; - автоматическая программа, адаптирующая СА под различные изменения текущей акустической ситуации; - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом; - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления; - многополосная система подавления шума; - подавление шума ветра; - подавление импульсных звуков; - специальные дополнительные автоматические программы (телефон, аудио); - автоматическое изменение усиления; - дневник регистрации данных по результатам ношения СА; - In-situ аудиометрия; - аудиовход; - возможность программирования; - возможность управления; Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков; - значение компрессии в каждом канале; - диапазон регулятора громкости; - режим телефонной катушки; - звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ. Комплектация: стандартный вкладыш – не менее 1 шт.; элемент питания – не менее 2 шт. | 43 |
| Итого: | х | 43 |

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "18" октября 2024 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Требования к порядку поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).