Приложение № 1  
к Извещению о проведении открытого

конкурса в электронной форме

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок с ручным приводом для лиц с большим весом для инвалидов**

**Республики Крым**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара | Единицы измерения | Количество |
| Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью.  Рамная конструкция кресло-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлических сплавов.  Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции.  Кресло-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Рама кресло-коляски должна иметь усиленную конструкцию с возможностью складывания и раскладывания без применения инструментов.  Поворотные колеса должны иметь литые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см.  Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 61 см.  Приводные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические покрышки, быть легко демонтируемыми. Приводные колеса должны иметь возможность регулироваться по вертикальной оси не менее, чем в 2-х положениях.  Высота спинки должна быть не менее 36 см.  Подлокотники кресло-коляски должны быть откидные и/или съемные, регулируемые по высоте.  Подножки кресло-коляски должны быть откидными и/или съемными, регулируемыми по высоте.  Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.  Кресло-коляска должна быть укомплектована антиопрокидывающим устройством.  Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 150 кг.  Вес кресла-коляски должен быть не более 25 кг.  Кресло-коляски, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 2 типах размеров, при этом ширина сиденья должна быть в диапазоне не уже 55 - 60 см.  В комплект поставки должно входить:  - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии).  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность». ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «[Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела](http://internet-law.ru/gosts/gost/61720/)». | шт. | 10 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлических сплавов.  Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции.  Кресло-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Рама кресло-коляски должна иметь усиленную конструкцию с возможностью складывания и раскладывания без применения инструментов.  Поворотные колеса должны иметь литые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см.  Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 61 см.  Приводные колеса должны иметь пневматические или цельнолитые покрышки. Приводные колеса должны иметь возможность регулироваться по вертикальной оси не менее, чем в 2-х положениях.  Высота спинки должна быть не менее 47 см.  Подлокотники кресло-коляски должны быть откидные и/или съемные, регулируемые по высоте.  Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины.  Подножки кресло-коляски должны быть откидными и/или съемными, регулируемыми по высоте.  Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.  Кресло-коляска должна быть укомплектована антиопрокидывающим устройством.  Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее  180 кг.  Вес кресла-коляски должен быть не более 37 кг.  Кресло-коляски, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 2 типах размеров, при этом ширина сиденья должна быть в диапазоне не уже 65 - 71 см.  В комплект поставки должно входить:  - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии).  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность». ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «[Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела](http://internet-law.ru/gosts/gost/61720/)». | шт. | 5 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлических сплавов.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции.  Кресло-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Рама кресло-коляски должна иметь усиленную конструкцию с возможностью складывания и раскладывания без применения инструментов.  Поворотные колеса должны иметь литые или пневматические покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см.  Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 61 см.  Приводные колеса должны иметь пневматические или цельнолитые покрышки. Приводные колеса должны иметь возможность регулироваться по вертикальной оси не менее, чем в 2-х положениях.  Высота спинки должна быть не менее 47 см.  Подлокотники кресла-коляски должны быть откидные и/или съемные, регулируемые по высоте.  Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины.  Подножки кресло-коляски должны быть откидными и/или съемными, регулируемыми по высоте.  Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.  Кресло-коляска должна быть укомплектована антиопрокидывающим устройством.  Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 180 кг.  Вес кресла-коляски должен быть не более 37 кг.  Кресло-коляска, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 2 типах размеров, при этом ширина сиденья должна быть в диапазоне не уже 65 - 71 см.  В комплект поставки должно входить:  - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии).  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность». ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «[Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела](http://internet-law.ru/gosts/gost/61720/)». | шт. | 7 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлических сплавов.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции.  Кресло-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Рама кресло-коляски должна иметь усиленную конструкцию с возможностью складывания и раскладывания без применения инструментов.  Поворотные колеса должны иметь литые или пневматические покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см.  Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 61 см.  Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми. Приводные колеса должны иметь возможность регулироваться по вертикальной оси не менее, чем в 2-х положениях.  Высота спинки должна быть не менее 36 см.  Подлокотники кресла-коляски должны быть откидные и/или съемные, регулируемые по высоте.  Подножки кресла-коляски должны быть откидными и/или съемными, регулируемыми по высоте.  Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.  Кресло-коляска должна быть укомплектована антиопрокидывающим устройством.  Грузоподъемность кресло-коляски должна быть не менее 150 кг.  Вес кресла-коляски должен быть не более 25 кг.  Кресло-коляска, в зависимости от потребности Получателя, должны поставляться не менее чем в 2 типах размеров, при этом ширина сиденья должна быть в диапазоне не уже 55 - 60 см.  В комплект поставки должно входить:  - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии).  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность». ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «[Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела](http://internet-law.ru/gosts/gost/61720/)». | шт. | 10 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в соответствии с календарным планом, для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.