**Техническое задание**

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя[[2]](#footnote-2)  (неизменяемое) | Значения показателей,  которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3) (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слуховой аппарат костной проводимости (не имплантируемый) | Способ обработки сигналов | Цифровой |  | Шт. | 3 |
| Способ настройки | Цифровой |  |
| Количество каналов цифрового обработки звукового сигнала, |  | Не менее 14 |
| Количество программ прослушивания, |  | Не менее 4 |
| Кнопка переключения программ | Наличие |  |
| Регулятор громкости | Наличие |  |
| Частотный диапазон, Гц, | Нижняя граница  Верхняя граница | не более 260  не менее 8000 |
| Макс. ВУС (пиковый ВУС 90 дБ УЗД), дБ, |  | не менее 124 |
| Гармонические искажения, %, |  | не более 3 |
| Уровень собственных шумов, дБ, |  | не более 26 |
| Задержка при обработке и передаче сигнала, мс, |  | не более 6 |
| Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |
| Автоматическая система шумоподавления | Наличие |  |
| Запирающийся батарейный отсек | Наличие |  |
| Встроенная функция сбора и анализа данных об использовании процессора пациентом (время ношения, соотношение времени использования режимов и программ и т.д.) | Наличие |  |
| Специализированная конструкция процессора для разграничения направленности микрофонов для левостороннего или правостороннего слухопротезирования | Наличие |  |
| Головной бандаж мягкий | Наличие |  |
| Гарантийное обслуживание, мес, |  | не менее 12 |

1. 1 Выделенные курсивом параметры являются изменяемыми, при подачи коммерческого предложения необходимо указать конкретные показатели. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)