Техническое задание

на поставку кресел-колясок прогулочных и обеспечение ими детей-инвалидов в 2022 году

1. Наименование товара

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Подтверждение соответствия изделия осуществляется Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

На все представленные в настоящих рекомендациях технические средства реабилитации участниками аукционов должны быть представлены декларации. Все кресла-коляски являются изделиями медицинского назначения, подлежащими обязательной регистрации Росздравнадзором РФ и предоставление участниками аукциона регистрационных удостоверений на данную продукцию является обязательным условием.

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

2. Общие технические требования

Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке. Масса переносных изделий, используемых не только в пределах медицинского учреждения, но и вне его, не должна превышать 25 кг на одно место. По согласованию с заказчиком допускается увеличивать массу переносных изделий.

Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными. Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, должны быть устойчивы к воздействиям. Установленным в нормативно-технической документации на способы дезинфекции.

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия» в следующей части («ссылка»):

«8 Конструктивные требования

8.1.Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений в пределах зоны досягаемости (приложение А), а также обеспечивать ремонто пригодность и удобство обслуживания, включая в первую очередь доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.»

«8.8 Требования к системам торможения.

8.8.1 Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и. при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.»

«8.13 Требования к материалам

8.13.1. Для кресел-колясок используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя). с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

8.13.3. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88.»

- Требования безопасности

###### Изделия должны быть безопасными для пациента, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий. В эксплуатационной документации, при необходимости должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий. Требования по обеспечению безопасности должны быть размещены на видных местах изделий.

- Требования к маркировке, комплектации, упаковке Товара

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям по ГОСТ Р 50444-2020 или ГОСТ Р 51632-2021.

На каждом кресле-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при его наличии);

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- год изготовления изделий (или две последние цифры);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначения, воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен составлять составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

- Требования к месту, условиям и срокам поставки Товара

Место доставки товара: Российская Федерация, Республика Марий Эл (обеспечение инвалидов кресло-колясками прогулочными осуществляется по месту их жительства, при наличии направлений Фонда).

Поставка в Республику Марий Эл, г. Йошкар-Ола – 100 % в течение 3 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя-в течение 10 (Десяти) дней с даты получения направления Фонда от Получателя.

Срок обеспечения Получателей - до 01 ноября 2022 включительно.

7. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям технического задания.

Год выпуска товара не ранее 2021 года.

Количество –26 (Двадцать шесть) штук.

Наименование Товара, его технические и функциональные характеристики, количество указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Товара по КТРУ | Наименование Товара по классификатору ТСР | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей- инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях улиц. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция должна быть складная по вертикальной оси. Кресло-коляска должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов и иметь высокопрочную крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Оснащение и комплектация: Кресло-коляска должна иметь подголовник для дополнительной фиксации (поддержки) головы. Подголовник должен быть съемный, регулируемый. Спинка и сиденье должны иметь обшивку из высококачественной ткани. Спинка кресло-коляски должна иметь возможность регулировки по высоте не менее, чем на 10 см и иметь ремни натяжения. Спинка должна иметь поступенчатую регулировку угла наклона не менее, чем на 30 градусов и не менее, чем в 5 положениях. Глубина сиденья должна регулироваться не менее, чем на 7,5 см и не менее, чем в 6 положениях. Кресло-коляска должна иметь многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе. Адаптер должен обеспечивать следующие индивидуальные регулировки коляски: - изменение высоты сиденья; -изменение угла наклона сиденья не менее, чем до 15 градусов; -изменение длины колесной базы. Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по углу наклона, оснащенные мягкими ложементами. Опоры подножек должны быть регулируемые по высоте и углу наклона не менее, чем на 10 градусов. Подлокотники кресло-коляски должны быть откидные, съемные, регулируемые по высоте. Коляска должна иметь боковые поддержки для дополнительной фиксации. Поворотные колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми покрышками. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее, чем 4 позиции установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь пневматические покрышки, должны быть быстросъемные, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Кресло-коляска должна быть укомплектована съемными антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, регулируемыми по высоте установки. Грузоподъемность не менее 130 кг. Ширина сиденья 43 см + / - 1 см - 3 штуки Вес кресла-коляски: не более 21 кг. В комплект поставки должно входить: - паспорт на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 3 |
| 2 | - | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей- инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость». Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица. Спинка должна быть оснащена механизмом регулировки угла наклона. Спинка должна быть регулируемая по высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник, регулируемый по высоте. Сиденье должно быть регулируемое по глубине, оснащено мягким съемным абдуктором, ремнем безопасности. Кресло-коляска оснащена съемно-откидным барьером-ограничителем. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора для стоп должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне 125 мм не менее чем в шести положениях. Опора для стоп должна быть съемная и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Передние поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Задние колеса кресло-коляска должны быть оснащены стояночным тормозом. Диаметр задних колес должен составлять не менее 250 мм и не более 270 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена ножным упором для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки: Ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне: нижняя граница не менее 280 мм верхняя граница не более 400 мм; Высота спинки должна регулироваться. Угол наклона спинки должен регулироваться. Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне: Нижняя граница не менее 350 мм верхняя граница не более 430 мм Подножка должна быть регулируемая по длине голени. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона. Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 18 кг; Грузоподъемность должна быть не менее 65 кг. В комплект поставки должно входить: - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 23 |
| Итого: |  |  |  | 26 |