**Техническое задание**

**Поставка инвалидам слуховых аппаратов цифровых заушных с ушными вкладышами индивидуального изготовления**

**Наименование и описание объекта закупки:**

**1) Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный с ушным вкладышем индивидуального изготовления** – **70 шт.**

Описание функциональных и технических характеристик товара:

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Нижняя граница не более 0,2 кГцВерхняя граница не менее 4,0 кГц |
| Максимальный ВУЗД 90 | От 140 дБ  |
| Максимальное акустическое усиление | От 80 дБ  |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Не менее 5 |
| Количество программ прослушивания | Не менее 3 |
| Система динамического подавления обратной связи  | Наличие |
| Система шумоподавления | Наличие |
| Функция обнаружения телефона | Наличие  |
| Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами | Наличие |
| Элементы питания | Наличие |
| Комплект поставки слухового аппарата | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата |

**2) Слуховой аппарат цифровой заушный мощный с ушным вкладышем индивидуального изготовления** – **70 шт.**

Описание функциональных и технических характеристик товара:

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Нижняя граница не более 0,2 кГцВерхняя граница не менее 5,0 кГц |
| Максимальный ВУЗД 90  | От 130 до 135 дБ |
| Максимальное акустическое усиление | От 60 до 70 дБ |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Не менее 4 |
| Количество программ прослушивания | Не менее 3 |
| Система адаптивного шумоподавления | Наличие |
| Система динамического подавления обратной связи  | Наличие |
| Направленный микрофон (Адаптивная направленность) | Наличие |
| Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие |
| Функция обнаружения телефона | Наличие  |
| Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами | Наличие |
| Элементы питания | Наличие |
| Комплект поставки слухового аппарата | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата |

**Место поставки товара:**

Поставка товара Получателям осуществляется согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (в пределах Омской области) с правом выбора Получателем одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Срок поставки товара:**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара **до 10 сентября 2022 года**.

Поставка товара Получателям не должна превышать **30** календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, **7** календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Условия поставки товара:**

Перед передачей слуховых аппаратов Поставщику необходимо произвести их индивидуальную настройку и выполнить работы по изготовлению индивидуального ушного вкладыша для Получателей.

*Настройка слуховых аппаратов должна осуществляться на территории Омской области по месту нахождения организации Поставщика (Соисполнителя) организацией имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология-оториноларингология» на территории Омской области. При отсутствии данной лицензии у Поставщика, он вправе привлекать к оказанию услуг по настройке слуховых аппаратов Соисполнителя. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по исполнению данного вида услуг Соисполнителем. В случае привлечения Соисполнителя для оказания услуг по настройке слуховых аппаратов, требующих в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности: сурдология – оториноларингология, Соисполнитель должен иметь вышеуказанную лицензию, действующую на территории Омской области*.

При осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара, Поставщик предоставляет Заказчику копию выданной Поставщику лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология-оториноларингология», действующую на территории Омской области, либо, договор с соисполнителем и копию лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология-оториноларингология», выданной соисполнителю и действующую на территории Омской области.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:**

Устройства и приспособления, входящие в состав комплекта слухового аппарата, должны быть взаимно совместимы и обеспечивать функционирование комплекта без применения дополнительных (не входящих в состав комплекта) устройств и приспособлений.

Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения.

Транспортирование ТСР должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к качеству ТСР:**

ТСР должно иметь действующее **регистрационное удостоверение**, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

Слуховые аппараты должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

**Гарантии качества ТСР и гарантийные требования:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации товара в обычных условиях. На товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует стандартам на данные виды товара, а также требованиям технического задания.

При передаче товара Получателям поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по контракту товара.

Гарантийный срок товара составляет **12** (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации товара.

При передаче ТСР Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации ТСР.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара на гарантийный ремонт или для замены поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара на гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

ТСР имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю соответствующий сроку пользования ТСР, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

Гарантийный срок ТСР указывается Поставщиком в гарантийном талоне на ТСР и заверяется печатью Поставщика.

Гарантии качества ТСР распространяются на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия ТСР. Гарантийный срок на составные части и комплектующие изделия ТСР считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с гарантийным сроком на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом и техническими условиями на основное изделие.

Гарантийное обслуживание ТСР осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока.

Расходы на обслуживание ТСР в гарантийный срок осуществляются за счет средств Поставщика, за исключением расходов, связанных с плановой заменой расходных материалов.

Поставщик предоставляет Заказчику технический паспорт на ТСР на русском языке, гарантийный талон, подписанный Поставщиком и заверенный печатью, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации Получателя (Заказчика).