**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов - слуховых аппаратов в 2023 году

**1. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | код по ОКПД2  позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | КТРУ 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости,  ОКПД2: 26.60.14.120 | 1.Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 6,0 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 8 и программ прослушивания не менее 4-х.  2. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть от 136 до 141 дБ.  3. Максимальное усиление не менее 78 дБ.  Наличие: регулировки (ограничения) ВУЗД в каждом канале, диапазона регулятора громкости, режима телефонной катушки, звукового индикатора разряда батареи и переключения программ.  В комплект поставки должен входить:  - стандартный ушной вкладыш для слухового аппарата;  - элемент питания. | 60 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | КТРУ 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости,  ОКПД2: 26.60.14.120 | 1. Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не уже 0,1 – 6,0 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 8-ми и программ прослушивания не менее 4-х.  2. Максимальное усиление не менее 61 дБ.  3. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не более 134 дБ.  Наличие: регулировки (ограничения) ВУЗД в каждом канале, диапазона регулятора громкости, режима телефонной катушки, звукового индикатора разряда батареи и переключения программ  В комплект поставки должны входить:  - стандартный ушной вкладыш для слухового аппарата;  - элемент питания. | 50 |
| ИТОГО | | | | 110 |

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Типы и основные параметры»,

5. «Общие технические требования»,

ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования и методы ис-пытаний» в частях:

1. «Область применения»,

ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1. «Область применения»,

4. «Общие технические требования» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Конструкция слуховых аппаратов должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости).

Материалы, из которых изготавливаются слуховые аппараты не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Феде-ральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующую декларацию о соответствии или сертификат соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара: При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

**Требования к маркировке, упаковке:** На товар должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации..

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество – 110 шт.

Российская Федерация.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" сентября 2023 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара