# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению застрахованного  лица, получившему повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве,  протезом предплечья с микропроцессорным управлением и протезом предплечья активный (тяговый) в 2023 г.

| Название ПОИ |  | Технические и функциональные характеристики | Кол-во (изд.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) ОКПД2 – 32.50.22.121 Привязка КТРУ отсутствует КОЗ 03.29.08.03.02 |  | Протез предплечья активный (тяговый) Тип протеза: модульный; Протез предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья при сохраненном локтевом суставе. Протез состоит из: - модуля кисти с пальцами; - механизма пассивной ротации кисти; - модуля предплечья (шарнирно соединен с плечевой аркой); - плечевой арки с закрепленной манжетой; - тросов, натянутых от пальцев к плечевой арке протеза; - культеприемной гильзы. Пластиковый корпус предплечья и плечевая арка протеза изготавливаются индивидуально в соответствии с размерами культи и здоровой руки (при наличии) пользователя. Это позволяет учесть особенности травмы пользователя и сделать протез максимально удобным и функциональным. Остальные элементы протеза имеют стандартные типоразмеры. Использование активного протеза частично компенсирует нехватку веса на поврежденную конечность и потерю ее функциональности. Постоянная активность мышц культи и предплечья при использовании протеза может служить профилактикой их атрофии, а также других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Применение косметической внешней оболочки НЕ предусматривается. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Управление: От пальцев к плечевой арке протеза натянуты тросы. Положение пальцев протеза регулируется движением культи в локтевом суставе, которое вызывает натяжение / ослабление тросов: При сгибе культи в локте тросы натягиваются, и пальцы протеза сжимаются (осуществляется схват); При разгибании культи в локте тросы расслабляются, и пальцы протеза разжимаются (схват раскрывается). В протезе возможна индивидуальная настройка натяжения тросов. Это позволит учитывать индивидуальную амплитуду движений культи в локтевом суставе совместно с протезом, настроить степень раскрытия и смыкания пальцев протеза, а также отзывчивость протеза к движению культи в локте, чтобы пальцы протеза сжимались от большего или меньшего движения. Культеприемная гильза: - Гильза изготавливается индивидуально по гипсовому слепку культи пользователя из термолина. | 1 |  |  |
| 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением ОКПД 2 – 32.50.22.121 Привязка КТРУ отсутствует КОЗ 03.29.08.04.02 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением индивидуального изготовления, с учетом индивидуальных особенностей Получателя. • Протез предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья при сохранении подвижного локтевого сустава, в том числе при длинной культе (вычленение в лучезапястном суставе или наличие рудимента кисти). • Протез состоит из двух основных частей: гильзы и модуля кисти (MANIFESTO), гильза состоит из культеприемной (внутренней) и внешней (несущей). • Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы - по одной на каждый палец и на активную ротацию большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними. • Протез может запомнить 8 различных жестов. По умолчанию в протезе настроен первый жест - кулак, остальные жесты могут настраиваться индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования или после, самим пользователем. Переключение и настройка жестов происходит через мобильное приложение или командой от ЭМГ датчиков. • Все пальцы оснащены электромеханическим управлением. Система управления протезом обеспечивает позиционное управление каждого пальца, а именно - сгибание/разгибание. Внешний вид: • Предусмотрен дизайнерский пластиковый корпус кисти, окрашенный в выбранный цвет. Пользователь определяет: - цвет для каждой пластиковой детали протеза отдельно: из базовой палитры цветов. При отдельном согласовании условий договора возможно окрашивание в дизайнерский эффект или индивидуальный дизайн протеза; - тип поверхности пластиковых деталей протеза: глянцевый или матовый; - Уф-рисунок на съемной крышке кисти протеза (опционально): из базового набора или по предложению пользователя; - цвет гильзы предплечья; - цвет культеприемной гильзы. - Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Могут быть оснащены токопроводящими (touchscreen) напальчниками черного цвета. - Применение косметической внешней оболочки НЕ предусматривается. Управление: - Управление протезом осуществляется за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. - Управление протезом двухканальное. Питание: - В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. - Зарядка - стандартный разъем USB-Type C. Ротация кисти относительно предплечья: - Протез имеет пассивную ротацию кисти относительно предплечья (при длинной культе, включая вычленение в лучезапястном суставе или наличие рудимента кисти, ротация кисти относительно предплечья отсутствует). Внешняя гильза: - Внешняя гильза предплечья изготавливается по модели предплечья методом вакуумной ламинации угле- и стекловолоконых композитных материалов на основе акриловых смол. Культеприемная гильза: - Гильза изготавливается индивидуально по гипсовому слепку культи пользователя из термолина. Удержание протеза на культе осуществляется за счет специальных углублений на гильзе над локтевыми надмыщелками. |  |  | 1 |  |

Основанием для поставки товара является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, лучивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работы – Российская Федерация по месту нахождения Исполнителя, по направлению выданным  Заказчиком.

Срок выполнения работы  – с момента заключения государственного контракта  до 20.11.2023 г, срок действия государственного контракта до 25.12.2023 г.

Требования к качеству работ

Протез должен изготавливаться с учетом анатомического дефекта верхней конечности, индивидуально для  пострадавшего, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, его индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемной гильзы, контактирующих с телом пострадавшего, должы быть разрешена к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота).

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,

- ГОСТ Р 51819-2022 Государственный стандарт Российской Федерации «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»,

- ГОСТ Р 56138-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы верхних конечностей. Технические требования",

- ГОСТ Р 57765-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования",

- ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний",

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 « Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний",

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска",

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro",

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия".

- ГОСТ Р 59226-2020 « Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы верхних конечностей с внешним источником энергии. Общие технические требования"

Работа по изготовлению протеза верхней конечности для пострадавшего осуществляются Участником закупки лично, без привлечения соисполнителя.

Работа по изготовлению протеза верхней конечности для пострадавшего считается выполненной, если у пострадавшего созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работа по изготовлению протеза верхней конечности для пострадавшего выполняется с надлежащим качеством и установленные сроки.

Требования к безопасности работ

Выполнение работ по обеспечению пострадавшего протезно-ортопедическим изделием, в части осмотра врача, снятия слепков, замера подбора и выбора конструкции протезно-ортопедического изделия, у исполнителя должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пострадавшего и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок Изделий составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Изделий Получателю.

Срок службы изготовленного Изделия устанавливается предприятием-изготовителем и должен соответствовать срокам пользования, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Срок службы должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия.

Изделие должно быть ремонтопригодным в течение всего срока службы.

В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):

- прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия;

- определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого;

- консультирование по пользованию отремонтированным Изделием.

Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю:

- набор средств для ухода за культей и протезом;

- документ, информирующий о гарантийных обязательствах протезно-ортопедического предприятия на изготовленное Изделие.

Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.

Источник финансирования – средства Фонда пенсионного и социального страхования   Российской Федерации

Код бюджетной классификации 797 1003 034 093 96 30/1 323