Описание объекта закупки

на поставку кресло-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

К поставке должны быть предложены:

| № вида ТСР | Наименование товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | шт. | 100 |
| 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | шт. | 250 |

Кресло-стул с санитарным оснащением – техническое средство реабилитации, предназначенное для использования инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами:

Кресло-стул с санитарным оснащением должен иметь четыре поворотных колеса, для высокой маневренности в ограниченном пространстве санузла. Колеса должны иметь минимальный зазор между ступицей и вилкой, для предотвращения попадания в область подшипников колес различных волокнистых загрязнений.

Колеса должны быть оборудованы стояночными тормозами.

Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами должен иметь подлокотники.

Конструкция кресло-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3 положениях.

Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) должна быть не менее 100 кг.

Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья не менее 380 (± 5%)мм, не менее 3 (трёх) типоразмеров ширины сиденья.

Конкретный размер ширины сиденья должен быть указан в направлениях Заказчика.

Кресло-стул с санитарным оснащением без колес:

Ножки кресло-стула должны иметь наконечники для предотвращения скольжения.

Кресло-стул с санитарным оснащением без колес должен иметь подлокотники.

Конструкция кресло-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3 положениях.

Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) должна быть не менее 100 кг.

Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья не менее 380 (± 5%) мм, не менее 3 (трёх) типоразмеров ширины сиденья.

Конкретный размер ширины сиденья должен быть указан в направлениях Заказчика.

Общие требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам и безопасности кресло-стульев с санитарным оснащением:

Кресло – стулья должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Эргономика кресло-стула должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя.

В соответствии с п. 3.4. ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев с санитарным оснащением, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-стула при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-стул должен отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресла-стулья и их части должны выдерживать нагрузки при неправильном обращении и случайном падении на твердую поверхность с высоты 1 м, а также должны выдерживать циклические нагрузки, сохраняя внешний вид и работоспособность (п.п. 5.1.3.2-5.1.3.3 ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» (далее - ГОСТ Р 57766-2017)).

Поверхность сиденья (обтяжка) должна иметь соответствующую форму и упругость для оптимального положения и распределения массы тела; не должна пропускать мочу, должна быть устойчива к ее воздействию и должна поддаваться санитарной обработке.

Все используемые в конструкции кресло-стула материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. При сидении пользователя кресла-стулья должны соответствовать контурам тела.

Кресло-стулья должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Наружные поверхности кресел-стульев должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-стулья с санитарным оснащением должны иметь полностью разборную конструкцию, без применения инструмента, для удобства транспортировки. Легкая смазка подвижных частей должна обеспечивать долговечность ее эксплуатации.

Согласно п. 5.1.2.24 ГОСТ Р 57766-2017 конструкция кресел-стульев (исключая кресла-стулья без колес) должна быть снабжена нескользящими рукоятками для перемещения пользователя сопровождающим лицом.

Упаковка кресло-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Для возможности использования кресло-стула возле кровати, стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой. Судно должно задвигаться с задней части сидения. Для этого снизу на санитарной части сидения должны быть предусмотрены два кронштейна.

Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенических материалов. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом.

В комплектацию кресло-стульев с санитарным оснащением должны входить:

- кресло-стул;

- судно.

В комплект поставки должна входить инструкция для пользователя выполнена на русском языке.

Все кресло-стулья должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке.

Функциональные и качественные характеристики кресел-стульев с санитарным оснащением должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технического средства реабилитации, который составляет не менее 4 лет.

Гарантийный срок должен составлять 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.