Описание объекта закупки

Поставка инвалидам Ростовской области кресел-колясок.

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Кресло-коляска предназначена для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения больных и инвалидов с утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и по дорогам с твердым покрытием.

Общие технические требования

Эргономика кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положением пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТов и технических заданий и условий, предусмотренным для данного вида колясок. ГОСТ Р 51083-2021 «Кресло-коляски. Общие технические условия». Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они разрешены к применению Минздравом России. ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна обеспечивать системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресло-коляска должна иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресло-коляски должна содержать:

-наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

-дату выпуска (год, месяц);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски;

- рекомендуемую массу пользователя.

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантии на кресло-коляску.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяца.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресло-коляски (входящие в состав кресло-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 6 месяцев со дня подписания пользователем Акта-приема передачи товара.

Поставщик располагает сервисной службой, находящейся на территории Ростовской области для обеспечения гарантийного ремонта поставляемой кресло-коляски.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке кресел-колясок

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Срок службы кресла-коляски комнатной - не менее 6 лет.

Срок службы кресла-коляски прогулочной - не менее 4 лет.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  изделия | Функциональные  характеристики  изделия | Кол-во (шт.) |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) должна быть:  - объем бедер – 56 см;  - ширина сиденья – 40 см;  - глубина сиденья – 30 см;  - высота сиденья – 45 см;  - высота подлокотника – 16 см;  - высота подножки – 20 см.  Вид спинки: с регулируемым углом наклона.  Вид сиденья: с регулируемым углом наклона.  Вид подлокотника: регулируемые по высоте.  Подножка: регулируемая по высоте.  Приспособления: боковые опоры для тела, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) должна быть:  - объем бедер – 56 см;  - ширина сиденья – 40 см;  - глубина сиденья – 30 см;  - высота сиденья – 45 см;  - высота подлокотника – 16 см;  - высота подножки – 20 см.  Вид спинки: с регулируемым углом наклона.  Вид сиденья: с регулируемым углом наклона.  Вид подлокотника: регулируемые по высоте.  Подножка: регулируемая по высоте.  Приспособления: боковые опоры для тела, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень. | 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) должна быть:  - ширина сиденья – 33 см;  - глубина сиденья – 27 см;  - высота сиденья – 46 см;  - высота подлокотника – 17 см;  - высота подножки – 20 см.  Вид спинки: с регулируемым углом наклона;  Вид сиденья: с регулируемым углом наклона;  Вид подлокотника: регулируемые по высоте;  Подножка: регулируемая по высоте;  Приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, поясной ремень. | 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) должна быть:  вид спинки: с регулируемым углом наклона;  вид сиденья: с регулируемым углом наклона;  вид подлокотника: регулируемые по высоте;  подножка: регулирующаяся по высоте;  Должны быть подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень.  ширина сиденья – 35 см;  глубина сиденья – 40 см;  высота сиденья – 50 см;  высота подлокотника – 20 см;  высота подножки – 20 см.  Объем бедер-70 см. | 1 |
| Итого: |  | **4** |

Срок гарантии на кресло-коляску – не менее 24 месяца.

Кресло-коляска должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Поставка всей партии товара на территорию Ростовской области на склад Поставщика должна быть осуществлена в течение **10 календарных дней** с даты подписания Государственного контракта. Отсутствие полного количества товара и несоответствие техническому заданию считается существенным нарушением условий контракта.

Поставка Товара осуществляется непосредственно по месту жительства Получателя, согласно Реестру получателей товара, предоставленного Поставщику после осуществления проверки качества и количества предложенного к поставке товара, и не превышает **30** календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее **12.12.2022 года.**