III. **Техническое задание**

**Наименование объекта закупки:** поставка технических средств реабилитации (кресла-стульев с санитарным оснащением активного типа, с колесами, без колес)

**Количество поставки товара: 290** штук.

**Место поставки товара:** Республика Дагестан г.Махачкала.

**Сроки действия контракта:** 25.12.2018года.

**Технические требования**

В части кресел-колясок разработаны следующие стандарты:

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд.3,4);

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 50603-93 «Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида»;

- ГОСТ Р 50604-93 «Кресла-коляски. Методы определения статической устойчивости»;

- ГОСТ 50605-93 «Кресла-коляски. Методы определения габаритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота»;

- ГОСТ Р 51081-97 (ИСО 7176-8-96) «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50653-94 «Кресла-коляски. Термины и определения»;

- ГОСТ 51082 «Кресла-коляски». Методы измерения параметров и размеров сидения и колеса»;

- ГОСТ Р 51083-97 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51084-97 (Разд. 6,8) «Тележки для транспортирования пациентов и грузов. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52286-2004 «Кресла-каталки транспортные реабилитационные. Основные параметры. Технические требования»;

Кресла-стулья с санитарным оснащением соответствуют требованиям ГОСТов:

ГОСТ Р50444-92, ГОСТ Р51632-2000.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитые (токсичных) компоненты, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию от сигареты.

Металлические части кресла-стульев с санитарным оснащением должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

**Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара**

На каждом кресло- стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-1996 «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке», ГОСТ 12969, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.061.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида до 20 рабочих дней.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-стульями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование изделия** | **Описание функциональных и технических характеристик (потребительских свойств) товара** | **Кол-во****шт.** |
| **23-01-05** | **Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа** | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа.Предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.Основные технические характеристики:Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, позволяющей производить многократную гигиеническую обработку. Габаритные размеры должны быть:- ширина сиденья - (± 5%) 44 см;- габаритная ширина - (± 5%) 54 см;- вес — (± 5%) 12,5 кг;- предельная грузоподъёмность (± 5%) 110 кг.Конструкция кресло-стула разборная, должна иметь:- возможность пользоваться стандартным унитазом;- две пары малых колес;- два задних колеса кресло-коляски должны быть оснащены стояночными тормозами;- съемные подлокотники;Кресло-стул должен быть оснащен:- двумя съемными, откидными, регулируемыми по высоте подножками;- съемной спинкой и сиденьем, выполненной из искусственной кожи;- съёмным ведром с крышкой (судном);- стояночными тормозами;- руководством по эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня получения потребителем.  | **90** |
| **23-01-01** | **Кресло-стул с санитарным оснащением** **(с колесами)** | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом.Основные технические характеристики должны быть:- масса стула (± 5%) 7,2 кг;- глубина сидения (± 5%) 43 см;- высота спинки (± 5%) 29 см;- грузоподъемность (± 5%) 100 кг;- ширина сидения стула должна быть (± 5%) 46 - 48см;- ширина в рабочем состоянии (± 5%) 65 см.В основное оснащение кресла-стула должно входить:- сиденье со съемным туалетным судном;- комплектуется 4-мя поворотными колесами диаметром не менее 75 мм, колеса комплектуются ножными блокирующимися тормозными механизмами, что позволяет, при необходимости надежно зафиксировать кресло-туалет в стационарном положении.В комплектацию туалета-стула должны входить:- упаковочная коробка;- стул-туалет-судно; - инструкция по эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня получения потребителем.  |  **100** |
| **23-01-02** | **Кресло-стул с санитарным оснащением** **(без колес)** | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом.Кресло-стул с санитарным оснащением должен регулироваться по высоте, предназначенный для ухода за людьми с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата.Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном. Кресло-стул должен иметь складной каркас из стального сплава, не подверженный коррозии и должен обеспечивать легкость конструкции. В сложенном виде кресло-стул для инвалидов не должен занимать много места. Ножки кресла должны быть оборудованы насадками, предотвращающими скольжение. Судно и крышки из гигиенического пластика должно позволять проводить санитарную обработку специальными средствами. Материал сталь с порошковым напылением, гигиенический пластик.Основные технические характеристики должны быть:- вес изделия (± 5%) 7 кг.- максимальная нагрузка (± 5%) 115кг.- габариты (± 5%) 54х54х79см.- регулировка по высоте (± 5%) 63-79 см.- расстояние между поручнями (± 5%) 52 см.- регулировка высоты сидения (± 5%) 42-58 см.- шаг регулировки высоты (± 5%) 2,5 см. |   **100** |

**Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:**

|  |  |
| --- | --- |
| На дату | % от общего объема товара у представителя Поставщика на складе |
| В течении 10 дней со дня заключения контракта  | 100 %  |