Техническое задание на поставку  инвалидам противопролежневых матрацев и подушек.

Противопролежневые матрацы и подушки в качестве технического средства реабилитации предназначены  для  профилактики  и  лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они должны использоваться в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.

- Противопролежневые матрацы и подушки должны отвечать требованиям Государственных стандартов ГОСТ Р 57769-2017 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», технической документации изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

Масса матрацев и подушек должна быть минимально возможной при обеспечении необходимых эксплуатационных требований.

Конструкция, степень жесткости и тип исполнения матрацев и подушек должны обеспечивать повторения анатомического строения тела и создавать равномерно распределенную нагрузку.

Габаритные размеры матрацев должны соответствовать размерам кроватей.

В комплект поставки воздушных матрацев должен входить компрессор, который должен обеспечивать непрерывный режим работы.

Габаритные размеры подушек должны соответствовать размерам сиденья.

Конструкция и исполнение подушки должны обеспечивать поддержание тела в удобном положении за счет распределения нагрузки.

Подушки, конструкция которых предусматривает наличие чехла, должны обеспечивать беспрепятственное снятие чехла с возможностью его стирки и/или дезинфекции.

Поверхности подушек и чехла должны быть изготовлены из водонепроницаемого материала, ткани, обеспечивающей циркуляцию воздуха, иметь нескользящую поверхность.

Конструкция подушек для удобства переноса может быть снабжена ручкой для переноса.

Требования к безопасности товара.

Матрацы и подушки, снабженные компрессором для подачи воздуха, должны отвечать требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик» по безопасности и требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания» по электромагнитной совместимости.

Уровень шума, создаваемого компрессором, не должен превышать 50 Дб.

Требования к материалам.

Элементы матрацев и подушек, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Материалы элементов матрацев и подушек, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей.

При изготовлении матрацев и подушек не допускается применять легковоспламеняющиеся горючие материалы.

На поверхности матрацев и подушек не должно быть складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов.

Материалы используемых для изготовления матрацев, подушек и чехлов должны обеспечивать изменение линейных размеров после стирки и/или дезинфекции в пределах, не препятствующих надеванию чехла на матрац или подушку.

Наружные поверхности матрацев и подушек должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами.

Требования к упаковке и отгрузке товара.

При транспортировании и хранении матрацы и подушки должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды для условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Допускается иное исполнение с указанием в технических условиях на матрацы и подушки конкретных видов.

Изделия должны быть устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании. и обладать вибропрочностью и ударопрочностью для изделий группы 1 по ГОСТ Р 50444-92.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В комплект поставляемого товара должны входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание, а в комплект матрацев и подушек, конструкция которых предусматривает наличие чехла, также должен входить быстросъемный наружный чехол на тканевой основе.

Противопролежневые матрацы и подушки должны иметь регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, либо декларацию о соответствии, если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Гарантийный срок эксплуатации товара: Поставщик должен гарантировать, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Противопролежневые матрацы и подушки должны иметь установленный производителем срок службы не менее 3 (трех) лет с даты подписания Акта о приемке Товара Получателем.

Противопролежневые матрацы и подушки должны иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта о приемке Товара Получателем.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации на противопролежневые матрацы и подушки не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в противопролежневых матрацах и подушках, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его инвалиду, ветерану. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением  Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

| Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для восстановления кровообращения у лежащего человека, насыщения кислородом покрова кожи и заживления пораженных тканей. Противопролежневый эффект должен достигаться благодаря специальному вязко-эластичному пенополиуретану, из которого изготовлены матрацы. Габаритные размеры матрацев должны соответствовать размерам кроватей (в зависимости от потребности получателей). Допустимая нагрузка на изделие должна быть до 120 кг. В комплект поставляемого товара должны входить быстросъемный наружный чехол на тканевой основе, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. |  |
| Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для восстановления кровообращения у лежащего человека, насыщения кислородом покрова кожи и заживления пораженных тканей. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела на упруго перетекающие гелевые элементы, находящиеся внутри изделия, которое изготовлено с применением натурального латекса. Материал упруго-перетекающих элементов должен регулировать температуру в зависимости от времени года, и тем самым создавать комфортные условия для кожи пользователей. Габаритные размеры матрацев должны соответствовать размерам кроватей (в зависимости от потребности получателей). Допустимая нагрузка на изделие должна быть до 120 кг. В комплект поставляемого товара должны входить быстросъемный наружный чехол на тканевой основе, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. |  |
| Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для восстановления кровообращения у лежащего человека, насыщения кислородом покрова кожи и заживления пораженных тканей. Воздушный противопролежневый матрац должен состоять внутри из полых камер, напоминающих пчелиные соты, наполняющиеся и сдувающиеся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Матрац должен быть снабжен бесшумным компрессором для подачи воздуха, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках противопролежневого матраца в зависимости от веса пациента. Компрессор должен обеспечивать непрерывный режим работы. Цикл автоматической смены давления должен быть не более 12 мин. Цикл смены давления должен состоять из следующих четырех этапов: - наполнения воздухом всех ячеек; - наполнения только четных ячеек: - наполнения воздухом всех ячеек; - наполнения только нечетных ячеек. Уровень шума, создаваемого компрессором, не должен превышать 50 Дб. Используемое напряжение: 220В. Габаритные размеры матрацев должны соответствовать размерам кроватей (в зависимости от потребности получателей). Допустимая нагрузка на изделие должна быть до 120 кг. В комплект поставляемого товара должны входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. |  |
| Противопролежневая подушка полиуретановая | Противопролежневые подушки должны снимать давление с проблемных зон, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности подушки. Полиуретановые подушки должны обеспечивать смягчение поверхности сидения и снимать давление с проблемных зон. Противопролежневые подушки должны быть изготовлены из вязко-эластичноого пенополиуретана с памятью формы. Габаритные размеры подушек должны соответствовать размерам сиденья (в зависимости от потребности получателей). В комплект поставляемого товара должны входить быстросъемный наружный чехол на тканевой основе, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. |  |
| Противопролежневая подушка гелевая | Противопролежневые подушки должны снимать давление с проблемных зон, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности подушки. Гелевые подушки должны повторять контуры тела и равномерно распределять давление по всей контактной поверхности, а также обладать охлаждающим эффектом и предотвращать избыточное потение. В качестве наполнителя в противопролежневой подушке должен использоваться гель. Габаритные размеры подушек должны соответствовать размерам сиденья (в зависимости от потребности получателей). В комплект поставляемого товара должны входить быстросъемный наружный чехол на тканевой основе, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. |  |
| Противопролежневая подушка воздушная | Противопролежневые подушки должны снимать давление с проблемных зон, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности подушки. Конструкция и исполнение подушки должны обеспечивать поддержание тела в удобном положении за счет распределения нагрузки. Воздушные подушки, изготовленные по принципу перетекания воздуха, должны состоять из множества взаимосвязанных ячеек, наполненных воздухом. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет перетекания воздуха из одной ячейки в другую. Поверхности подушек должны быть изготовлены из водонепроницаемого материала, ткани, обеспечивающей циркуляцию воздуха, иметь нескользящую поверхность. Габаритные размеры подушек должны соответствовать размерам сиденья (в зависимости от потребности получателей). В комплект поставляемого товара должны входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. |  |
| ИТОГО |  |  |

Срок осуществления закупки декабрь 2018 года.