Техническое задание

Согласно ГОСТ Р 51407-99. «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»:

Слуховой аппарат (СА)- электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ослабленного слуха.

СА состоит в основном из микрофона, усилителя и небольших головных телефонов (приемника). Источник питания, как правило, представляет собой небольшую батарею.

Согласно ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»:

«Раздел 5., п.5.2., пп.5.2.2. Отсек для источника питания является легкодоступным и имеет четкую маркировку полярности источника питания. Разъемы питания являются такими, чтобы, не затрудняя установку или изъятие источника питания, удерживали его на месте. Держатель источника питания и отсек источника питания присоединены к корпусу СА.»

«Раздел 5., п.5.3. Комплектность»:

«В комплект поставки обязательно должны входить:

- СА;

- потребительская тара;

- паспорт или руководство по эксплуатации.»

Требования к маркировке и упаковке

В соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.»:

«Раздел 5., п.5.4., пп.5.4.1 Маркировка СА - по ГОСТ Р 50444 со следующими дополнениями.

Маркировка СА должна содержать:

- товарный знак изготовителя (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений об изготовителе в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- обозначение модели (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- номер СА по системе нумерации изготовителя.».

«Маркировка потребительской тары должна содержать:

- товарный знак или наименование изготовителя;

- обозначение модели СА;

- дату истечения гарантийного срока хранения (при ограниченном сроке хранения);

- обозначение цвета корпуса при выпуске СА различных цветов.»

«Раздел 5., п.5.4., пп.5.4.2 Упаковка СА - по ГОСТ Р 50444.

Эксплуатационная документация может быть вложена в потребительскую тару СА без защитного пакета или конверта.».

В соответствии с ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»:

«Раздел 8., п.8.2. Упаковка

8.2.1. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»

«Раздел 8., п.8.2., пп.8.2.4. Составные части изделий и принадлежности к ним должны быть уложены в гнезда футляров или потребительскую тару. Допускается составные части, завернутые в бумагу, крепить внутри изделия или на изделии в зависимости от его конструкции.»

Согласно ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.»:

Раздел 5, п.5.7, пп.5.7.1 Требования безопасности

«Материалы, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Федеральным уполномоченным органом власти РФ и не должны оказывать вредного воздействия.»

Раздел 9, п.9.3, п.9.4 Указания по эксплуатации

«В эксплуатационных документах СА должны быть указания о максимально допустимых значениях напряжения переменного и постоянного тока, которое может быть приложено к электрическому входу СА (при его наличии), а также о полярности напряжения.

В эксплуатационных документах СА должны быть указаны номинальные напряжения питания и типы возможных к использованию источников питания.»

Дополнительно в слуховых аппаратах поставляются в комплекте следующие типы элементов питания: 675 / 13 / 312.

| № п/п | Наименование Товара | Описание технических, функциональных и качественных характеристик Товара | Начальная (макси мальная) цена за штуку товара. (руб.. коп.) | Количество Товара, шт. | Гарантийный срок | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90– не менее 140 дБ; Максимальное усиление – не менее 80 дБ; Кол-во каналов цифровой обработки звука – не менее 8; Кол-во программ прослушивания – не менее 3; Диапазон частот не более 0,1 Кгц – не менее 4,1 кГц; Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне – наличие Система автоматического шумоподавления – наличие Система подавления обратной связи – наличие Система усиления низкочастотных звуков – наличие Регулятор громкости (отключаемый) – наличие FM-совместимость – наличие Телефонная катушка – наличие Направленный микрофон – наличие Запирающийся батарейный отсек - наличие | 9208,88 | 55 | Не менее 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи -приемки Товара Получателем | Не менее 4 |
| 2. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ; Максимальное усиление – не менее 71 дБ; Кол-во каналов цифровой обработки звука – не менее 7 Кол-во программ прослушивания – не менее 3 Диапазон частот не более 0,1кГЦ– не менее 5,2 кГц; Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне (WDRC) – наличие Система автоматического шумоподавления – наличие Система подавления обратной связи – наличие FM-совместимость – наличие Телефонная катушка – наличие Регулятор громкости (отключаемый) – наличие Переключатель программ – наличие Возможность открытого протезирования – наличие | 7683,42 | 90 | Не менее 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи -приемки Товара Получателем | Не менее 4 |
| 3. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Диапазон частот не более 0,1 кГЦ – не менее 5,8 кГц, Количество каналов цифровой обработки звука не менее 7 и программ прослушивания не менее 3. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности - не менее 123 дБ. Максимальное усиление не менее 60 дБ. Дополнительные параметры: - наличие системы подавления обратной связи, - наличие системы адаптивного шумоподавления, Регулятор громкости – наличие Переключатель программ - наличие Направленный микрофон – наличие Возможность открытого протезирования - наличие | 7309,70 | 4 | Не менее 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи -приемки Товара Получателем | Не менее 4 |

Количество товара – 149 шт.,

Начальная максимальная цена контракта 1 227 235руб. 00 коп.

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пп.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с организацией работы Заказчика по обеспечению инвалидов качественными изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью позиционирования технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Наименование товара определено в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов, разработанных в соответствии с    Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. и на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов призваны обеспечить получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании получателями. В частности:

1. Программы прослушивания позволяют пользователю самостоятельно (в ручном режиме) включать предварительно созданные варианты настройки, предназначенные для различных акустических ситуаций. Это позволяет эффективно пользоваться слуховым аппаратом в различной обстановке, улучшает комфорт при прослушивании и разборчивость речи;

2. Каналы обработки звука – частотные диапазоны, в которых возможна независимая регулировка параметров динамической компрессии и усиления звука. Увеличение числа каналов компрессии обеспечивает повышение точности настройки слухового аппарата в соответствии с данными аудиологического обследования;

3. Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне - система обработки звукового сигнала, которая характеризуется увеличенными коэффициентами усиления для тихих звуков и сниженными коэффициентами усиления - для громких звуков, что приводит к сжатию динамического диапазона слухового аппарата. Это способствует лучшей слышимости тихих звуков при сохранении комфортного восприятия звуков большой громкости;

4. Система подавления обратной связи – устраняют акустическую обратную связь (самовозбуждение слухового аппарата);

5. Переключатель программ – при переключении программы меняется не только громкость, но и частотная характеристика, компрессия, направленность микрофона и другие параметры, позволяющие подстроиться под конкретную обстановку;

6. FM совместимость – позволяет подключать к слуховому аппарату устройства для аудиостримминга (FM системы), которые обеспечивают передачу звукового потока от внешних источников. FM-системы улучшают соотношение сигнал шум, позволяя хорошо разбирать речь на большом расстоянии, в шумной остановке, в больших гулких помещениях;

7. Регулятор громкости – позволяет пользователю оперативно регулировать уровень громкости в слуховом аппарате;

8. Телефонная (индукционная) катушка – позволяет использовать слуховой аппарат в местах общего пользования, оборудованных индукционными панелями и петлями в рамках программы "Доступная среда", а также обеспечивает оптимальную разборчивость речи при разговоре по стационарному телефону;

9. Система усиления низкочастотных звуков – обеспечивает привычный тембр звучания и достаточный уровень громкости при протезировании пациентов с большими потерями слуха, имеющими опыт использования аналогового слухового аппарата или цифрового аппарата с линейным усилением звука;

10.  Направленный микрофон – повышает разборчивость речи в шумной обстановке за счет ограничения усиления звуков, поступающих сзади и сбоку (ненужный фоновый шум). При этом пользователь слухового аппарата начинает лучше воспринимать звуки, источник которых находится спереди от него.

11. Возможность открытого протезирования - позволяет эффективно настраивать слуховые аппараты пациентам с сохранным восприятием низких частот (их количество составляет около 20% от общего числа получателей). При этом вместо стандартных рожков и звуководов используются микротрубочки с открытыми вкладышами, обеспечивающие комфортное восприятие низкочастотных звуков и собственного голоса пациента