ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обеспечению инвалидов в 2019 году слуховыми аппаратами и вкладышами ушными индивидуального изготовления

Наименование услуг

Оказание услуг по обеспечению инвалидов в 2019 году слуховыми аппаратами и вкладышами ушными индивидуального изготовления.

Услуги включают в себя:

- услуги консультационные, предоставляемые врачами-специалистами;

- подбор слуховых аппаратов для Получателя согласно медицинским рекомендациям;

- настройку слуховых аппаратов;

- выдачу слуховых аппаратов;

- обучение Получателя пользованию слуховыми аппаратами;

- осуществление наладки, технического обслуживания и ремонта выданных слуховых аппаратов в течение гарантийного срока;

- изготовление и выдача вкладышей ушных индивидуального изготовления, их ремонт в течение гарантийного срока;

- создание условий для оказания услуг, включая предоставление  бесплатной, доступной и достоверной информации об услуге;

- оформление документации.

Требования, предъявляемые к содержанию  услуг

Оказание услуг осуществляется в течение 20 дней с даты получения от Заказчика Списка получателей Услуг.

В случае личного обращения Получателей услуг (подборка, настройка и выдача слуховых аппаратов) оказываются в день обращения Получателя с Направлением.

В случае личного обращения Получателей услуг (изготовление и выдача вкладышей ушных индивидуального изготовления) оказываются в течение 5 (пяти) дней со дня обращения Получателя с Направлением.

Услуги по обеспечению (подбор, настройка, выдача слуховых аппаратов, изготовление и выдача вкладышей ушных индивидуального изготовления) оказываются Получателям в специализированных кабинетах (пунктах), расположенных в Чувашской Республике, или по месту жительства (по выбору Получателей).

При оказании услуг необходимо наличие действующей лицензии на медицинскую деятельность у Исполнителя или у Соисполнителя (в случае привлечения Соисполнителя) по сурдологии-оториноларингологии, действующей на территории Чувашской Республики.

Подбор, выдача и настройка слуховых аппаратов осуществляется в комплекте со стандартными ушными вкладышами.

Требования, предъявляемые к качественным и количественным

характеристикам, к услуге по изготовлению и выдаче вкладышей ушных

индивидуального изготовления

Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей должны отвечать требованиям безопасности. Материал не должен образовывать воздушных пузырьков и не должен вызывать аллергических реакций.

Форма ушного вкладыша должна определяться индивидуально в зависимости от степени снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового аппарата.

Должно быть предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала должен зависеть от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели слухового аппарата.

Исполнитель или у Соисполнителя (в случае привлечения Соисполнителя) по выполнению работ по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления должен иметь медицинскую лицензию по сурдологии-оториноларингологии, действующей на территории Чувашской Республики.

Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Вкладыш ушной индивидуального изготовления должен:

- по форме и размеру полностью соответствовать  анатомии уха;

- изготавливаться со слепка слухового прохода;

- не откалываться в случае изготовления из твердого материала, не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала;

- иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата;

-  быть устойчив к воздействию влаги и ушной серы;

- способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами;

- не должен иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата);

- соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям;

- по цвету должен быть максимально приближен к цвету кожи получателя.

Количество вкладышей ушных индивидуального изготовления - 500 (пятьсот) штук.

Функциональные и качественные характеристики, потребительские свойства  слуховых аппаратов, входящих  в услугу:

Слуховой аппарат - электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному звукопроведению.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии с стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», слуховые аппараты должны быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены,  не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Технические требования к слуховым аппаратам

| № п/п | Наименование | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 138 дБ. Максимальное усиление не менее 75 дБ Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 4,8 кГц Должна быть телефонная катушка Должно быть не менее 2-х триммеров для настройки Должны быть регулировки с помощью триммеров: - тембра низких частот; - регулятор ВУЗД | 5 |
| 2 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 134 дБ. Максимальное усиление не менее 65 дБ Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 4,5 кГц Должна быть телефонная катушка Должно быть не менее 2-х триммеров для настройки Должны быть регулировки с помощью триммеров: - тембра низких частот - ВУЗД | 5 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 138 дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 75 дБ. Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 6,0 кГц Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Количество программ прослушивания не менее 3-х. Должна быть телефонная катушка. Должно быть не менее 2-х триммеров для настройки. Настройка должна осуществляться с помощью триммеров: - усиления; - тембра высоких частот; - тембра низких частот; - АРУ; - частота разделения каналов. Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источников питания | 150 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 130 дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 65дБ. Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 5,0 кГц. Количество программ прослушивания не менее 2-х. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Должно быть не менее 2-х триммеров для настройки. Настройка должна осуществляться с помощью триммеров: - тембра высоких частот; - тембра низких частот; - АРУ. Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источников питания | 100 |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД (90) должен быть не менее 131 дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 65 дБ. Диапазон частот от не более 0,1 до не менее 5,5 кГц. Тип обработки цифрового сигнала- бесканальный Количество программ прослушивания не менее 3-х. Должны быть: - адаптивная направленность; - адаптивное шумоподавление; - автоматическая программа переключения в режим телефона; - кнопка переключения программ. Настройка должна осуществляться не триммерами, а специализированной компьютерной программой. Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источников питания | 2 |
| 6 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 123дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 50 дБ. Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 5,0 кГц. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Количество программ прослушивания не менее 2-х. Настройка должна осуществляться с помощью триммеров: - тембра высоких частот; - тембра низких частот; - АРУ. Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источников питания | 35 |

Требования к транспортированию, хранению, упаковке слуховых аппаратов

Транспортирование слуховых аппаратов должно проводиться по группе 5 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.1. крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже  минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

Условия хранения слуховых аппаратов должны осуществляться  в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.2.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Гарантия качества услуг и техническое обслуживание

Срок пользования техническим средством реабилитации устанавливается в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты России от 13.02.2018 №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок на слуховые аппараты и ушные вкладыши индивидуального изготовления должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня выдачи Получателю.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 - ти дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока.