Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве постоянными и специальными протезами верхних и нижних конечностей

Основанием для оказания услуг является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

| № п/п | Наименование | Описание | Объем работ, штуки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти 8-01-02 | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. В комплекте: перчатки 1 пара, 2 чехла. Тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| 2 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти 8-01-02 | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Тип протеза по назначению: постоянный. | 9 |
| 3 | Протез пальца косметический 8-01-01 | Протез пальца косметический взрослый. Состоит из силиконового модуля пальца косметического с армирующей сеткой. Тип протеза по назначению: постоянный. | 8 |
| 4 | Протез предплечья косметический 8-01-03 | Протез предплечья косметический, взрослый. Кисть косметическая силиконовая с армирующей сеткой. Приемная гильза индивидуальная составная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица, приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| 5 | Протез предплечья косметический 8-01-03 | Протез предплечья косметический, взрослый. Кисть функционально-косметическая каркасная, оболочка косметическая ПВХ без покрытия. Приемная гильза индивидуальная составная, (изготовлена по индивидуальномуслепку с культи застрахованного лица), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 6 | Протез предплечья активный 8-03-02 | Протез предплечья активный, взрослый. Кисть с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом без ротации, оболочка косметическая ПВХ без покрытия. Приемная гильза индивидуальная составная, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| 7 | Протез предплечья рабочий 8-02-02 | Протез предплечья рабочий, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть съемная косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Приемная гильза индивидуальная одинарная, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или из листового термопласта, крепление подгоночное, набор рабочих приспособлений. Тип протеза по назначению: специальный. | 1 |
| 8 | Протез плеча косметический 8-01-04 | Протез плеча косметический, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть с гибкой тягой с пружинным схватом и пассивным узлом ротации, оболочка косметическая ПВХ без покрытия. Узел локоть-предплечье - комплект шин для локтевых шарниров, гильза предплечья из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Гильза плеча индивидуальная, одинарная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица) кожаная, крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 2 |
| 9 | Протез плеча косметический 8-01-04 | Протез плеча косметический, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье - комплект шин для локтевых шарниров, гильза предплечья из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Гильза плеча индивидуальная, одинарная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 10 | Протез плеча косметический 8-01-04 | Протез плеча косметический, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа активный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Гильза плеча индивидуальная, одинарная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление подгоночное. Вкладные полимерные гелевые чехлы. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 11 | Протез плеча косметический 8-01-04 | Протез плеча косметический, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности). Косметическая облицовка модульная мягкая полиуретановая. Гильза плеча индивидуальная, одинарная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица) приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление подгоночное. Вкладные полимерные гелевые чехлы. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 12 | Протез голени модульный 8-07-09 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки полужесткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик облегченный, высокой прочности (карбон), вкладная гильза из эластичного термопласта. Крепление протеза вакуумное, с использованием наколенника. Регулировочно-соединительное устройство на максимальную нагрузку 100 кг. Стопа энергосберегающая с низким профилем для пациентов с длинной культей голени. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 1 |
| 13 | Протез голени модульный 8-07-09 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки полужесткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительное устройство на максимальную нагрузку 100 кг. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 1 |
| 14 | Протез голени модульный 8-07-09 | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки модульная полужесткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство на максимальную нагрузку 100 кг. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. | 7 |
| 15 | Протез голени модульный для купания 8-07-04 | Протез голени модульный, формообразующая часть косметической облицовки полужесткая (эластичная), косметическое покрытие облицовки оболочка силиконовая. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица), одна пробная гильза. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов, наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу застрахованного лица. Стопа водостойкая. Тип протеза по назначению: специальный. | 3 |
| 16 | Протез бедра модульный 8-07-10 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица). Материал индивидуальной постоянной гильзы - кожа. Крепление протеза с использованием бандажа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу застрахованного лица. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир одноосный беззамковый с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 1 |
| 17 | Протез бедра модульный 8-07-10 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица), две пробные гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза с использованием бандажа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу застрахованного лица. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 1 |
| 18 | Протез бедра модульный для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания модульный. Формообразующая часть косметической облицовки полужёсткая (эластичная). Приёмная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида), одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза вакуумное. Регулировочно - соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с повышенной упругостью носочной части, водостойкая. Коленный шарнир одноосный с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, водостойкий. Тип протеза по назначению: специальный. | 1 |
| ВСЕГО | 48 |

<*> номер вида (изделия) ТСР по классификатору  Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н

Сроки выполнения работ – с момента заключения контракта и по 16 декабря 2018 г. (работы должны быть выполнены и переданы застрахованному лицу в течение 25 дней с даты его обращения к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком).

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя, или при необходимости по месту жительства застрахованного лица при наличии направлений.

Протезы верхних и нижних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие конечности, служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Протезы верхних и нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999 – 2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних и нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протез изготавливается с учетом анатомических дефектов верхних или нижних конечностей, индивидуально для застрахованного, при этом максимально учитывается физическое состояние, индивидуальные особенности, его психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико - социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы, из которых изготовлены протезы, приемные гильзы, контактирующие с телом человека, разрешены к применению Минздравсоцразвития России, должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, подтвержденными регистрационными удостоверениями и протоколами испытаний на медико-биологическую экспертизу.

Узлы протезов стойки к воздействию физиологических растворов в соответствии с:

-    ГОСТ Р 52114-2009 Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

Металлические протезы изготавливаются из коррозийно - стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями в соответствии с требованиями ГОСТ 19126-2007 «Межгосударственный стандарт. Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия", «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»,

Протезы верхних и нижних конечностей (бедра, голени) должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Работы выполняются с учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протезов верхних и нижних конечностей должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом верхней или нижней конечности в соответствии с ГОСТ Р 56138-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы верхних конечностей. Технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.09.2014 N 1162-ст);

- функциональный узел протеза верхних конечностей должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность в соответствии с ГОСТ Р 51632 – 2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2009 "Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний".

- приемная гильза протезов нижних конечностей должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом в соответствии с ГОСТ Р 56137-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления", который должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность в соответствии с ГОСТ Р 51632 – 2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний"

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезом верхних или нижних конечностей считаются эффективно исполненными, если у него восстановлена двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения соответствуют требованиям ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протеза обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к сроку предоставления гарантий качества

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Получателю:

-  протез кисти косметический – не менее 3 месяцев;

- протезы пальца кисти косметические – не менее 3 месяцев

Гарантийный срок на протезы верхних и нижних конечностей устанавливается со дня передачи результата работ Получателю не менее 12 месяцев.

Проведение работ по обеспечению застрахованного лица протезом верхних конечностей и нижних конечностей осуществляется при наличии декларации о соответствии согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982.