Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (специальных средств при нарушениях функций выделения - наборов-мочеприемников для самокатетеризации, катетеров уретральных для длительного и постоянного пользования, катетеров для эпицистостомы, системы (с катетером) для нефростомии, катетеров мочеточниковых для уретерокутанеостомы) для обеспечения ими в 2019 году инвалидов

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за ед. (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | Набор для самокатетеризации должен состоять из мешка-мочеприемника, лубрицированного катетера для самокатетеризации. Мешок-мочеприемник объемом не менее 700 мл. Катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и имеет на своей поверхности прочно зафиксированный гидрофильный лубрикант. Лубрикант до минимума снижает риск травматизации мочеиспускательного канала и присоединения инфекций. Длина катетера не менее 39 см с размером по Шарьеру: Ch 10-14 включительно. Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями. Набор для самокатетеризации стерильный в индивидуальной упаковке. | 338,92 | 6870 | 2 328 380,40 |
| Катетер уретральный для длительного пользования | Катетер для длительной катетеризации мочевого пузыря должен быть из латекса с силиконовым покрытием, стерильный, одноразовый. Катетеры должны быть различных типов размеров Ch 6-30. Катетер стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке. | 72,54 | 1108 | 80 374,32 |
| Катетер уретральный для постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования. Для постоянной катетеризации мочевого пузыря, из латекса с силиконовым покрытием, стерильный, одноразовый. Катетеры различных типов размеров. Катетер стерильный, в индивидуальной упаковке. | 61,09 | 162 | 9 896,58 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетеры для эпицистостомы должны быть из латекса, силикона, должны иметь плавные переходы в местах соединения, должны соединяться с любым видом мочеприемника. Катетеры должны быть различных типов размеров. Катетер стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке. | 45,62 | 7020 | 320 252,40 |
| Система (с катетером) для нефростомии | В состав набора должны входить: - трехсоставная пункционная игла с ограничителем глубины прокола диаметром не менее 1,4 и не более 1,6 мм, длиной не менее 219 мм и не более 221 мм. - шприц, состоящий из не менее 3-х компонентов, объемом не менее 9 мл и не более 11 мл, соединение по типу Люэр лок, - линейка, - кожный скальпель, - катетер Rg-контрастный из медицинского полиуретана, разного диаметра длиной до 40 см, с цветовой кодировкой диаметра, с метками длины, с боковыми отверстиями, с кончиком по типу Пигтейл, - Rg-контрастные дилататоры не менее 3 штук, - расщепляемый пластиковый чехол, - проводник из нержавеющей хромоникелевой стали диаметром не менее 0,8 и не более 1,0 мм и длиной не менее 899 и не более 901 мм с регулируемым гибким кончиком, подвижным сердечником. Обязательно наличие разметки по длине. | 3572,69 | 46 | 164 343,74 |
| Катетер мочеточниковый для уретрокутанеостомы | Катетер должен быть изготовлен из полимерного материала. Должен использоваться для отведения мочи через уретерокутанеостому. Должен иметь дистальные отверстия, овальный или круглый фланец для крепления к коже. Длина должна быть не менее 40 см. Катетеры должны быть различных размеров, типов. Катетер стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке. | 3677,46 | 312 | 1 147 367,52 |
| Итого: |  |  | 15 518 | 4 050 614,96 |

Требования к качеству товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать степени компенсации жизнедеятельности инвалидов, отвечать медицинским и социальным требованиям: герметичность, прочность крепления, безопасность для кожных покровов, эстетичность, комплектность.

Требования к безопасности товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-3-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ИСО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушении функций выделения (катетеров) не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Срок поставки по 10 мая 2019 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».