**Описание объекта закупки**

Поставка кресел-колясок комнатных, прогулочных с ручным приводом для взрослых для обеспечения инвалидов в 2019 году

Место поставки по выбору Получателей: в Пункте выдачи Товара, или по месту нахождения Поставщика или по месту жительства Получателей в г. Мурманске и Мурманской области.

Поставка Товара включает в себя:

1) доставку Товара в г. Мурманск для проведения Заказчиком экспертизы на соответствие Товара условиям технического задания в срок не позднее 4(четырех) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта;

2) выдачу Товара Получателям и обучение Получателей пользованию Товаром в соответствии с графиком поставки Товара, а в случае обращения Получателя в Пункт выдачи Товара - в день обращения. Выдача Товара осуществляется по 20 декабря 2019 года включительно

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям | Количество, шт. |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная  | Габаритная ширина кресла-коляски не менее 60 см (включительно) и не более 70 см (включительно) | соответствие | ***50*** |
| Количество типоразмеров в зависимости от ширины сиденья  | не менее 2 |
| Вес кресла-коляски, кг  | *не более* 25 |
| Предельная грузоподъемность, кг  | *не менее* 100 |
| Материал изготовления рамной конструкции с защитно-декоративным покрытием, устойчивым к дезинфекции и имеющим антикоррозийную защиту - высокопрочные тонкостенные стальные трубы | соответствие |
| Материал изготовления сиденья и спинки: из экологически чистой, пожаробезопасной ткани | соответствие |
| - задние колеса с цельнолитыми шинами  | наличие |
| - передние самоориентирующиеся колеса с цельнолитыми шинами  | наличие |
| - подножки съемные, откидные | наличие |
| - регулируемые стояночные тормоза  | наличие |
| - подлокотники  | Съемные *или* откидные*или*откидные и съемные |
| - антиопрокидывающее устройство | наличие |
| - набор инструментов, обеспечивающий обслуживание кресла-коляски | наличие |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная  | Габаритная ширина кресла-коляски не менее 62 см (включительно) и не более 70 см (включительно) | соответствие | ***50*** |
| Количество типоразмеров в зависимости от ширины сиденья  | не менее 2 |
| Вес кресла-коляски, кг  | *не более* 25 |
| Предельная грузоподъемность, кг  | *не менее* 100 |
| Материал изготовления рамной конструкции с защитно-декоративным покрытием, устойчивым к дезинфекции и имеющим антикоррозийную защиту - высокопрочные тонкостенные стальные трубы | соответствие |
| Материал изготовления сиденья и спинки: из экологически чистой, пожаробезопасной ткани | соответствие |
| Кресло-коляска оснащена светоотражающими элементами | соответствие |
| - задние колеса с пневматическими шинами  | наличие |
| - передние самоориентирующиеся колеса с шинами  | Цельнолитыми*или*пневматическими |
| - подножки съемные, откидные  | наличие |
| - регулируемые стояночные тормоза  | наличие |
| - подлокотники  | Съемные *или* откидные*или*откидные и съемные |
| - антиопрокидывающее устройство | наличие |
| - набор инструментов, обеспечивающий обслуживание кресла-коляски | наличие |

**Требования к качеству, безопасности Товара**

Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная (далее – Товар) с ручным приводом предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата внутри помещений.

Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная (далее – Товар) с ручным приводом предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата вне помещений и на дорогах с твердым покрытием.

Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Товар должен иметь документ, подтверждающий его соответствие обязательным требованиям – декларацию в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

Кресло-коляска должна обеспечивать комфортное пребывание инвалида в сидячем положении.

Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, и иных высокопрочных конструкционных материалов.

Кресло-коляска должна складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструмента.

Эргономика кресла - коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях.

Кресло - коляска должна отвечать требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Получателем в неподвижном состоянии.

Товар должен являться новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов и должен быть свободен от прав третьих лиц.

Материалы, из которых изготовлен Товар должны быть разрешены к применению Минздравом России и не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа Р 50444-92 (разделы 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Товар должен соответствовать ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем», ГОСТ Р ИСО 16840-2-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик устройств, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сиденья".

**Требования к упаковке, хранению и отгрузке Товара**

На каждом Товаре должна иметься информация, которая содержит:

- наименование изготовителя;

- адрес изготовителя;

- обозначение типа;

- артикул модификации кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- знак соответствия;

- номер декларации о соответствии.

Упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТа 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества на Товар**

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня передачи Товара Получателю.

Гарантийный срок на покрышки передних и задних колес должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Обеспечивается наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресла-коляски или устранения неисправностей.

Установленный производителем гарантийный срок кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантийный срок может не распространяться или частично не распространяться на расходные материалы и комплектующие изделия (входящие в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:

- Кресло-коляска с ручным приводом комнатная - не менее 6 лет;

- Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная - не менее 4 лет.