Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам (потребительским свойствам) товара

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических, ГОСТ Р50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия» и токсикологических испытаний» и положения стандартов серии - ISO 10993 (часть 1, 5, 10) «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». |
| 1 | Костыли подмышечные регулируемые по высоте с устройством противоскольжения | Костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, рукоятки), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Костыли должны быть оборудованы устройством против скольжения. Металлические части костылей должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Костыли не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40° С до минус 40° С. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью. | 85 пар |
| 2 | Костыль с опорой под локоть регулируемый по высоте с устройством противоскольжения | Костыль должен обеспечивать удобство пользования ими, ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Локтевой костыль – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее ножку, рукоятку и опору для предплечья. Костыль должен быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. Костыль должен быть оборудован устройством против скольжения. Костыль не должен иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40° С до минус 40° С. Подлокотник не должен натирать и деформировать верхнюю конечность. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобными для разной толщины одежды. | 165 |
| 3 | Ходунки шагающие регулируемые по высоте | Ходунки – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. Ходунки должны быть снабжены устройством регулирования высоты. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунка в рабочем положении. Регулировка высоты и складывание ходунков должно осуществляться без применения специальных инструментов. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и должны иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствия скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Ширина рукояток должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм. Конструкция наконечников ходунков должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать эффекта «присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка. Наконечники ходунков должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Шаг возвратно-поступательного движения ходунка при его перемещении (возвратно-поступательном движении) должен составлять не менее 90% максимальной ширины ходунка. Максимальная ширина ходунков, предназначенных для жилых помещений, должна быть не более 650 мм, что соответствует размерам свободного прохода в дверной проем. | 145 |
| 4 | Ходунки-роллаторы для взрослых регулируемые по высоте | Ходунки – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с тремя колесами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, с устройством ручного торможения на рукоятках, возможно в комбинации с верхней частью тела. Ходунки должны быть снабжены устройством регулирования высоты. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировка высоты ходунков должна осуществляться без применения специальных инструментов. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и должны иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствия скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Ширина рукояток должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм. Максимальная ширина ходунков, предназначенных для жилых помещений, должна быть не более 650 мм, что соответствует размерам свободного прохода в дверной проем. | 11 |
| 5 | Ходунки на колесах детские регулируемые по высоте | Ходунки должны быть предназначены для обучения и отработки навыков ходьбы детей-инвалидов. Ходунки должны состоять из каркаса на четырех колесах, не менее двух из которых должны быть самоориентирующимися. К каркасу должна крепиться подвижная рама, обеспечивающая регулировку по высоте. В наличие должны быть сиденье, спинка и фиксирующие ремни для поддержания тела ребенка. | 17 |
| 6 | Поручни для самоподнимания (угловые) | Поручни должны служить для удобства передвижения по дому, а так же нахождения в ванной и туалетной комнате. Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или покрыты защитно-декоративным покрытием, обязательно наличие фланцев для крепления к стене, должны иметь большой запас прочности для предотвращения деформации. | 8 |
| 7 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые | Поручни должны служить для удобства нахождения в ванной и туалетной комнате. Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и покрыты защитно-декоративным покрытием, обязательно наличие фланцев для крепления к стене, должны иметь большой запас прочности для предотвращения деформации. | 80 |
| 8 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в т.ч. для больных ДЦП | Ходунки должны быть предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП. Ходунки должны создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Ходунки должны быть оснащены: - рамой, регулируемой по высоте; - мягким фиксатором грудной клетки с регулировкой по высоте, углу крепления и объему; - фиксатором подлокотников с регулировкой по высоте, углу наклона, расстоянию по отношению к телу и «вперед-назад»; - нескользящими рукоятками с регулировкой по высоте и глубине установки; - мягким фиксатором таза; - фиксатором бедер, регулируемым по горизонтали и по вертикали; - фиксаторами голеностопов ремешками, регулируемыми по длине шага и расстоянию между голеностопами; - четырьмя литыми колесами с индивидуальными тормозами. Ходунки должны иметь возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков должны легко сниматься и устанавливаться. | 5 |
| 9 | Костыль с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | Костыль с опорой на предплечье – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы. Костыли должны иметь стойку, упор-зажим и ручку. Стойка костыля должна быть изготовлена из труб металлического сплава с защитным покрытием, нанесенным методом порошкового напыления. Костыль должен иметь подлокотник из пластмассы и должен быть оснащен резиновым наконечником. Допустимая нагрузка должна быть 100 кг. Высота костыля от пола до ручки должна регулироваться в диапазоне от 970 мм до 1250 мм с отклонениями +/-15 мм. Костыль должен быть оборудован устройством против скольжения. | 6 |
| Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем. Срок службы должен составлять не менее срока службы, установленного на данный товар производителем, но не менее 2 (Двух) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем на костыли и ходунки, и не менее 7 (Семи) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем на поручни. Срок службы должен быть не менее срока пользования, установленный Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». |