Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки:

Предмет контракта: Поставка в 2018 году для детей-инвалидов кресло-колясок комнатных и прогулочных с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, проживающих на территории Челябинской области

| № | Номер вида ТСР* | Наименование вида Товара | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов). | Кресла-коляски комнатные - техническое средство реабилитации, оснащенное системой сидения, предназначенное для персонального передвижения одного человека (пользователя), больных детским церебральным параличом, в условиях помещений. Кресло-коляска должна иметь возможность складывания без применения дополнительного инструмента. Спинка (опора спины) кресло-коляски должна быть регулируемая по углу наклона, оснащена боковыми фиксаторами туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена: - мягким съемным подголовником с боковыми упорами, регулируемым по высоте; - ремнями безопасности, которые обеспечивают надежную фиксацию пользователя во всех рабочих положениях кресла-коляски; - мягким съемным абдуктором с регулировкой глубины расположения; - подножками, регулируемыми по высоте и углу наклона; цельной опорой подножки с фиксирующими ремнями стопы; - цельнолитыми или пневматическими колесами; - стояночной системой торможения; - сиденье с регулировкой ширины, глубины; Ширина сиденья не более 35 см. Габаритные размеры кресло-коляски в рабочем (эксплуатационном) состоянии не должны превышать 1200*700*1200 мм. (Д*Ш*В). (ГОСТ Р 51083-2015) Номинальная нагрузка при равномерном распределении на сиденье для детей не менее 50 +/-1 кг. (ГОСТ Р 51083-2015) Масса полностью оснащенного кресла-коляски должна составлять не более 35 кг. | 20 |
| 2 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов). | Кресло-коляски прогулочные - техническое средство реабилитации, оснащенное системой сидения, предназначенное для персонального передвижения одного человека (пользователя), больного детским церебральным параличом, в условиях улиц. Кресло-коляска должна иметь возможность складывания без применения дополнительного инструмента с закрепленным сиденьем. Спинка (опора спины) кресло-коляски должна быть регулируемая по углу наклона, оснащена боковыми фиксаторами туловища. Кресло-коляска должна быть оснащена: - мягким съемным подголовником с боковыми упорами, регулируемым по высоте; - ремнями безопасности, которые обеспечивают надежную фиксацию пользователя во всех рабочих положениях кресла-коляски; - мягким съемным абдуктором с регулировкой глубины расположения; - подножками, регулируемыми по высоте и углу наклона; цельной опорой подножки с фиксирующими ремнями стопы; - цельнолитыми или пневматическими колесами; - стояночной системой торможения; - сиденье с регулировкой ширины, глубины; Ширина сиденья не более 35 см. Габаритные размеры кресло-коляски в рабочем (эксплуатационном) состоянии не должны превышать 1200*700*1200 мм. (Д*Ш*В). (ГОСТ Р 51083-2015) Номинальная нагрузка при равномерном распределении на сиденье для детей не менее 50 +/-1 кг. (ГОСТ Р 51083-2015) Масса полностью оснащенного кресла-коляски должна составлять не более 35 кг. | 10 |
| ИТОГО: |  | 30 |

*Приказ от 13 февраля 2018 г. N 86н об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 Г. N 2347-Р. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от  13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества Товара.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания Товара, предоставляет гарантию на передаваемый Товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок гарантии на весь товар – не менее 1 года со дня передачи Товара Получателю и оформления Акта сдачи - приемки Товара Получателем.

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Требования к безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Кресло-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресло-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресло-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресла-коляски должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресло-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств и положения тела».

В соответствии с ГОСТ  Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2.

Поворотные колеса кресло-коляски должны быть самоориентирующимися  и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий. На ободьях ведущих колес кресел-колясок с пневматическими шинами должна быть нанесена маркировка с обозначением максимального давления воздуха в шинах в Ра.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размеров.

Документация, предоставляемая изготовителем кресло-коляски, должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируется кресло-коляска, и должна включать:

а) паспорт кресло-коляски;

б) описание отличий данной модификации (при наличии);

в) описание особенностей применения кресло-коляски (например, максимальная масса пользователя кресло-коляски);

г) гарантии на детали кресло-коляски;

д) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресло-коляски и для замены деталей;

е) инструкцию для пользователя.

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую как минимум: должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- дата изготовления кресла-коляски (год, месяц);

- ограничение использования (предельная масса пользователя, вне или внутри помещения);

- надпись «Сделано в ____»:

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации, а также другие данные, определенные изготовителем кресла-коляски.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения и декларации о соответствии

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресло-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

Транспортирование кресел-колясок осуществляют крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.